FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 8  kardiostymulator zewnętrzny - 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 1 kardiostymulatora zewnętrznego  wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| LP. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator przeznaczony do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca za pośrednictwem elektrody wprowadzonej dożylnie. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis | podać |  |
|  | Funkcja stymulacji VVI, VOO, AAI, AOO oraz stymulacji szybkiej oraz szybkiej z malejącą częstotliwością | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe – napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz ampitudy R lub P | TAK |  |
|  | Częstość podstawowa 30 ... 70 ... 180 1/min | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej 100 ... 300 ... 990 1/min | TAK |  |
|  | Ampituda impulsu 0,1 ... 10 ... 20 mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu 0,2 ... 0,5 ... 1,2 ms | TAK |  |
|  | Impuls prostokątny z kompensacją ładunku | TAK |  |
|  | Czas refrakcji 200 ... 350 ... 500 ms | TAK |  |
|  | Czułość wejściowa 0,5 ... 2 ... 20 mV | TAK |  |
|  | Pomiar ampitudy napięcia impulsu (0,2 ... 12V) | TAK |  |
|  | Pomiar impendancji obwodu elektrodowego ( 50 ... 5000 Ώ) | TAK |  |
|  | Pomiar ampitudy załamków R lub P (1: 2,5) x czułość mV | TAK |  |
|  | Właściwy zakres impedancji 100 : 2000 Ώ | TAK |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody < 100 Ώ i > 2000 Ώ | TAK |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | TAK |  |
|  | Niezawodne mocowanie elektrod | TAK |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. Automatyczne wygaszanie ekranu) | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu baterii: dwustopniowa, optyczna i akustyczna | TAK |  |
|  | Typ baterii: 6LR61, 6F22 - 9V | TAK |  |
|  | Czas pracy baterii (6LR61 (alkaiczna) > 25 dni; 6F22 > 14 dni | TAK |  |
|  | Wymiary kardiostymulatora | podać |  |
|  | Masa kardiostymulatora wraz z baterią | podać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																									  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).