Wojewódzki Szpital Podkarpacki					Krosno, dn. 26.01.2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Odpowiedzi na zapytania

- Ad. 12 tabela opis analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wirówki osiągającej maksymalna prędkość 15 000 obr./min., a przy zastosowaniu rotora horyzontalnego osiągającego prędkość 4 000 obr./min. ?

Odpowiedź:

Tak wyrażamy zgodę, przy zastosowaniu rotora horyzontalnego dopuszczalne osiąganie niższej prędkości niż deklarowana.

- Ad. 14 i 15 tabela opis analizatora. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie opisu szczegółowego dot. pkt 14 i 15  w załączonej ulotce informacyjnej ?

Odpowiedź:

Tak wyrażamy zgodę na opis zawarty w załączonej ulotce informacyjnej dotyczącej MPW 350e

- Ad. 13 tabela opis analizatora Jakie wymiary posiadają probówki  użytkowane przez Zamawiającego, które będą podlegały wirowaniu?. Czy opis „Pojemność 8 x 4 x4 – 10ml” oznacza, że rotor horyzontalny powinien posiadać 4 zbiorcze naczynia, każde o maksymalnej pojemności 8 probówek o pojemności 4 ml do 10ml ?

Odpowiedź:

Probówki użytkowane przez nas są typu „systemu zamkniętego” o różnych pojemnościach. W związku z tym dopuszcza się maksymalną pojemność probówek 12 ml. Opis 8x4x4-10ml został prawidłowo odczytany. Jednocześnie zamienne mogą być wkłady do rotora horyzontalnego typu:

- Układ  8x4x4 – 10 ml

- Układ  7x4x4 -10 ml

- Układ  4x4x12ml

- Układ  łączony tj. po 2 wkłady w/w b i c.

Zamawiający zawiadamia  jednocześnie o zmianie terminu składania ofert na dzień 28.01.2010 godzina 12:00. Otwarcie nastąpi 28.01.2010 o godzinie 12:30