Załącznik nr 2 do siwz nr NZ/215/30/2010 – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodą ICD DR 10 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: |
| nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
| producent | Podać |  |
| nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2010 r | WYMAGANE |  |
| 3 | Waga poniżej 70 gramów | WYMAGANE |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | WYMAGANE |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | WYMAGANE |  |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | WYMAGANE |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | WYMAGANE |  |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | WYMAGANE |  |
| 9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | WYMAGANE |  |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | WYMAGANE |  |
| 11 | Elektrody jedno- i dwukoilowe do wyboru | WYMAGANE |  |
| 12 | dł. Elektrody z pkt. 10 i 11: 65 lub 75 cm | WYMAGANE |  |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | WYMAGANE |  |
| 14 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | WYMAGANE |  |
| 15 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | WYMAGANE |  |
| 16 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | WYMAGANE |  |
| 17 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | WYMAGANE |  |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów | WYMAGANE |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | WYMAGANE |  |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | WYMAGANE |  |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | WYMAGANE |  |
| 24 | Pomiar trendów: | WYMAGANE |  |
|  | -epizodów VT/VF |  |  |
|  | -HRV |  |  |
|  | -Terapii wysokonapięciowych |  |  |
|  | - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  |  |
|  | - czas AF w ciągu dnia |  |  |
|  | - rytm komorowy w czasie AF |  |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja częstego występowania AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 28 | Zapis trendów fali P i R | WYMAGANE |  |
| 29 | Elektrody do defibrylacji podskórne | WYMAGANE |  |
| 30 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | WYMAGANE |  |
| 31 | bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | WYMAGANE |  |

„Parametr wymagany” jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”, ewentualnie  dodatkowo z rozszerzeniem o opis danego oferowanego parametru Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi opis oferowanego wyrobu, a  w szczególności foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

|  | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 40 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Dane identyfikacyjne wyrobu: |  |
| nazwa, numer katalogowy | Podać |  |
| producent | Podać |  |
| nazwa, która będzie używana do fakturowania | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2010 r | WYMAGANE |  |
| 3 | Waga poniżej 70 gramów | WYMAGANE |  |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | WYMAGANE |  |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | WYMAGANE |  |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | WYMAGANE |  |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | WYMAGANE |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | WYMAGANE |  |
| 9 | Elektrody jedno- i dwukoilowe do wyboru | WYMAGANE |  |
| 10 | dł. Elektrody z pkt. 8 i 9: 65 lub 75 cm | WYMAGANE |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | WYMAGANE |  |
| 12 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | WYMAGANE |  |
| 13 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | WYMAGANE |  |
| 14 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | WYMAGANE |  |
| 15 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | WYMAGANE |  |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów | WYMAGANE |  |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | WYMAGANE |  |
| 18 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | WYMAGANE |  |
| 19 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | WYMAGANE |  |
| 21 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | WYMAGANE |  |
| 22 | Pomiar trendów: | WYMAGANE |  |
|  | -epizodów VT/VF |  |  |
|  | -HRV |  |  |
|  | -Terapii wysokonapięciowych |  |  |
|  | - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  |  |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | WYMAGANE |  |
| 25 | Zapis trendów fali R | WYMAGANE |  |
| 26 | Elektrody do defibrylacji podskórne | WYMAGANE |  |
| 27 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | WYMAGANE |  |
| 28 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | WYMAGANE |  |
| 29 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | WYMAGANE |  |

„Parametr wymagany” jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”, ewentualnie  dodatkowo z rozszerzeniem o opis danego oferowanego parametru Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi opis oferowanego wyrobu, a  w szczególności foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)