FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/22/2010

Defibrylator dwufazowy   - 11 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych    pięciu defibrylatorów dwufazowych z wózkami reanimacyjnymi wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |
| 2. | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak, podać |  |
| 4. | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | Tak, podać |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
| 6. | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |
| 7. | Ekran monitora - kolorowy | Tak |  |
| 8. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | Tak, podać |  |
| 9. | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | Tak |  |
| 10. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak, podać |  |
| 11. | Ciężar max. 7,0 kg | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |
| Monitorowanie EKG |
| 14. | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | Tak, podać |  |
| 15. | Zakres pomiaru tętna min. 30 -300 u./min. | Tak, podać |  |
| Stymulacja przezskórna |
| 16. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 17. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 150 imp./min. | Tak, podać |  |
| 18. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 0,5 – 140 mA | Tak, podać |  |
| Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
| 19. | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % | Tak |  |
| 20. | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | Tak |  |
| 21. | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” | Tak |  |
| Inne |
| 22 | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 23. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (Szafki) WÓZKA REANIMACYJNEGO

Dane podstawowe dla wózka:

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ wózka |  |
| 4. | Rok produkcji 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Parametry -Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Oferowana wartość i opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Konstrukcja wózka i szuflady ze stali malowanej proszkowo | Tak |  |
| 2. | Blat i części boczne z tworzywa sztucznego z grupy ABS o wysokiej trwałości | Tak |  |
| 3. | Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczający przed zsuwaniem się sprzętu i uchwytem do prowadzenia wózka | Tak |  |
| 4. | Całkowite wymiary wózka z akcesoriami: 790 x 700 x 1250 h mm | Tak |  |
| 5. | Układ jezdny wyposażony w cztery koła Ø 150 mm, anty-elektrostatyczne, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami | Tak |  |
| 6. | Obrotowa półka na defibrylator zamontowana na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron, blokowana, obrotowa o 360 °. | Tak |  |
| 7. | Półka pod defibrylator o regulowanych wymiarach: od 495 x 280 mm do 360 x 280 mm | Tak |  |
| 8. | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach rolkowych: 2 szuflady wysokości 75 mm na leki pierwszej pomocy z organizerami na poszczególne ampułki, 2 szuflady wysokości 155 mm z wkładami z wytłoczonego tworzywa ABS i przegrodami na leki, obciążenie min. 20 kg 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne, obciążenie min. 30 kg | Tak |  |
| 9. | Uchylna kieszeń boczna, transparentna - 2 szt. | Tak |  |
| 10. | Pojemnik na cewniki umieszczony z tyłu wózka wbudowany w konstrukcję wózka | Tak |  |
| 11. | Centralna blokada szuflad na plomby | Tak |  |
| 12. | Uchwyt na płyny infuzyjne ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości | Tak |  |
| 13. | Półka pod ssak z zabezpieczeniem przed wypadnięciem ssaka | Tak |  |
| 14. | Uchwyt na butle tlenową | Tak |  |
| 15. | Wysuwana spod blatu pomocnicza półka (np. do pisania) | Tak |  |
| 16. | Płyta CPR montowana do wózka | Tak |  |
| 17. | Kosz na odpady | Tak |  |
| 18. | Deklaracja Zgodności CE na wyrób medyczny | Tak |  |
| 19. | Katalog / folder potwierdzający zgodność oferowanego produktu z wymaganymi parametrami | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																														                            	…………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).