| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Na wyposażeniu podstawa jezdna z min 2 kołami blokowanymi oraz ramie do podtrzymywania rur. | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania jednorurowych układów oddechowych zarówno jedno- jak i wielorazowych | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230V AC, 50-60 Hz | TAK |  |
| 5 | Możliwość zasilania niskonapięciowego 24V DC / 3.5 A | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu pozwalające na pracę min 4h. | TAK |  |
| 7 | Wbudowana turbina powietrzna o wydajności do 250 l/min., o maksymalnym natężeniu dźwięku do 30 dB | TAK |  |
| 8 | Waga respiratora (łącznie z turbina oraz akumulatorami) do 8.5 kg | TAK |  |
| 9 | Respirator (łącznie z turbiną) nie większy niż 35x25x35 cm | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 10 | CPAP | TAK |  |
| 11 | P-A/C | TAK |  |
| 12 | PCV | TAK |  |
| 13 | PC-SIMV | TAK |  |
| 14 | PSV | TAK |  |
| 15 | V-A/C | TAK |  |
| 16 | VCV | TAK |  |
| 17 | VC-SIMV | TAK |  |
| 18 | TARGET VENT | TAK |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |
| 20 | Wentylacja manualna | TAK |  |
| 21 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 22 | Możliwość zabezpieczenia wentylacji wyzwalanej przez pacjenta wentylacją wymuszoną | TAK |  |
| 23 | Możliwość programowania automatycznie przełączanych, osobnych trybów wentylacji zależnych od pory dnia/nocy, z płynną regulacją czasu przełączenia trybu, jasności ekranu oraz głośności alarmów. | TAK |  |
| 24 | Tryb odzwyczajania pacjenta od respiratora z programowanym czasem do min 72h | TAK |  |
| 25 | Wstrzymanie wdechu | TAK |  |
| 26 | Wstrzymanie wydechu | TAK |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 27 | Częstość oddechów minimum 1-100 bpm (podać zakres) | TAK |  |
| 28 | Objętość pojedynczego oddechu minimum 40-2500 mL (podać zakres) | TAK |  |
| 29 | Regulowane ciśnienie wdechowe w trybach kontrolowanych ciśnieniowo minimum 0-60 mbar (podać zakres) | TAK |  |
| 30 | PEEP regulowany w zakresie minimum 0-40 mbar (podać zakres) | TAK |  |
| 31 | Regulowany czas wdechu minimum 0.1-10 s (podać zakres) | TAK |  |
| 32 | Płynnie regulowane stężenie O2 w mieszaninie oddechowej. | TAK |  |
| 33 | Regulowany stosunek I:E minimum 1:10-4:1 (podać zakres) | TAK |  |
| 34 | Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie minimum 10-90% przepływu szczytowego (podać zakres) | TAK |  |
| 35 | Wyzwalanie przepływem z czułością w zakresie min 0.1-15 L/min | TAK |  |
| 36 | Wyzwalanie ciśnieniem z czułością w zakresie min 0.1-10 mbar | TAK |  |
| 37 | Regulacja fazy Plateau w zakresie min 0-70% czasu wdechu | TAK |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 38 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 39 | Ciśnienie Plateau | TAK |  |
| 40 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 41 | PEEP | TAK |  |
| 42 | Objętość pojedynczego wdechu | TAK |  |
| 43 | Minutowa objętość wdechowa | TAK |  |
| 44 | Częstotliwość oddechowa | TAK |  |
| 45 | Czas wdechu | TAK |  |
| 46 | Czas wydechu | TAK |  |
| 47 | I:E | TAK |  |
| 48 | Stężenie O2 | TAK |  |
| 49 | Stężenie CO2 (wdech-wydech) | TAK |  |
| 50 | SpO2 | TAK |  |
| 51 | Krzywe ciśnienia, objętości, przepływu | TAK |  |
| 52 | Krzywa CO2 | TAK |  |
| 53 | Krzywa SpO2 | TAK |  |
| 54 | Pętle oddechowe p/V, p/F, F/V | TAK |  |
| 55 | Rinsp – opór wdechowy | TAK |  |
| 56 | Rexp – opór wydechowy | TAK |  |
| 57 | Podatność statyczna | TAK |  |
| 58 | Podatność dynamiczna | TAK |  |
| 59 | Zapis wszytkich mierzonych parametrów – trendy – min. 1 rok | TAK |  |
| 60 | Dokładność pomiaru ciśnienia nie mniejsza niż 4% (dla całego zakresu) | TAK |  |
| 61 | Dokładność pomiaru objętości nie mniejsza niż 10% (dla całego zakresu) | TAK |  |
| 62 | Dokładność pomiaru czasu wdechu oraz wydechu nie mniejsza niż 10% (dla całego zakresu) | TAK |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA ORAZ OBSŁUGA |
| 63 | Ekran dotykowy o przekątnej min. 13” | TAK |  |
| 64 | Obsługa wyłącznie poprzez ekran dotykowy (z wyłączeniem przycisku Power) | TAK |  |
| 65 | Minimum 6 krzywych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 66 | Kolejność oraz konfiguracja wszystkich krzywych oraz parametrów regulowana przez użytkownika | TAK |  |
| 67 | Prezentacja i zapis cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator. | TAK |  |
| 68 | Wbudowany film instruktażowy | TAK |  |
| 69 | Wbudowana instrukcja obsługi | TAK |  |
| 70 | Graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| 71 | Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji | TAK |  |
| 72 | Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem | TAK |  |
| 73 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 74 | Możliwość zmiany interfejsu użytkownika upodabniająca ekran respiratora do jednostek innych producentów. | TAK |  |
| ALARMY |
| 75 | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe | TAK |  |
| 76 | Płynnie regulowane granice alarmowe dla każdego z ustawianych przez użytkownika parametrów. | TAK |  |
| 77 | Alarm Apnea | TAK |  |
| 78 | Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 79 | Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| 80 | Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 81 | Alarm niskiej/wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 82 | Alarm przecieku w układzie | TAK |  |
| 83 | Alarm niskiego/wysokiego stężenia O2 | TAK |  |
| 84 | Alarm niskiego/wysokiego stężenia CO2 | TAK |  |
| 85 | Alarm błędnego połączenia/uszkodzenia sensora CO2 | TAK |  |
| 86 | Alarm błędnego połączenia/uszkodzenia sensora SpO2 | TAK |  |
| 87 | Alarm okluzji w układzie | TAK |  |
| 88 | Alarmy techniczne: błąd/uszkodzenie baterii, uszkodzenie głośników, wysokiej temperatury procesora/turbiny | TAK |  |
| 89 | Alarm źle podłączonego/rozłączonego układu pacjenta | TAK |  |
| 90 | Alarm braku zasilania w energie elektryczną | TAK |  |
| 91 | Wykonywane na żądanie użytkownika automatyczne dostosowanie granic alarmowych do aktualnych parametrów wentylacji | TAK |  |
| 92 | Regulacja głośności alarmów w zakresie min 45-86 dB | TAK |  |
| 93 | Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej | TAK |  |
| 94 | Rejestracja alarmów oraz komunikatów z możliwością późniejszego podglądu – min 2000 zdarzeń | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA ORAZ WYPOSAŻENIE |
| 95 | Polski interfejs oraz oprogramowanie | TAK |  |
| 96 | Możliwość upgradu oprogramowania wraz z ukazaniem się najnowszej wersji wykonywana w miejscu użytkowania respiratora | TAK |  |
| 97 | Łącze Etherner 100MBit | TAK |  |
| 98 | Minimum 3 porty USB | TAK |  |
| 99 | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu) | TAK |  |
| 100 | Kodowane gniazda czujników zabezpieczające przed nieprawidłowym podłączeniem | TAK |  |
| 101 | Czujnik Sp02 | TAK |  |
| 102 | Czujnik CO2 | TAK |  |
| 103 | Możliwość stosowania zewnętrznego nebulizatora | TAK |  |
| 104 | Możliwość stosowania „sztucznych nosów” | TAK |  |
| 105 | Możliwość połączenia kilku respiratorów w sieć z komputerem PC z możliwością podglądu parametrów wentylacji | TAK |  |
| GWARANCJA ORAZ SERWIS |
| 106 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 107 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 48h | TAK |  |
| 108 | Możliwość zdalnej diagnozy usterki poprzez połączenie z serwerem serwisu. | TAK |  |