Krosno, dn . 08 .03.  2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/215/17/2011

dotyczy:  przetargu nieograniczonego EZ/215/17/11  na dzierżawę  aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr.113 poz 759 z póź.      zmianami) Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1.(irygacja-aspiracja, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści kasetę połączoną z drenami naciąganymi na kółko pompy perystaltycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. (irygacja-aspiracja, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/ min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. (irygacja-aspiracja, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści aparat bez sensora irygacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. (fakoemulsyfikacja, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający głowicy z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej w osi poprzecznej  do osi głowicy z kryształowym elementem piezoelektrycznym? Oferowany aparat jest wyposażony w 6 elementową, klasyczną (oscylacje przód - tył) głowicę ultradźwiękową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. (fakoemulsyfikacja, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem regulacji do  40 pulsów na sekundę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. (fakoemulsyfikacja, pkt. 6) Czy zamawiający dopuści aparat do fakoemulsyfikacji nie wyposażony w końcówki typu bypass? Oferowany aparat jest wyposażony w czujnik ciśnienia oraz system Occlusion Mode który po wykryciu okluzji przełącza urządzenie na niższe parametry pracy, a po usunięciu okluzji wraca do parametrów wyjściowych. Oba zestawy parametrów można zaprogramować niezależnie. Takie rozwiązanie powoduje ze stosowanie końcówek typu „bypass” nie jest konieczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. (inne metody usuwania zaćmy, pkt. 1) Czy zamawiający dopuści aparat nie posiadający emulsyfikacji płynowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. (witrektomia przednia, pkt. 1) Czy zamawiający dopuści aparat posiadający napęd elektryczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. (witrektomia przednia, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści maksymalną częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego 1200 cięć/min? Oferowany witrektom jest dostępny z dwoma rozmiarami noża: 20G oraz 23G.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. (inne, pkt. 5) Czy zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości współpracy poprzez złącze RS232 parametrów pracy aparatu do urządzenia służącego do zapisu Video?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11. (inne, pkt. 6) Czy zamawiający dopuści aparat nie posiadający zintegrowanej tacy o regulowanej  wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dot. §3 ust.3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wydania aparatu z 1 do 2 tygodni od podpisania umowy,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13.dot. §3 ust.5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu przyjazdu inżyniera serwisu z 48 do 72 godzin od telefonicznego  zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14. Opierając się na art. 144 ust.1 ustawy PZP, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego  zmianę ceny brutto , przy zachowaniu  ceny jednostkowej netto, w momencie zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki Vat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem