###### Załącznik nr 2

###### Zestaw monitorowania pacjentów

###### MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 8 szt.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym : min. 24 godzinna pamięć: trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów, funkcja „holterowska” min. 5 krzywych, historia alarmów, ustawienia monitora, dane demograficzne | TAK |  |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne ( bez użycia wentylatorów) | TAK |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 | TAK |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.( bez użycia pokrętła) | TAK |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 90 minut pracy. | TAK |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania systemu do podglądu danych pacjenta poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do sieci szpitalnej. Realizacja min. 5 „podglądów” z różnych komputerów | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 godzin | TAK |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG x 8 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - Kabel EKG dla dorosłych – 1 szt./monitor - EKG, przewody pacjenta 5 lub 6 żyłowe – 1 szt. /monitor - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe – 1 szt. /monitor - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG- 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 8 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii x 8 Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Oddech x 8 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 8 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, standardowy x 2szt./monitor - mankiet dla dorosłych, duży x 2szt./monitor - mankiet dla dorosłych, mały x 2szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji x 8 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Akcesoria: - wodoszczelny czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 1szt./monitor - Uniwersalny czujnik SpO2 na palec lub stopę dla noworodków, dzieci i dorosłych x 1szt./monitor - Czujnik typu „Y” – 5szt. /monitor wraz z dedykowanym klipsem/mocowaniem na ucho (1szt/monitor) | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury x8 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temperatury centralnej 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego x 10 Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Kompletny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi na każdy zaoferowany kanał pomiarowy składający się : - kabel połączeniowy oraz min. 5 przetworników jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar kapnografii x 8 Pomiar dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar w strumieniu głównym. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Zakresy pomiarowe: etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – min. 60 szt./monitor jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – min. 30 szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca x 2 Pomiar metodą opartą na analizie zmian ciśnienia krwi. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) z urządzenia do pomiaru CCO bezpośrednio w oferowanym monitorze | TAK |  |  |
|  | Pomiar poziomu świadomości BIS x 4 Odczyt i rejestracja danych bezpośrednio w oferowanym monitorze. Kabel do podłączenia elektrod. 25 szt. elektrod do pomiaru BIS/ moduł | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiaru saturacji w dwóch punktach z prezentacją różnicy wartości | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi akcesoriami z posiadanymi monitorami BSM seria 6000 | TAK |  |  |
|  | Mocowanie monitora do ściany na dedykowanym wysięgniku. W zestawie koszyk na akcesoria | TAK |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedynczy dotykowy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja z min 72 godzin, min 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

.........................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy