Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/57/2011

Krosno, dn. 20 czerwca 2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2013. -  część 3

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 2 – cyfrowy aparat USG:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o poniższych parametrach:

a) dynamika systemu 195 dB

b) Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B 2000 obrazów

c) Prędkość odświeżania obrazu w trybie B- mode minimum 600 klatek/ sekundę

d) Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru wspłpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler  - 5 kątów

e) Główny monitor dotykowy konfigurowany przez użytkownika zamiast konsoli aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala. Rozplanowanie konfigurowalne przez użytkownika

f) Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach DVD (bez CD) oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, obrazy statyczne i pętle obrazowe. Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. JPG, AVI, MPEG. RAW DATA (surowe dane)

g) Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum: regulacja wzmocnienia 2D gain, bez suwaków TGC , - przesunięcie linii bazowej na zapisie spektralnym i kolorowym, powiększenie obrazu zoom, zmiana rozdzielczości czasowej zapisu spektralnego, zmiana korekcji kąta bramki dopplerowskiej ,pomiar na obrazie 2D i spektrum dopplerowskim

h) Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym za pomocą głowic elektronicznych wolumetrycznych convex, endowaginalne, bez mikrokonweksowej 4D

i) Głowica elektroniczna liniowa matrycowa, 192 kryształy, pasmo 5-13 MHz z obrazowaniem trapezowym i obrazowaniem harmonicznym. Szerokość 50 mm.

j) Głowica elektroniczna sektorowa matrycowa do badań kardiologicznych dla dorosłych, 64 kryształy, pasmo 1-5 MHz, kąt skanowania 90˚

k) Głowica elektroniczna endowaginalna do badań ginekologicznych, 192 kryształy, pasmo 5 – 9 MHz. Kąt skanu 200˚

l) Możliwość rozbudowy o głowice:

- wolumetryczna convexowa do badań j. brzusznej pracująca w zakresie 3-6 MHz, kąt skanu 70˚

- wolumetryczna liniowa do badań naczyniowych, pracująca w zakresie 5-13 MHz, szerokość do 40mm.

- wolumetryczna głowica endowaginalna, pracująca w zakresie 4-8 MHz. Kąt skanu 145˚.

- głowica do badań przezprzełykowych pracująca w zakresie 3,5-6 MHz, kąt skanu 90˚

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2 Pakiet 1 diatermia :

Czy Zamawiający dopuści alternatywną diatermię o następujących parametrach technicznych:

| 1. | Urządzenie sterowane mikroprocesorem |
| --- | --- |
| 2. | 2 niezależne źródła mocy oraz 2 wyjścia monopolarne z możliwością sterowania z przycisku nożnego lub rękojeści elektrody umożliwiające niezależną pracę 2 operatorów bez konieczności dzielenia mocy |
| 3. | System utrzymywania zadanej mocy dla rożnych typów tkanki |
| 4. | Min. 8 trybów cięcia monopolarnego |
| 5. | Cięcie monopolarne czyste z mocą min. 400W |
| 6. | Min.3 tryby cięcia monopolarnego mieszanego z mocą min. tryb 1 - 250W, tryb 2 – 200W, tryb 3 - 150W |
| 7. | Cięcie monopolarne czyste w otoczeniu płynów z mocą min. 400W |
| 8. | Min.3 tryby cięcia monopolarnego mieszanego w otoczeniu płynów z mocą min. tryb 1 - 250W, tryb 2 – 200W, tryb 3 - 150W |
| 9. | Koagulacja monopolarna typu Spray z mocą min 120W |
| 10. | min. 2 tryby koagulacji monopolarnej pulsacyjnej z mocą min 120W |
| 11. | min. 3 tryby koagulacji monopolarnej osuszającej z mocą min. tryb 1 - 180W, tryb 2 – 150W, tryb 3 - 120W |
| 12. | Koagulacja bipolarna z mocą min 80W |
| 13. | Koagulacja mikro bipolarna z mocą min 40W |
| 14. | Koagulacja makro bipolarna z mocą min 120W |
| 15. | Ciecie bipolarne z mocą min. 120W |
| 16. | 2 niezależne wyświetlacze ciekłokrystaliczne, prezentujące: moc, rodzaj elektrody neutralnej, wybraną pozycję wywołaną z pamięci urządzenia, tryb monopolarny i bipolarny |
| 17. | funkcja zdalnej regulacji poziomów mocy przez rękojeść elektrody |
| 18. | Niezależne przyciski nożne: 2 dla funkcji monopolarnych i 1 dla bipolarnych; klasa bezpieczeństwa IPX7 |
| 19. | Możliwość zapisania do 99 pozycji w pamięci: identyfikacji procedury, nazwiska operatora, zespołu i instytucji, wybrane poziomy mocy |
| 20. | Monitorowanie obwodu podłączenia elektrody neutralnej wyposażony w alarm, automatycznie rozpoznawania elektrody standardowej i dzielonej |
| 21. | Możliwość regulacji głośności komunikatów dźwiękowych |
| 22. | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlaczy |
| 23. | System zapobiegający przepięciom w przypadku awarii CPU |
| 24. | Funkcja auto stop dla trybów bipolarnych monitorująca impedancję tkanki i odcinająca moc wyjściową po uzyskaniu wartości zadanej |
| 25. | Możliwość współpracy z przystawką argonową |
| 26. | Częstotliwość pracy generatora 390 kHz |
| 27. | Waga max. 7,1 kg |
| 28. | Zasilanie 230V 50Hz |

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony jest od zagranicznego producenta i może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Nie. Ze względu na kompatybilność posiadanego sprzętu z przedmiotem zamówienia Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 16.08.2011r.

Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu 5:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 5 tygodni?

Odpowiedź:

Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 16.08.2011r.

Stolik MAYO – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo, którego szerokość wynosi 540 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Stolik zabiegowy – 6 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy, którego szkielet jest wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Szafki zabiegowe – 7 sztuk

Czy Zamawiający dopuści szafki zabiegowe ze stali kwasoodpornej o wymiarach: wysokość 2100 mm, głębokość 580 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści szafki zabiegowe ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści szafki z półkami ze szkła?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści szafki zabiegowe o wym. wysokość 1800 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 435 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 5:

Dotyczy treści SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 16.08.2011r.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakiet 3 – Lampy operacyjne na 4 sale  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową? Wskazany parametr nie jest konieczny dla właściwego funkcjonowania lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy I czaszy (bez przygotowania pod kamerę)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w kształcie kwadratu o wymiarach 7070cm i wysokości 10 cm, wyposażoną w 3 zaokrąglone „brudne uchwyty” umieszczone na jej rogach?  Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych i ze względów funkcjonalnych korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie lampy w kształcie kwadratu.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której średnica plamy świetlnej pola oświetlenia mieści się w przedziale od 250mm do 380mm? Parametr pierwszy, mimo iż nieznacznie odbiega od wymaganego nie zmniejsza właściwości użytkowych lampy, natomiast drugi jest korzystniejszy od oczekiwanego.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego i podnosi wartość użytkową lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z panelem sterowania umieszczonym na brzegu czaszy oraz dodatkowo za pomocą innowacyjnego systemu wbudowanych sensorów, pozwalającego na bezdotykowe sterowanie funkcjami lampy? Rozwiązanie to ułatwia pracę personelu medycznego, który nie musi sterować lampą za pomocą uchwytów umieszczonych na czaszy  co znacznie wpływa na sterylność wykonywanych czynności medycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z odbłyśnikiem wykonanym z innego materiału niż aluminium? Podany parametr nie jest konieczny dla właściwego funkcjonowania lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której zakres pionowy ruchu głowicy jest mniejszy od 1190mm? Wymagany parametr nie jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania lampy.

Odpowiedź:

Pytanie pozbawione jest proponowanego wymiaru, dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której maksymalny pobór mocy wynosi 260W? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i podnosi możliwości techniczne lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której indeks renderowania R9 wynosi 96%? Podany parametr jest korzystniejszy od oczekiwania i korzystnie wpływa na zakres funkcjonalności lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Dotyczy II Czaszy (z przygotowaniem pod kamerę)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z przystosowaniem pod kamerę w kształcie kwadratu o wymiarach 7070cm i wysokości 10 cm, wyposażoną w 3 zaokrąglone „brudne uchwyty” umieszczone na jej rogach?  Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych i ze względów funkcjonalnych korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie lampy o kształcie kwadratu.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z przystosowaniem pod kamerę, w której średnica plamy świetlnej pola oświetlenia mieści się w przedziale od 250mm do 380mm? Parametr pierwszy, mimo iż nieznacznie odbiega od wymaganego nie zmniejsza właściwości użytkowych lampy, natomiast drugi jest korzystniejszy od oczekiwanego.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną  z przystosowaniem pod kamerę ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 5000 K? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie obniża właściwości funkcjonalnych lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z przystosowaniem pod kamerę wyposażoną w panel sterowania umieszczonym na brzegu czaszy oraz dodatkowo za pomocą innowacyjnego systemu wbudowanych sensorów, pozwalającego na bezdotykowe sterowanie funkcjami lampy? Rozwiązanie to ułatwia pracę personelu medycznego, który nie musi sterować lampą za pomocą uchwytów umieszczonych na czaszy  co znacznie wpływa na sterylność wykonywanych czynności medycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z przystosowaniem pod kamerę z odbłyśnikiem wykonanym z innego materiału niż aluminium? Podany parametr nie jest konieczny dla właściwego funkcjonowania lampy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z przystosowaniem pod kamerę, w której zakres pionowy ruchu głowicy jest mniejszy od 1190mm? Wymagany parametr nie jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania lampy.

Odpowiedź:

Brak proponowanego parametru, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy w tym wypadku Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której istnieje możliwość montażu kamery na dodatkowym ramieniu? Oferowana lampa w części centralnej czaszy posiada system sensorowy, dlatego nie ma możliwości umieszczenia kamery w tym miejscu. Ponadto montaż kamery na dodatkowym ramieniu znacznie zwiększa funkcjonalność jej zastosowań przede wszystkim dla celów dydaktycznych. Umieszczenie lampy na dodatkowym ramieniu zapewnia doskonałą widoczność całego obszaru pola operacyjnego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z przystosowaniem pod kamerę HD w której maksymalny pobór mocy zarówno z kamerą jak i bez wynosi 260W? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i podnosi możliwości techniczne lampy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością uzyskania zintegrowanego światła endoskopowego? Przyjęte rozwiązanie rozszerza możliwości zastosowania lampa w większej ilości zabiegów medycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie oczekuje powyższego parametru.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę operacyjną z żywotnością diod wynoszącą 50000h? Podany parametr zwiększa długość okresu korzystania z lampy bez konieczności wymiany diod.

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego zostały ujęte w siwz.

Czy Zamawiający oczekuje  do zaoferowania lampę operacyjną, której okres gwarancji wynosi 60 miesięcy? Długi okres gwarancji zapewnia wysoką jakość i niezawodność oferowanej lampy.

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego zostały ujęte w siwz.

Dotyczy Pakiet 5 Meble zabiegowe

Pozycja 1 Stolik typu MAYO – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO o wymiarach: długość 750mm, szerokość 500mm i wysokość regulowana w zakresie 800mm-1400mm? Podane parametry długości i szerokości nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie obniżają wartości użytkowej stolika, natomiast zakres regulacji wysokości jest korzystniejszy od oczekiwanego, co podnosi komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż 15kg? Takie rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i nie obniża wartości użytkowej stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO, w którym górny blat nie posiada funkcji obrotu w poziomie, jest natomiast wyposażony w możliwość regulacji pionowej wysokości blatu? Brak wskazanego parametru nie wpływa znacząco na właściwości funkcjonalne stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO z podstawą w kształcie litery T z czterema koła? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od oczekiwanego i zapewnia większą stabilność stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO, w którym tylko dwa koła posiadają blokadę ruchu? Zastosowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia stabilności stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu MAYO, w którym wysokość górnego blatu regulowana jest manualnie za pomocą pokrętła umieszczonego na kolumnie stolika? Przyjęte rozwiązanie nieznacznie różni się od oczekiwanego i zapewnia pełną funkcjonalność stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy Pakiet 5

Pozycja 2 – Stolik roboczy na narzędzia – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik roboczy o wymiarach: długość 900mm,  szerokość 630mm i wysokość 950mm? Podane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie obniżają wartości użytkowej stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik roboczy o wymiarach: długość 900mm,  szerokość 500mm i wysokość 980mm? Podane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie obniżają wartości użytkowej stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik roboczy wyposażony w cztery kółka z krążkami odbojowymi o średnicy 125mm, w tym dwa antystatyczne z blokadą? Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od oczekiwanych nie obniżając przy tym wartości użytkowej stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik roboczy wyposażony w cztery kółka bez krążków odbojowych o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą? Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od oczekiwanych nie obniżając przy tym wartości użytkowej stolika

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy Pakiet 5 Pozycja 3 – Stolik zabiegowy - 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej? Przyjęte rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od oczekiwanego i zdecydowanie zwiększa trwałość oraz okres użyteczności wózka.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o wymiarach: długość 900mm,  szerokość 500mm i wysokość 980mm? Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych, ale nie obniżają wartości użytkowej stolika.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stolik zabiegowy wyposażony w uchwyt do prowadzenia zamontowany na jego krótszym boku? Oferowane rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia personelu medycznego, gdyż ułatwia jego przemieszczanie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stolik zabiegowy wyposażony w dwa antystatyczne koła o średnicy 125mm? Wskazany parametr jest preferowany przy wykorzystaniu stolika podczas zabiegów medycznych z częstą możliwością wyładowań elektrycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy Pakiet 3 – Szafki zabiegowe - 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki zabiegowe, których konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej? Oferowany parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego, ale nie obniża to możliwości zastosowawczych szafki.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki zabiegowe, których półki wykonane są z tworzywa ABS z możliwością zmiany ich wysokości? Przyjęte rozwiązanie jest bardzo korzystne z punktu wiedzenia praktycznego zastosowania szafki, gdyż regulacja wysokości półek pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb personelu medycznego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki o wymiarach: wysokość  1640mm,  szerokość 640mm i głębokość 480mm? Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych, ale nie obniżają wartości użytkowej szafki.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z drzwiami wykonanymi z półprzeźroczystego materiału tworzywowego metakrylanu dostępnego w dwóch kolorach do wyboru – niebieskim i żółtym? Przyjęte rozwiązanie odbiega od oczekiwanego, ale zapewnia większe bezpieczeństwo personelu medycznego i ułatwia utrzymania szafy w czystości.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę z czterema kołami o średnicy 125mm, w tym dwoma antystatycznymi z blokadą i krążkami odbojowymi? Oferowane rozwiązanie ułatwia przemieszczanie szafy, jego stabilność w stosunku do podłoża i dezynfekcję.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 6 :

Dotyczy Pakietu 3 - Lampy operacyjne na 4 sale:

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez możliwości technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy pola oświetlenia 20 – 30 cm?

Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i nie ma żadnego wpływu na parametry świetlne oraz techniczne lampy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o regulowanej temperaturze barwowej w zakresie 3500 °K – 5000 şK?

Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż zastosowanie diod o różnych kolorach sprawia, że istnieje możliwość regulacji koloru światła w zależności od indywidualnych potrzeb operatora, niezależnie od regulacji natężenia światła. W zależności od stopnia ukrwienia operowanej tkanki, temperatura barwowa może zostać zmieniona dla uzyskania optymalnego kontrastu i odróżniania szczegółów. Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy czaszy 69 cm?

Jest to parametry różniący się tylko o 1 cm od wymaganego i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność oraz walory użytkowe lampy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy lamp operacyjnych do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Oferowane lampy są produkowane pod konkretne zamówienie w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego (np.: wysokość pomieszczenia, ilość źródeł zasilania i rodzaj zasilania). Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 16.08.2011r.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

W związku z tym, iż w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie ma żadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu (wymagany w wielu wypadkach już po wprowadzeniu wyrobu na rynek) prosimy zatem o wykreślenie z siwz wymogu dołączenia do oferty (dla wyrobów klasy IIb i III) dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty instrukcji obsługi oferowanych produktów i wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji wraz z dostawą?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.1 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.2 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości części umowy, której zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.3 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 10% wartości umowy wskazanej w §1, w przypadku niewykonania umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie §7 ust.1 wzoru umowy dotyczącego wprowadzenia do treści umowy prawa rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia lub prosimy o określenie terminu wprowadzenia takiego ograniczenia nie później niż do daty zawarcia umowy lub precyzyjne wskazanie, którego asortymentu i w jakim zakresie będzie mogło dotknąć przewidywane ograniczenie.

Zapis w aktualnym brzmieniu stoi w sprzeczności w art. 29 ust.1 ustawy, obowiązkiem jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, którego istotnym elementem jest zakres ilościowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §7 ust.1. Uprawnienie wskazane w w/w paragrafie przysługuje Zamawiającemu zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 10.113.759).

W Warunkach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (Załącznik nr 6) pkt. 2 Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww.
postanowienie w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przystąpienia do usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odpowiedź:

Czas reakcji według Zamawiającego jest czasem podjęcia wstępnych działań a nie koniecznie przyjazdu. Dla Zamawiającego staje się oczywiste jaki zostanie obrany tok dalszego postępowania. W związku z powyższym zapis pozostaje bez zmian.

W Warunkach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (Załącznik nr 6) pkt. 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania maksymalnie 6 dniowego terminu usunięcia usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 14 dni.

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę sprzętu - Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 7 cyfrowy aparat USG:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG o zakresie częstotliwości pracy od 1 MHz – 17 MHz                    i dynamice systemu 180 dB?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG o pamięci cine 2200 obrazów do zapamiętywania w prezentacji B?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z formowaniem wiązki w technologii broadband i prędkość odświeżania obrazu w trybie B-mode 500 obrazów/s?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z możliwościa eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. JPEG, AVI oraz w formacie surowych danych?

Odpowiedź:

Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym za pomocą głowic elektronicznych wolumetrycznych konweks, endowaginalna z prędkością do 90 vps oraz elektroniczną, matrycową głowicą wolumetryczną z prędkością obrazowania wolumetrycznego do 150 vps?

Odpowiedź:

Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG głowicę elektroniczną liniową o ilości elementów 256?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w głowicę elektroniczną matrycową sektorową z 2400 elementami i o zakresie częstotliwości 1-3 MHz i zapewniającą obsługę aplikacji kardiologicznych dorosłych i pediatrycznych o kącie skanowania 90 stopni lub głowicę elektroniczną matrycową sektorową z 2500 elementami i o zakresie częstotliwości 2-7 MHz o kącie skanowania 90 stopni i zapewniającą obsługę aplikacji kardiologicznych pediatrycznych z możliwością skonfigurowania własnego pakietu kardiologii dorosłych?

Odpowiedź:

Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą elektroniczną endowaginalną w technologii polaryzacji kryształów „pure wave” do badań ginekologicznych o paśmie przenoszenia 3-10 MHz i kącie skanu 130 stopni?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z możliwością rozbudowy o głowice:

- mikrokonweksową do badań  neonatalnych 2D pracująca w zakresie od 5-8 MHz i kącię skanu 120 stopni?

- wolumetryczną liniową do badań naczyniowych pracującą w zakresie 5-13 MHz i szerokości 38mm

- głowicę przezprzełykową pracującą w zakresie 2-7MHz i kącie sjkanu 0-180 stopni?

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści do przetargu aparat USG z automatyczną inteligentną optymalizacją parametrów trybu 2Dkolor oraz PW?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu zgodności pozostałych zapisów.

Pytanie nr 8 lampy operacyjne:

Dotyczy pkt. 7 i 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową lampę operacyjną dwuczaszową w technologii LED, w której każda czasza jest w kształcie wieloboku z trzema wygodnymi uchwytami rozmieszczonymi na obwodzie czaszy o wymiarach zewnętrznych czaszy głównej i satelitarnej ok. 70 cm × 80 cm?

Takie rozwiązanie umożliwia bardzo dobrą manewrowalność podczas zabiegu, bardzo łatwe utrzymanie czystości, a kształt czasz umożliwia ich dopasowanie, w wyniku czego z połączenia dwóch czasz można uzyskać pojedyncze, duże źródło światła, co dodatkowo wpływa na polepszenie jakości oświetlenia.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt. 9 i 23.

Ponieważ norma IEC 60601-2-41 przewiduje, że natężenie oświetlenia lampy operacyjnej nie może być mniejsze niż 40 klx i większe niż 160 klx, proszę o usunięcie znaku „≥” z opisu podanego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia oznaczenie „≥” na max.

Dotyczy pkt. 10 i 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o regulowanej średnicy pola roboczego w obu czaszach w zakresie 20–28 cm?

Parametr ten nieznacznie obiega od wymaganego, a Zamawiający nie podał tolerancji wartości granicznych  albo czy chodzi o zakres minimalny czy maksymalny. Ponadto podane przez Zamawiającego wartości graniczne z dokładnością do milimetrów są nie do zmierzenia.

Zapis w SIWZ wskazuje jednoznacznie na jednego tylko producenta z USA. Podawanie średnicy z dokładnością do pojedynczych milimetrów jest chwytem reklamowym tej firmy zwłaszcza że pomiary świetlne wykonywane luksomierzem mają dokładność równą co najmniej kilka procent, a sam czujnik pomiarowy ma średnicę co najmniej kilkanaście milimetrów.

Wg wymagań SIWZ przy maksymalnym natężeniu oświetlenia równym 160 klx wartość 16 klx powinna być uzyskana na średnicy 21,6 cm czyli na promieniu 10,8 cm. Dla innej lampy przy minimalnej średnicy pola oświetlenia równej np. 18 cm wartość 16 klx uzyskana będzie na promieniu 9 cm czyli tylko o 1,8 cm mniejszym od wymaganego. Na średnicy 21,6 cm natężenie oświetlenia dla takiej lampy wyniesie ok. 14 klx, co jest dla oka niezauważalne i jest bez znaczenia dla operującego lekarza.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt. 13 i 27.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą głębokość oświetlenia równą 90 cm zamiast wymaganej 104 cm?

Parametr ten nieznacznie obiega od wymaganego, który jest wartością jednej z lamp producenta amerykańskiego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt. 17 i 31.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o zakresie pionowego ruchu głowicy równym 1140 mm (kąt wychyłu ramion ± 45°)?

Parametr ten nieznacznie obiega od wymaganego – tylko po 2,5 cm wychyłu ramion w górę i w dół.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 lampy operacyjne:

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w której I czasza ma średnicę 75 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z następującymi opcjami sterowania: panel dotykowy sterowania przy kopule, pilot bezprzewodowy i możliwość zintegrowania lamp operacyjnych z dedykowanym systemem sal?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z indeksem R9=95%?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której II czasza ma natężenie światła 140 000 lux?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Pakiet 3  Lampy operacyjne na 4 sale

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jakiego realizowanego przez siec komputerową wsparcia technicznego w przypadku lampy operacyjnej oczekuje?

Odpowiedź:

Diagnostyka, konfiguracja itp.

Czy Zamawiający oczekuje lamp wyposażonych w autonomiczne, własne zasilanie awaryjne czy może system umożliwiający przełączenie lampy na zasilanie awaryjne z sieci szpitala?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z 60 diodami w każdej czaszy lampy? Oferowana lampa wykonana jest w technologii wyłącznie białych diod LED a co za tym idzie nie jest konieczne zastosowania ich dużej ilości celem utrzymania wysokich parametrów światła (natężenie 160klx w każdej kopule, współczynnik odwzorowania barw 96)

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z zakresem regulacji wielkości plamy świetlnej równym 18-28 cm w czaszy głównej i satelitarnej? Oferowany zakres jest większy niż oczekiwany.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia równą 800mm w czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu zintegrowanej sali operacyjnej wraz z lampą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamieścił takiego wymogu w siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze sterowaniem z centralnego uchwytu w czaszy lampy oraz z przyciskowym panelem ściennym?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami siwz.

Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu odbłyśnika wykonanego z aluminium?

Odpowiedź:

Nie.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z układem optycznym opartym na indywidualnych zwierciadłach dla każdej diody LED wykorzystujących materiał inny niż aluminium.

Odpowiedź:

Nie.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wyższym niż dopuszczalny współczynnikiem R9 równym 96 w obu kopułach? Oferowany parametr jest znacznie lepszy niż oczekiwany.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dokona wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni? Wymagany termin w przypadku sprzętu importowanego ze względów logistycznych jest trudny do spełnienia i oferent będzie zmuszony do wkalkulowania w cenę  potencjalnych kar umownych.

Odpowiedź:

Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 16.08.2011r.

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu nr 3 podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę) – 4 kpl

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co ma na myśli w pkt. 4 „Min wysokość stropu Sali operacyjnej: > 3m” ?

Odpowiedź:

Odległość posadzka strop=3,6 m, natomiast posadzka strop podwieszany=3,3m.

Czy Zamawiający dopuści lampę, której I czasza (bez przygotowania pod kamerę) posiada zakres średnicy pola oświetlenia od 15 cm do 29 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę, której I czasza (bez przygotowania pod kamerę) posiada głębokość oświetlenia 80 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści lampę, której I czasza (bez przygotowania pod kamerę) posiada indeks renderowania R9 na poziomie 95?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę, której II czasza (z przygotowaniem pod kamerę) posiada zakres średnicy pola oświetlenia od 15 cm do 29 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści lampę, której II czasza (z przygotowaniem pod kamerę) posiada głębokość oświetlenia 80 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 115 W, nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się z prośbą o podanie odległości pomiędzy stropem a podłoga sali, w której będzie montowana lampa operacyjna?

Odpowiedź:

3,6 m.

Zwracamy się z prośbą o podanie odległości pomiędzy sufitem podwieszanym a podłoga sali, w której będzie montowana lampa operacyjna?

Odpowiedź:

3,3 m.

Zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju materiału z jakiego wykonany jest sufit podwieszany (blacha, płyty gipsowe itp.)?

Odpowiedź:

Panele.

Zwracamy się z prośbą o podanie wielkości i kształtu otworu w suficie podwieszanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dostosuje się do oferty.

Pytanie nr 12: Mając na uwadze dopuszczenie do złożenia ofert konkurencyjnych producentów oraz nieznaczne różnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuścicie Państwo w pakiecie nr 1:

w punktach 1-27 parametrów technicznych, opisujących diatermię z modułem do zamykania dużych naczyń o poniższej charakterystyce (pytania 1-35):

| 2. 1. Urządzenie mono i bipolarne. |
| --- |
| 3. 2. Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 50 Hz do 60Hz. |
| 4. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF (normy IEC 60601-1 drugie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie) |
| 5. 4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i AAMI HF18 podpunkt 4.2.2) |
| 6. 5. Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-2-2 |
| 7. 6. Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |
| 8. 7. Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. |
| 9. 8. Urządzenie wyposażone w gniazda monopolarne, podłączenia instrumentów laparoskopowych, bipolarne, instrumentu do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, elektrody biernej, gniazda sterowników nożnych |
| 10. 9. Tryby monopolarne: a) - cięcie czyste b) - cięcie mieszane, c) - tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000/sek. d) - koagulacja wyżarzanie e) - koagulacja rozpylanie (spray) |
| 11. 10. Tryby bipolarne: a) - niski b) - standardowy c) – makro |
| 12. Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. |
| 13. System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. |
| 14. Tryb bipolarny | Moc max. 95 W |
| 15. Cięcie monopolarne tryb czysty | Moc max. 300 W |
| 16. Cięcie monopolarne tryb mieszany | Moc max. 200 W |
| 17. Tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) | Moc max. 200 W |
| 18. Koagulacja monopolarna – wyżarzanie | Moc max. 120 W |
| 19. Koagulacja monopolarna - rozpylanie | Moc max. 120 W |
| 20. System zamykania naczyń | Moc max. 350 W |
| 21. Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |
| 22. Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. |
| 23. Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. |
| 24. Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć28. kodów. |
| 25. Trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: f) jeden dla pracy w systemie monopolarnym g) jeden dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego h) jeden dla systemu zamykania naczyń |
| 26. Waga urządzenia do 1400g bez wózka i oprzyrządowania. |
| 27. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |
| 28. Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm |
| 29. W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. |
| 30. Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). |
| 31. Wizualizacja nastawianej mocy. |
| 32. Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora. |
| 33. Ekrany aktywne podświetlane, ekran nieaktywny przyciemniony. |
| 34. Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola. |
| 35. Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update). |

- Czy Zamawiający wymaga, aby generator posiadał dwa oddzielne gniazda do systemu zamykania naczyń do średnicy 7mm włącznie, umożliwiające podłączenie 2 instrumentów jednocześnie?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymaga sprzętu określonego w siwz.

w punktach 28-38 dot. wyposażenia diatermii (pytania 37-42):

Czy Zamawiający w punkcie 28 dopuści włącznik nożny trójprzyciskowy (cięcie, koagulacja) monopolarny bez przełączania programów – w przypadku proponowanego generatora nie potrzeba używać go do aktywacji funkcji bipolarnej ze względu na autostart bipolarny.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający w punkcie 29 dopuści instrument jednorazowy do zamykania naczyń do średnicy 7 mm zagięty o długości 18cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wymaga, aby w punkcie 29 instrument był wyposażony w opcję cięcia i aktywację systemu do zamykania naczyń z rękojeści?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz.

Czy Zamawiający w punkcie 30 dopuści instrument jednorazowy do zamykania naczyń do średnicy 7 mm prosty o długości 20cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wymaga, aby w punkcie 30 instrument był wyposażony w opcję cięcia i aktywację systemu do zamykania naczyń z rękojeści?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz.

Czy Zamawiający w punkcie 31 dopuści instrument jednorazowy 5mm do zamykania naczyń do średnicy 7 mm z możliwością mechanicznego cięcia tkanek o długości 44cm? Aktywacja z rękojeści oraz wyłącznika nożnego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wymaga, aby instrument opisany w punkcie 31 był wyposażony w elektrodę monopolarną umożliwiającą preparowanie tkanek?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz.

Czy Zamawiający w punkcie 32 dopuści uchwyt monopolarny z 2 przyciskami wielokrotnego użytku, długość kabla 4,6m?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający w punkcie 34 dopuści elektrody jednorazowe powrotne  2-dzielne przystosowane do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem - pokryta hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz.

Paragraf 4 ust. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na nie więcej niż …… (max. 48) godzin od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Czas przyjazdu inżyniera serwisu …. (max. 48) godzin od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Z  poważaniem

Ponadto Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1 – formularz ofertowy, załącznik nr 5 – wzór umowy, załącznik nr 6 – warunki gwarancji.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 12.07.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 12.07.2011 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 12.07.2011 r. o godz. 10:00