Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/57/2011

Krosno, dn. 12 lipca 2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2013. -  część 3

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że podane w specyfikacji opisy, nazwy, parametry i rozwiązania techniczne narzędzi we wszystkich pozycjach Pakietu 8 dotyczą wyrobów jednego dostawcy, f-my Chifa-Aesculap, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty jakiemukolwiek innemu dostawcy, prosimy o wyrażenie zgody na  zaoferowanie wyrobów ekwiwalentnych o równorzędnej lub wyższej jakości.

Jednocześnie, z w/w powodów, jak i w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, prosimy o możliwość złożenia oddzielnych  ofert na poszczególne pod-pakiety tj. : pakiet narzędzi do dużych operacji klasycznych w obrębie jamy brzusznej, pakiet do operacji naczyniowych, pakiet do torakotomii, pakiet do amputacji kończyn.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr  8 i podtrzymuje zapisy siwz.

PAKIET NARZĘDZI DO DUŻYCH OPERACJI KLASYCZNYCH W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie dł.15 cm lub 13 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.4: Prosimy o doprecyzowanie opisu: czy ostro-ostre, ostro-tępe, tępo-tępe?

Odpowiedź: Tępo-tępe.

Poz.9: Prosimy o dopuszczenie dł.30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.13: Prosimy o dopuszczenie uchwytu skalpela  nr 3L dł.21 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.16: Prosimy o dopuszczenie dł.18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.17: Prosimy o dopuszczenie dł.20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.18: Prosimy o dopuszczenie dł.16 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.19: Prosimy o dopuszczenie dł.20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.20: Prosimy o dopuszczenie imadła Berry dł.20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.24: Prosimy o dopuszczenie dł.15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.28: Prosimy o dopuszczenie cięciwy 50 mm, dł.25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.33: Prosimy o dopuszczenie dł.cz.roboczej 50 mm, dł. narzędzia 21 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.35: Proste czy odgięte?

Odpowiedź: Proste.

Poz.35: Prosimy o dopuszczenie dł.15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.46: Prosimy o dopuszczenie dł.15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.68: Prosimy o dopuszczenie dł.20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.69: Prosimy o dopuszczenie dł.28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.70: Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu bezprzewodowego detektora promieniowania gamma.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.71: Prosimy o wyłączenie z pakietu kontenera bezobsługowego i utworzenie odrębnego pakietu dla kontenerów. Wyrób o podanych parametrach możliwy do dostarczenia jedynie przez f-mę Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

PAKIET DO OPERACJI NACZYNIOWYCH

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie dł.9 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie dł.14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie dł.14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.6: Prosimy o dopuszczenie dł.23 cm. Z ząbkiem czy bez?

Odpowiedź: Bez ząbka. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą długość.

Poz.8: Prosimy o dopuszczenie dł.18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.9: Prosimy o dopuszczenie dł.7,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.10: Prosimy o dopuszczenie dł.24 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.11: Prosimy o dopuszczenie dł.8,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.15: Prosimy o dopuszczenie zacisku Bulldog Diethrich, prostego, cz.robocza 21,5 mm, siła zacisku 100 g, dł.5,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.17: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych Rochester-Pean, prostych, dł.18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.21: Prosimy o dopuszczenie zacisku Bulldog Diethrich, odgiętego, dł. 50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.22: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych Rochester-Pean, odgiętych, dł.18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.24: Z ząbkiem czy bez? Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Halsted, dł.12,5 cm.

Odpowiedź: Bez ząbka. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.26: Z ząbkiem czy bez? Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Halsted-Mosquito, prostych, dł.12,5 cm.

Odpowiedź: Bez ząbka. Zamawiający  wyraża zgodę.

Poz.28: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych Rochester-Pean, odgiętych, dł.24 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.29: Prosimy o wyłączenie z pakietu kontenera bezobsługowego i utworzenie odrębnego pakietu dla kontenerów. Wyrób o podanych parametrach możliwy do dostarczenia jedynie przez f-mę Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.32: Prosimy o dopuszczenie nożyczek naczyniowych DeBakey, zagiętych 60°, dł.23 cm.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.38: Prosimy o dopuszczenie zacisku atraumatycznego typ Castaneda dł.14,5 cm, cięciwa 20 mm (ilustracja w załączeniu). W katalogu Aesculap nie odnaleźliśmy wymaganego zacisku z gładkimi szczękami.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.42: Prosimy o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu ze względu na rozwiązania typowe dla f-my Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.46: Pęseta prosta czy odgięta? Prosimy o dopuszczenie dł.15 cm.

Odpowiedź: Prosta. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.50: Prosimy o dopuszczenie retraktora Mayo-Adams o odmiennym rozwiązaniu (ilustracja w załączeniu),

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.51: Prosimy o dopuszczenie dł.20 cm.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.52: Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu ze względu na rozwiązania typowe dla f-my Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.53: Prosimy o dopuszczenie mini ekstraktora żylnego dł.180 mm.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.54: Prosimy o dopuszczenie mikro szpatułki dł.180 mm.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.55: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga ekstraktora żylnego zakończonego haczykiem czy kulką ?

Odpowiedź: Ekstraktor zakończony kulką

Poz.56,57,58: Prosimy o wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu ze względu na rozwiązania typowe dla f-my Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Poz.60: Prosimy o dopuszczenie klipsów medium: 20 magazynków po 10 klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.61: Prosimy o dopuszczenie aplikatora dł.205 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.62: Prosimy o dopuszczenie klipsów large: 12 magazynków po 10 klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET  DO TORAKOTOMII

Poz.6,7: Czy zaszła pomyłka? Opisy i parametry narzędzi w obu pozycjach są identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.13: Prosimy o dopuszczenie długości 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.14: Prosimy o dopuszczenie długości 18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.16: Prosimy o dopuszczenie długości 18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.17: Prosimy o dopuszczenie długości 18 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.18: Prosimy o dopuszczenie haka Roux  20x22mm/25x28 mm dł.14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.19: Prosimy o dopuszczenie haka Roux  23x26mm/29x38 mm dł.15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.20: Prosimy o dopuszczenie haka Roux  29x29mm/34x44 mm dł.16,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.21: Prosimy o dopuszczenie haka Kocher 65 x 12 mm, dł.21 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.22: Prosimy o dopuszczenie haka Kocher 80 x 15 mm, dł.23 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.23: Prosimy o dopuszczenie haka Love (Morse) szer. łyżki 20 mm, dł.25 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.24: Prosimy o dopuszczenie haka Roux kszt. S,  20 x 22 mm, 25x28 mm, dł.14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.25: Prosimy o dopuszczenie haka Roux kszt. S,  23 x 26 mm, 29 x 38 mm, dł.15,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.26: Prosimy o dopuszczenie haka Langenbeck 40 x 11 mm, dł.22,5 cm lub haka Langenbeck 28 x 10 mm, dł.21 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.27: Prosimy o dopuszczenie haka Langenbeck 28 x 14 mm, dł.21 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.29,33: Czy zaszła pomyłka? Opisy i parametry narzędzi w obu pozycjach są identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.34: Prosimy o dopuszczenie długości 19 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.35: Prosimy o dopuszczenie igły Kronecker, prawej, dł.15 cm (ilustracja w załączeniu)

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.37: Prosimy o dopuszczenie długości 33 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.42: Prosimy o dopuszczenie rozwieracza Weitlaner-Beckmann, 3x4 z,  tępego, dł.14,5 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.43: Prosimy o dopuszczenie długości 12,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.46: Prosimy o dopuszczenie długości 17 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.52: Prosimy o dopuszczenie długości 17 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.58: Rozwiązania techniczne rozwieracza Richter-Scoville możliwe do dostarczenia jedynie przez f-mę Chifa-Aesculap. Prosimy o dopuszczenie retraktora Scoville (rama) z maksymalnym rozwarciem 150 mm, wraz z łyżką Taylor, z ostrymi hakami 64 x 50 mm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.59: Prosimy o dopuszczenie łyżek Scoville, ząbkowanych, 64 x 50 mm , ilustracja w załączeniu.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania pary łyżek z poz.60, jako typowych wyłącznie dla oferty Chifa-Aesculap.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.62: Prosimy o dopuszczenie zacisków Backhaus dł.13 cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.66: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych  Mosquito „AT” (atraumatycznych), zakrzywionych, szczęki 15 mm, dł.12,5 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.67: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków naczyniowych  Mosquito „AT” (atraumatycznych), prostych, szczęki 15 mm, dł.12,5 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje narzędzia do torakotomii.

Poz.68: Prosimy o wyłączenie z pakietu kontenera i utworzenie odrębnego pakietu dla kontenerów. Wyrób o podanych parametrach możliwy do dostarczenia jedynie przez f-mę Chifa-Aesculap

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET  DO  AMPUTACJI  KOŃCZYN

Poz.4: Nożyczki Mayo proste czy odgięte? Prosimy o dopuszczenie długości 23 cm.

Odpowiedź:  Odgięte. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą długość.

Poz.7: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie nożyczek do nitek Littauer dł.13 cm względnie Spencer długości opcjonalnie 9 cm, 10,5 cm lub 12 cm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyczek zakrzywionych, tępych o długości 130mm.

Poz.8: Prosimy o dopuszczenie długości 14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.10,11: Prosimy o dopuszczenie długości 14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.13: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar dł.16 cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga imadła Mayo-Hegar długości 185 mm.

Poz.14: Prosimy o dopuszczenie długości 21 cm, szerokości cz.roboczej 10 mm lub 15 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na szerokość 10 mm.

Poz.16: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie pilnika do kości, płaskiego dł.22 cm lub pilnika do kości dł.24,5 cm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga pilnika okrągłego, część robocza 13 mm.

Poz.17: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie opcjonalnie  retraktora amputacyjnego Percy wg załączonych ilustracji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy retraktor.

Poz.20: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie łyżki kostnej Volkmann dł.17 cm. Prosimy o wybór rozmiaru łyżki od 0000 do 6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą łyżkę kostną rozmiar nr 4.

Poz.21: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie nożyczek preparacyjnych Mayo-Stille prostych lub odgiętych, dł. 15  lub 17 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki odgięte o długości 17 cm.

Poz.22: Prosimy o dopuszczenie nożyczek Liston dł.19 cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.23: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie haka Volkmann 3-zębnego lub 4-zębnego szerokości odpowiednio 13 mm i 18 mm, dł. 22 cm. Prosimy o wybór stopnia ostrości zębów: ostre, półostre, tępe w ramach podanych opcji.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga haka 1-zębnego ostrego o długości 220 mm, oraz 1-zębnego tępego o długości 220 mm.

Poz.24: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie haka Kocher dł. 23 cm, wymiary łyżki 18 x 40 mm, 20 x 60 mm lub 25 x 60 mm (prosimy o wybór).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga haka Kocher długości 215 mm, wymiary części roboczej 25 mm.

Poz.25: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie podważki Henahan dł.17 cm szer. cz.roboczej 12 mm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podważki dwustronnej długości 290 mm.

Poz.26: Zamawiający nie uściślił opisu narzędzia. Prosimy o dopuszczenie haka Richardson dł.24 cm, wielkość łyżki opcjonalnie: 20 x 25 mm, 29 x 32 mm, 38 x 38 mm, 21 x 48 mm (prosimy o dokonanie wyboru).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga haka długości 240 mm, rozmiar łyżki 30x29 mm.

Pytanie  dot.SIWZ: Ponieważ nie znamy czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej, prosimy o określenie terminu dostawy w stosunku do dnia zawarcia umowy. Ze względu na konieczność sprowadzenia wysoko specjalistycznych narzędzi z Niemiec prosimy o wyznaczenie 4-tygodniowego terminu realizacji umowy licząc od daty jej  zawarcia.

Odpowiedź: Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 26.09.2011r.

Pytanie dot. SIWZ (§ 5 wzoru umowy): Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy towaru  do 0,2% wartości niedostarczonych wyrobów za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet 3 – Stół operacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny elektrohydrauliczny z blatem 6 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i podnóżki? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego, lecz nie wpływa na obniżenie funkcjonalności stołu, a przeciwnie zwiększa jego zakres użyteczności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny elektrohydrauliczny z regulacją wysokości mieszczącą się w przedziale 650-1010 mm? Parametr pierwszy jest znacznie korzystniejszy od wymaganego, gdyż ułatwia pracę personelu medycznego o niższym wzroście, natomiast drugi nieznacznie odbiega od wymaganego, ale nie obniża jego właściwości funkcjonalnych.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym dodatni parametr regulacji segmentu oparcia pleców wynosi +70°? Współczynnik ten mimo, iż nieznacznie różni się od wymaganego, nie pogarsza wartości funkcjonalnej i użytkowej stołu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny w którym regulacja podgłówka mieści się w przedziale od -58 do +26? Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych, nie powodując przy tym obniżenia możliwości użytkowych stołu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym regulacja przechyłu bocznego odbywa się w zakresie 17o / 17? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych stołu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny w którym elektrohydrauliczna regulacja podnóżków za pomocą pilota odbywa się w przedziale +/- 90? Zastosowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego i zwiększa możliwości wykorzystania stołu w bardziej skomplikowanych operacjach kończyn.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający możliwości ustawienia stołu w pozycji  „flex” i „reflex”  za pomocą dwóch przycisków na pilocie? Możliwość uzyskania wskazanych pozycji przy użyciu dwóch dostępnych funkcji nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych stołu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z możliwością regulacji przesuwu wzdłużnego blatu w wysokości 300mm sterowanego za pomocą pilota przewodowego bez dodatkowego panelu na kolumnie stołu? Oferowany parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego, a brak możliwości sterowania nim z panelu na kolumnie zastąpiono możliwością sterowania przy pomocy drugiego „awaryjnego” pilota. Jest to rozwiązanie wystarczające dla zapewnienia właściwego funkcjonowania stołu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający drugi awaryjny napęd elektrohydrauliczny? Stół posiada dwa niezwykle wydajne akumulatory, które pozwalają na wykonywanie czynności medycznych na zasilaniu awaryjnym nawet przez kilka dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny z akumulatorem i wejściem na kabel zasilacza wbudowanym w podstawę stołu? Przyjęte rozwiązanie jest niezwykle praktyczne podczas wykonywanych zabiegów medycznych.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w dwa piloty przewodowe, jeden zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dodatkowego panelu sterowania na kolumnie, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny bez wbudowanego ekranu? Informacje o aktualnym stanie naładowania baterii oraz funkcjonowaniu stołu wyświetlane są na obu przewodowych pilotach. Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania stołu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Co Zamawiający miał na myśli formułując wymaganie dotyczące wyposażenia stołu w funkcję „auto-poziomowania”? Czy kryterium to dotyczy możliwości uzyskania ułożenia stołu w pozycji „0”  za pomocą przycisku na pilocie sterowania czy odnosi się do ułożenia go w pozycji poziomej na podłożu za pomocą wysuwanych nóżek? Jeżeli prawidłowa jest druga opcja, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny bez możliwości poziomowania nóżek.

Odpowiedź:  Dotyczy ustawienia stołu w jednej pozycji „0” za pomocą jednego przycisku niezależnie od wcześniejszych ustawień bez dodatkowej korekty.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w 3 podwójne koła o swobodnej rotacji i czwarte koło kierunkowe aktywowane za pomocą przycisku na pilocie? Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą stabilność stołu niezbędną podczas wykonywania precyzyjnych czynności chirurgicznych oraz ułatwia jego przemieszczanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w elektryczny system blokady podstawy na czas zabiegu za pomocą wysuwanych nóżek uruchamiany elektrycznie na pilocie? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i ułatwia pracę personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli jest również sterowanie z pulpitu.

Pytanie nr 3 :

Dotyczy Pakietu 4 – Stół operacyjny:

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny, który jest stołem znacznie lepszym technologicznie od stołu elektrohydraulicznego, w którym każda część stołu może być sterowana elektrycznie a w przypadku awarii jednej z części reszta działa niezależnie nie tak jak w przypadku awarii kompresora olejowego, gdzie stół nie może wykonać żadnej funkcji? Sprawą oczywistą jest także brak zastosowania oleju i możliwości jego wycieku na sali operacyjnej.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości w zakresie 700 – 1120 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół o mechanicznej regulacji podgłówka od +55°do - 55°?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny z regulacją podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie +20°/- 90°?

Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i nie ma wpływu na parametry oraz funkcjonalność stołu.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o elektromechanicznej regulacji pozycji flex/reflex?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o przesuwie wzdłużnym 250mm zwalnianym elektrycznie za pomocą pilota przewodowego a uzyskiwanym mechanicznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny z podstawą stołu z wbudowanym panelem, na którym umieszczone są bieżące informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami  siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości  50 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, dotyczącą jedynie materacy a opis stołu jak w siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o udźwigu 225 kg?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy stołu operacyjnego do 
6 dni a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni od chwili zgłoszenia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy stołów operacyjnych do 8 tygodni?

Oferowane stoły są produkowane pod konkretne zamówienie, istnieje zatem konieczność rozpoczęcia produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Termin realizacji dostawy zostaje przesunięty na dzień 03.10.2011r.

Pytanie nr 4:

Pakiet 4 Stół operacyjny – 2 sztuki

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół był wyposażony w system awaryjnego sterowania uniezależniający użytkownika od zasilania elektrycznego w przypadku awarii zasilania głównego i bateryjnego? Oferowane rozwiązanie polega na Możliwości awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu.

Odpowiedź: Dokładny opis tego wymogu zawiera siwz pkt. od 13 do 21. Zamawiający podtrzymuje te wymogi.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu: 681 do 1143 mm? Oferowany zakres jest znacznie większy niż oczekiwany.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wymaga elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie -90° do +90°? Oferowany zakres jest znacznie większy niż oczekiwany.

Odpowiedź: Dokładny wymóg określają zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w zakresie 25°? Jest to zakres większy niż oczekiwany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, jeśli jest to 25/25°.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 45°? Jest to zakres większy niż oczekiwany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z dwuczęściowym segmentem nożnym z zakresem manualnej regulacji wspomaganej sprężynami gazowymi w zakresie -90° do +15° oraz 45° odwiedzeniem na boki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z pozycją felx/reflex przywoływanymi z pamięci pozycji blatu stołu przy użyciu więcej niż jednego przycisku? Oferowany stół wyposażony jest w możliwość zapamiętywania ulubionych pozycji blatu przez użytkownika i ich szybkiemu przywołaniu. Dostępnych jest 6 pozycji pamięci  z czego 4 są dostępne dla użytkownika a 2 są predefiniowane (flex/reflex oraz pozycja fotelowa)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z elektromechanicznym systemem przesuwu wzdłużnego blatu równym 454mm? Oferowany zakres  jest prawie dwukrotnie większy niż oczekiwany zapewniając znacznie większe możliwości pozycjonowania pacjenta.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że jest to przesuw elektrohydrauliczny.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym na boku kolumny nośnej stołu?

Odpowiedź: Tak dopuści.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z pilotem wyposażonym w ekran na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu? Oferowane rozwiązanie jest wygodniejsze w użyciu niż oczekiwany ekran na kolumnie stołu, który podczas zabiegu zwykle będzie przykryty odłożeniami chirurgicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pilota, lecz podtrzymuje wyposażenie trybu awaryjnego na kolumnie stołu.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z płaską prostokątną podstawą i kołami o średnicy 100mm oraz bez piątego koła? Ilość kół w jakie wyposażony jest stół w żaden sposób nie zwiększa jego mobilności wręcz raczej ja zmniejsza z powodu dodatkowego oporu toczenia spowodowanego właśnie dodatkowym kołem.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny wyposażony w elektrohydrauliczny system blokowania stołu sterowany za pomocą pilota i panelu sterowania kontrolnego. Oferowane rozwiązanie jest wygodniejsze niż dźwignia nożna ponieważ redukuje ryzyko zaczepienia o wystającą z podstawy dźwignię przewodami elektrycznymi czy wężami gazowymi urządzeń używanych podczas zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacami o grubości 50mm o właściwościach przeciwodleżynowych bez dokumentu to potwierdzającego

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Czy w miejscu instalacji lampy operacyjnej jest lub jest planowany sufitowy nawiew laminarny? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- producenta i typ nawiewu laminarnego

- dane adresowe firmy instalującej nawiew laminarny

- wymiar otworu wolnego od nawiewu laminarnego służącego do instalacji zawieszenia lampy operacyjnej (podać w mm)

- wymiar od stropu właściwego do powierzchni dolnej nawiewu laminarnego (podać w mm)?

Odpowiedź: Nie.

Czy w miejscu instalacji zamocowana jest inna lampa operacyjna? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- producenta i typ lampy operacyjnej

- średnicę śrub zakotwiczonych w stropie (np. M12, M14, M16 lub inne)

- długość śrub wystających ze stropu

- rozstaw śrub w mm (np. 4 śruby rozstawa 198 x 198 mm), przy 6 śrubach prosimy o zmierzenie rozstawu między sąsiadującymi śrubami?

Odpowiedź: Nie.

W przypadku większej ilości śrub, które rozstawione są po okręgu prosimy o podanie następujących informacji:

- średnicy

- rozstawu kątowego

Odpowiedź: Brak.

Czy w okolicy miejsca montażu lamp operacyjnych istnieją ewentualne przeszkody mające istotny wpływ na montaż lamp operacyjnych? Prosimy o podanie rodzaju lamp i w jakiej odległości od miejsca instalacji lampy operacyjnej?

Odpowiedź: Nie.

Czy zamocowany jest przedłużacz (metalowy łącznik pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym)? Jeżeli TAK to prosimy o podanie następujących informacji:

- długość przedłużacza

- średnice przedłużacza

- odległość końca przedłużacza od podłogi

- rozstaw śrub na końcu przedłużacza

Odpowiedź: Nie.

Instalacja elektryczna:

Prosimy o podanie napięcia na przewodach zasilania podstawowego?

Odpowiedź: 230 V z obwodów bezprzewodowych.

Czy istnieje zasilanie awaryjne z agregatu zasilającego?

Odpowiedź: Tak.

Prosimy o podanie pełnej gotowości zasilacza – w sekundach lub minutach?

Odpowiedź: Bezprzerwowo.

Czy istnieją dodatkowe (nie licząc zasilania agregatem) sieci zasilania awaryjnego np. UPS lub SZR (Szpitalne Zasilanie Rezerwowe Akumulatorowe)?

Odpowiedź: Tak – UPS.

Prosimy o podanie parametrów sieci awaryjnej:

- wartość napięcia

- maksymalna moc?

Odpowiedź: 230 V, 40 kV.

Prosimy o podanie obecnego miejsca zainstalowania zasilacza (sala gdzie jest zamontowana lampa operacyjna lub inne pomieszczenie [ proszę podać jakie])?

Odpowiedź: Oddział SOR, Blok Operacyjny itp.

Prosimy o podanie w cm długości przewodów zasilających od przyłącza stropowego do zasilacza?

Odpowiedź: 7m 25 cm.

Prosimy o podanie długości przewodów zasilających wyprowadzonych w miejscu mocowania lamp oraz w miejscu montażu zasilacza?

Odpowiedź: 7m 25 cm.

Prosimy o podanie ilości przewodów doprowadzonych do przyłącza stropowego?

Odpowiedź: Należy doprowadzić podczas montażu.

Czy do przyłącza stropowego doprowadzono przewód uziemienia ochronnego?

Odpowiedź: Nie.

Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do przyłącza stropowego – podać w mm˛?

Odpowiedź: Dostarcza Wykonawca.

Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do zasilacza ściennego – napięcie sieciowe (podać w mm˛)?

Odpowiedź: Minimum 4 mm².

Prosimy o informację kto odpowiada za montaż płyty stropowej – Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź: Wykonawca.

Dotyczy pakietu nr 4 Stół operacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 650 – 1100 mm? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy zamawiający oczekuje aby stół posiadał minimalną wysokość stołu na poziomie co najmniej650mm? 
Takie rozwiązanie posiada na rynku kilku producentów stołów więc nie powoduje to ograniczenia konkurencyjności. Dodatkowo przy operacjach kilkugodzinnych chirurg powinien mieć jak najniższy stół aby miał jak najwygodniejszy dostęp i nie musiał trzymać rąk w niewygodnej pozycji w celu dostępu do pacjenta. Niska wysokość to również nie ograniczony dostęp dla chirurgów i anestezjologów niskiego wzrostu. Niska wysokość stołu jest również wysoce wskazana przy operacjach wykonywanych przez chirurga w pozycji siedzącej : neurochirurgia, laryngologia, okulistyka oraz często również ginekologia, proktologia, urologia czy laparoskopia .

Odpowiedź: Zamawiający wymogi określił w siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie -45° / +80°?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podgłówka na sprężynach gazowych w zakresie -45° / +30°?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z lepszą regulacją przechyłów bocznych w zakresie +/- 25°?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z lepszą regulacją przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie +/- 35°?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podnóżków  na sprężynach gazowych w zakresie -90° / +30°?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją pozycji flex i reflex uzyskiwaną za pomocą 2 przycisków?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego o lepszym parametrze 320 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o napędzie elektrohydraulicznym, przy czym regulacja funkcji przesuwu wzdłużnego odbywa się za pomocą mechanizmu elektromechanicznego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający oczekuje (co wydaję się oczywiste) żeby stół posiadał możliwość współpracy z ramieniem C dzięki przesuwowi wzdłużnemu 320mm ?
Tylko takie rozwiązanie pozwoli w chwili obecnej jeśli szpital posiada ramię C lub w przyszłości gdy je będzie posiadał (rozwiązanie zastępujące w praktyce wykonywania zdjęć RTG standardowym aparatem RTG) na wykonywanie zdjęć dowolnego miejsca na ciele pacjenta bez konieczności przemieszczania pacjenta co w wielu przypadkach jest nie wskazane lub tez wręcz zabronione. Rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez kilku oferentów na rynku polskim i nie ogranicza konkurencyjności , nie zwiększa znacznie ceny a zdecydowanie zwiększa funkcjonalność stołu dla zespołu operacyjnego

Odpowiedź: Oczekiwania Zamawiającego zawarte są w zapisach siwz.

Czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał napęd alternatywny tzn niezależny napęd sterowania hydrauliczno-mechaniczny oprócz podstawowego elektrohydraulicznego zasilanego z akumulatora ? 
Napęd alternatywny pozwala na dokończenie operacji przy pełnej funkcjonalności stołu gdyby podstawowy napęd się zepsuł – przestał działać. 
Napęd alternatywny pozwala wykonanie oraz na powrót z istotnej dla pacjenta pozycji Trendelenburga w przypadku nie działania podstawowego systemu. 
Napęd alternatywny pozwala na korzystanie ze stołu cały czas nawet w przypadkach dłuższych reakcji i napraw serwisowych gdyż możemy sterować wszystkimi regulacjami stołu. Mechanizm alternatywny posiada większość producentów stołów operacyjnych (wymóg nie powoduje braku konkurencji) gdyż na wielu blokach operacyjnych jest on funkcja bezdyskusyjną gwarantującą bezpieczeństwo operowanego

Odpowiedź: Oczekiwania Zamawiającego zawarte są w zapisach siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół z panelem sterującym umieszczonym na podstawie stołu z doskonałym dojściem operatora?

Odpowiedź: W pytaniu brak określenia strony.

Czy w rozumieniu pkt. 15 Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z czytelnym wyświetlaczem diodowym stanu naładowania baterii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół z kołami o średnicy 100 mm, podany parametr nie różni się znacznie od wymaganego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół bez piątego koła, które w przypadku stołów operacyjnych jest zbędnym dodatkiem i nie spełnia swojej roli?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy w rozumieniu pkt. 26  Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół wyposażony w materace o grubości 50 mm, poliuretanowe, bezszwowe, antystatyczne odejmowane?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 4 – stół operacyjny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem 6 segmentowym z napędem elektryczno – hydraulicznym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości 
w zakresie 650-1110 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny elektro-hydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie -450 do +800?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pneumatyczną regulacją podgłówka 
w zakresie -450 do +450? Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą sprężyny gazowej, wypiętrzenia segmentu głowy  względem segmentu  plecowego przy zachowaniu poziomego ustawienia płyty pod głowę.

Odpowiedź: Tak- dotyczy zakresu odchylenia, jeśli nie zmienia to innych parametrów stołu i nie ma wpływu na inne funkcje.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny elektro-hydrauliczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie -250 do +250?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga  w zakresie +/-350 ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektro-hydrauliczną regulacją podnóżków w zakresie -1050 do +700?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu w zakresie 410 mm gwarantującym pełen dostęp ramienia „C” na całej długości blatu stołu (sterowany z pilota ręcznego oraz panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, tylko na napęd elektrohydrauliczny.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z możliwością awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół z informacją o aktualnym stanie naładowania baterii umieszczoną na pilocie oraz panelu sterującym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół bez alternatywnego systemu napędu?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści stoły operacyjne z blatem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych złożonym z segmentów wykonanych ze stali nierdzewnej, stopów aluminium i laminatów wysokociśnieniowych gwarantujących pełną przezierność dla RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem pkt. 25 siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w cztery podwójne koła oraz piąte koło ułatwiające manewrowalność stołem umieszczone pod podstawą uruchamiane z pilota i panelu rezerwowego na kolumnie stołu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w materace antystatyczne, łatwo zmywalne o grubości 65 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4 – stół operacyjny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z blatem 5 segmentowym z napędem elektromechanicznym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją wysokości 
w zakresie 665-965 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny elektromechaniczną regulacją oparcia pleców w zakresie -400 do +700?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pneumatyczną regulacją podgłówka 
w zakresie -450 do +450? Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą sprężyny gazowej, wypiętrzenia segmentu głowy  względem segmentu  plecowego przy zachowaniu poziomego ustawienia płyty pod głowę. Segment głowy dołączany za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym.

Odpowiedź: Tak- dotyczy zakresu odchylenia, jeśli nie zmienia to innych parametrów stołu i nie ma wpływu na inne funkcje.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny elektromechaniczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie -200 do +200?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga  w zakresie +/-260 ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pneumatyczną regulacją podnóżków 
w zakresie -900 do +200 oraz z możliwością odchylania na boki z blokadą mechaniczną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją pozycji flex/reflex? Pozycje Flex i reflex ustawia się wykorzystując klawisze regulacji Trendelenburga oraz oparcia pleców.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu w zakresie 300 mm gwarantującym pełen dostęp ramienia „C” na całej długości blatu stołu sterowany z pilota ręcznego?

Czy Zamawiający dopuści stół z informacją o aktualnym stanie naładowania baterii umieszczoną na panelu sterującym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem siwz.

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w cztery koła, bez piątego koła. Stół mobilny wyposażony w centralną  blokadę kół z możliwością  wyboru położenia – pozycja pełna blokada, pozycja do manewrowania, pozycja do jazdy na wprost.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 750mm do 1100mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie od -40° do 70°? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie od

-45° do +45°?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 8Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków za pomocą sprężyny gazowej w zakresie góra +25°/ dół -90°? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 12Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu: 300mm? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym na kolumnie z boku stołu?  Oferowany parametr nie zmniejsza funkcjonalności stołu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem oraz panelem sterowania awaryjnego wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne na których wyświetlany jest stan naładowania akumulatorów oraz animacja przedstawiająca aktualnie wykonywaną funkcję?  Oferowane rozwiązanie ułatwia pracę przy zabiegach endoskopowych z ograniczonym oświetleniem.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną aktywacją funkcji  5-tego koła kierunkowego sterowaną z pilota i panelu na kolumnie?  Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną centralną blokadą kół?  Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z centralną elektrohydrauliczną blokadą kół?  Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przeciwodleżynowe, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów materace o grubości  50mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4 stół operacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczna regulacją wysokości blatu w zakresie od 685 do 1135 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie od +80 do -40 stopni?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie od +60 do -90 stopni? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie 25/25 stopni? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podnóżków w zakresie od +15 do -90 stopni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 350 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego z boku kolumny stołu? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego z uwagi na fakt iż panel z boku kolumny jest bardziej widoczny, charakteryzuje się lepszym dostępem dla personelu, opisane w SIWZ rozwiązanie wymaga od osoby obsługującej urządzenie wejścia pod blat stołu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę z wbudowanym panelem wskazującym bieżące informacje o aktualnym stanie naładowania baterii bez informacji o poprawności działania urządzenia? Informacja o poprawności działanie nie jest w stanie zapewnić pracy urządzenia w przypadku awarii, miałaby by ona jedynie znaczenie dla serwisu, jednak grupy serwisowe dysponują bardziej specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi, tak więc w/w funkcja będzie jedynie stanowiła dodatkowy koszt zakupu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego zamiast ze stali nierdzewnej? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla  producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich   w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę mobilną wyposażoną w 4 koła o średnicy 60 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez dodatkowego 5 koła w podstawie stołu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w elektrohydrauliczny system blokowania stołu sterowany za pomocą pilota przewodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że mechaniczna część blokady nie odstępuje od wymaganych parametrów a sterowanie jest również na pulpicie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający blat przenikalny dla promieni RTG w segmencie podgłówka, oparcia pleców oraz w segmencie nóg, bez segmentu siedziska? Oferowany stół posiada bardzo szeroki zakres przesuwu wzdłużnego co umożliwia ułożenie pacjenta w każdej pozycji do prześwietlenia.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem posiadającym jedną wzmacniająca blat belkę poprzeczną w górnym segmencie oparcia pleców?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem wyposażonym w materace przeciwodleżynowe o grubości 50 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty dokumentów dotyczących materacy przeciwodleżynowych? Zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817), nie zostały ujęte w/w poświadczenia, w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiednie wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 4, pod uwagę należy wziąć fakt, że termin realizacji wyznaczono na dzień 20.07.2011 r., a termin składania ofert upływa 27.06.2011 r., czas niezbędny na wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie z nim umowy to przedział od kilku do kilkunastu dni, w związku z powyższym termin dostawy zostaje krytycznie ograniczony, co może skutkować niewywiązaniem się w terminie z zobowiązań określonych przyszłą umową. Stoły operacyjne w większości są produkowane na odpowiednie zamówienie i nie są magazynowane, a czas wykonania waha się w granicach paru tygodni. W związku z tym czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na termin realizacji do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Termin realizacji zostaje przesunięty na dzień 26.09.2011r..

Pytanie nr 9:

Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia  proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z elektrohydrauliczną regulacją wysokości: 700-1150 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z elektrohydrauliczną regulacją oparcia pleców: +75˚ do -35˚?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z regulacją podgłówka: +45˚ do -45˚?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z regulacją podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych góra +20 / dół 90?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z mechaniczną regulacją przesuwu wzdłużnego blatu: 300mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny – stół z panelem sterującym z boku kolumny stołu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga na kolumnie stołu sterowania w trybie awaryjnym, dokładnie określają to zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół operacyjny –podstawę stołu bez wbudowanego ekranu na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół Operacyjny- stół bez 5 koła?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 4 – stół Operacyjny- stół z 5 kołem bez możliwości szybkiego podnoszenia lub opuszczania za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż w pytaniu nie określono dokładnie co Wykonawca miał na myśli (czy chodzi o sterowanie z pilota czy inne).

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- stół Operacyjny- stół wyposażony w materace piankowe o grubości 50mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- stół Operacyjny- udźwig stołu 225kg?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę)- bez możliwości technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), I czasza- średnicę czaszy 75cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), I czasza- zakres średnicy pola oświetlenia: 28 – 40cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), I czasza- głębokość oświetlenia: 80cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), I czasza- opcje sterowania: bez panelu naściennego i sterowania głosowego?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), I czasza- pobór mocy: 150W?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), II czasza- średnicę czaszy 75cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), II czasza- zakres średnicy pola oświetlenia: 28 – 40cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), II czasza- głębokość oświetlenia: 80cm?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), II czasza- opcje sterowania: bez panelu naściennego i sterowania głosowego?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4- Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę), II czasza- pobór mocy: bez kamery: 150W, z kamerą: 200W?

Odpowiedź: W Pakiecie 4 nie ma pozycji - lampy operacyjne, odpowiedzi dotyczące Pakietu 3 lampy operacyjne zostały zamieszczone dnia 21.06.2011r.

Pytanie nr 10:

Dot. Pakietu 71. Czy Zamawiający dopuści zestaw laparoskopowy FULL HD o następujących parametrach:

| KAMERA MEDYCZNA – 1 kpl. |
| --- |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) |
| 2 | Skanowanie progresywne 50Hz i 60 Hz |
| 3 | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux |
| 4 | Waga głowicy kamery nie większa niż 248 g |
| 5 | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi |
| 6 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski |
| 7 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal 2x |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe RGB, S-Video, Composite Video |
| 11 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego ( z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora medycznego |
| Monitor medyczny HDTV - 1 kpl. |
| 1. | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu HDTV |
| 2. | Przekątna ekranu 24" |
| 3. | Jasność 400 cd/m2, stosunek kontrastu 1000:1 |
| 4. | Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 |
| 5. | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli |
| 6. | Skanowanie progresywne |
| 7. | Wejście cyfrowe: DVI, HD-SDI, SDI |
| 8. | Wyjścia cyfrowe: DVI, HD-SDI, SDI |
| 9. | Wejścia: S-Video, Composite Video, RGB |
| 10. | Wyjścia: S-Video, Composite Video, RGB |
| Źródło światła zimnego - 1 kpl. |
| 11. | Źródło światła do zastosowania w operacjach i zabiegach endoskopowych |
| 12. | Żarówka xenonowa |
| 13. | Moc min. 300 W |
| 14. | Tryb ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy pokrętła na panelu czołowym urządzenia |
| Insuflator THERMOFLATOR – 1 kpl |
| 15. | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych z funkcją podgrzewania gazu. |
| 16. | Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min. 5 bar |
| 17. | Regulacja ciśnienie gazu insuflacyjnego 0 – 30 mmHg |
| 18. | Regulacja prędkość przepływ gazu insuflacyjnego 0 – 30 l/min |
| 19. | Temperatura podgrzewania 37°C (+10% / - 15%) |
| 20. | Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli |
| 21. | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta |
| 22. | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia po stronie pacjenta |
| 23. | Numeryczny wskaźnik wartości zadanej / bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta |
| 24. | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości bieżącej przepływu gazu |
| 25. | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej przepływu gazu |
| 26. | Numeryczny wskaźnik wartości zadanej / bieżącej przepływu gazu |
| 27. | Wskaźnik cyfrowy objętości zużytego gazu |
| 28. | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji |
| 29. | Tryb pracy: inicjalizacja odmy otrzewnowej |
| 30. | Tryb pracy: operacja |
| 31. | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |
| 32. | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 |
| 33. | Silikonowy dren do insuflacji, szt. 2 |
| 34. | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – szt.1 |
| 35. | Filtr CO2 - szt. 10 |
| 36. | Zasilanie elektryczne 220 – 240 V, 50 Hz |
| Pompa ssąco-płucząca 1 kpl. |
| 37. | Pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach laparoskopowych |
| 38. | Maksymalne ciśnienie płukania min. 400 mmHg |
| 39. | Maksymalna wydajność płukania min. 3,5 l/min |
| 40. | Maksymalne ciśnienie odsysania min. 0,7 bar |
| 41. | Maksymalna wydajność odsysania min. 3,5 l/min |
| 42. | Słój do odsysania o pojemności 1,5 litrów, nadający się do sterylizacji - 2 szt. |
| 43. | Pokrywa na słój do odsysania, nadająca się do sterylizacji, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem - 2 szt. Stojak na słój 1,5 litrowy – 2 szt. Igła przekłuwająca do zastosowania z 1 litrowymi pojemnikami ze sterylnym roztworem płuczącym, nadająca się do sterylizacji - 2 szt |
| 44. | Zestaw drenów silikonowych do odsysania, nadający się do sterylizacji – 2 kpl. |
| 45. | Zestaw drenów silikonowych do płukania, nadający się do sterylizacji - 2 kpl. |
| Wózek aparaturowy - 1 kpl. |
| 46. | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę |
| 47. | Dwie stałe półki |
| 48. | Jedna półka z głównym włącznikiem sieciowym |
| 49. | Jedna szuflada zamykana na kluczyk |
| 50. | Uchwyt na głowicę kamery |
| 51. | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi |
| 52. | Wymiary półki: 630 x 480 [mm] |
| 53. | Podstawka i mocowanie butli z CO2 |
| System medycznej dokumentacji cyfrowej HD – 1 kpl. |
| 54. | Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu pochodzącego z kamery endoskopowej lub innego źródła sygnału wideo |
| 55. | System sygnału HDTV i PAL |
| 56. | Zapis na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym |
| 57. | Zapis danych na zewnętrznych serwerach oraz nośnikach pamięci podłączanych do potu USB |
| 58. | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy do obsługi i podglądu aktualnego widoku z kamery w czasie rzeczywistym |
| 59. | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, |
| 60. | Zapis zdjęć w rozdzielczości do 1920x1080 pobieranych z wejścia DVI-D. |
| 61. | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2 |
| 62. | Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo |
| 63. | Zapis sygnału HDTV z cyfrowego wejścia DVI-D w formacie 16:9, 720p |
| 64. | Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. |
| 65. | Możliwość ustawienia maksymalnego czasu nagrywanych sekwencji wideo. |
| 66. | Możliwość wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanej sekwencji wideo |
| 67. | Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie |
| 68. | Funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę |
| 69. | Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę |
| 70. | Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach |
| 71. | Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD |
| 72. | Możliwość rozbudowy interfejsu do współpracy z siecią szpitalną HL7 i DICOM |
| 73. | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury |
| 74. | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy myszki poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie monitora |
| 75. | Wejścia wideo PAL: Composite Video, S-VHS, RGBs |
| 76. | Wejście wideo HDTV: DVI-D |
| 77. | Możliwość rejestracji z wybranego wejścia video. |
| 78. | Możliwość ukrycia przycisku „stop-klatki” |
| 79. | Wyjście do podłączenia drukarki |
| 80. | Złącze USB |
| 81. | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi |
| 82. | Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (dwie linie) |
| 83. | Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia |
| 84. | Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika |
| 85. | Możliwość sterowania zapisem obrazu: 1. bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, 2. przełącznika nożnego, 3. ekranu dotykowego, 4. klawiatury i myszki |
| 86. | Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po ostatnim zabiegu |
| 87. | Praca w systemie operacyjnym MS Windows XP |
| 88. | Możliwość podłączenia ekranu dotykowego LCD 15 lub 19’’ do sterowania systemem archiwizacji; mocowanie na dedykowanym ramieniu zainstalowanym na wózku endoskopowym |
| 89. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 90. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. |

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści następujące instrumentarium laparoskopowe:

- Igła Veressa dł. 13 cm lub 15 cm

- Trokary  śr.  6 mm i 11 mm

- Redukcja trokara 11/5 mm

- Optyka 0° i 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklaw owalna

- Narzędzia laparoskopowe  śr. 5 mm, rozbieralne trzy częściowe

- Światłowód w koszulce silikonowej śr. 4,8 mm, dł. 3 mm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania min. 1 optyki o zmiennym  kierunku patrzenia 0-120°, śr. 10 mm, dł. 32 cm, autoklaw owalna ?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego zostały określone w siwz.

- Czy Zamawiający wymaga dodatkowego monitora dla asysty ?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego zostały określone w siwz.

5. Czy system do archiwizacji powinien być sterowany za pomocą monitora dotykowego ?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego zostały określone w siwz.

6. Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw histeroskopowy :

| 1. | Pompa ssąco – płucząca do laparoskopii i histeroskopii – 1 kpl. |
| --- | --- |
| 2. | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych |
| 3. | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej |
| 4. | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej |
| 5. | Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności od rodzaju założonych drenów |
| 6. | Zakres regulacji ciśnienia płukania: Histeroskopia: 0-200 mmHg Laparoskopia: 0-400 mmHg |
| 7. | Zakres regulacji przepływu: Histeroskopia: 0-500 ml/min Laparoskopia: 0-1000 ml/min |
| 8. | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: Histeroskopia: 0- (-) 0,5 bar Laparoskopia: 0- (-) 0,8 bar |
| 9. | Automatyczny test urządzenia po włączeniu |
| 10. | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej przepływu |
| 11. | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania |
| 12. | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania |
| 13. | Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawionych |
| 14. | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |
| 15. | Zestaw drenu do histeroskopii, wielorazowy – 1 szt. |
| 16. | Zestaw drenów silikonowych do odsysania – kpl.1 |
| 17. | Filtry przeciwbakteryjne - szt. 10 |
| 18. | Słój do odsysania 5 litrów wraz z pokrywą – 1 kpl. |
| Ambulatoryjny histeroskop diagnostyczno-operacyjny rozmiar 4 mm wg Bettocchi'ego |
| 19. | Kompaktowy histeroskop diagnostyczno-operacyjny zapewniający ciągły przepływem płynnego medium rozszerzającego |
| 20. | Histeroskop oparty na optyce wykorzystującej soczewki wałeczkowe ze zintegrowanym na stałe płaszczem wewnętrznym oraz ze zintegrowanym na stałe uchwytem pistoletowym, autoklawowalny |
| 21. | Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwa przyciski umożliwiające aktywację płukania i odsysania jedną ręką |
| 22. | Uchwyt pistoletowy ze zintegrowanym na stałe przyłączem światłowodu oraz przyłączami drenów umieszczonymi w najniższej części uchwytu |
| 23. | Kanał roboczy dla instrumentów 5 Fr., bezkurkowy wyposażony w uszczelki zapewniające automatyczną szczelność |
| 24. | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu o rozmiarze 4 mm umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie, mocowany na zasadzie szybkozłącza |
| 25. | Kleszcze chwytająco – biposyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1 |
| 26. | Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchoma, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1 |
| 27. | Kleszcze biopsyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1 |

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.

7. Czy Zamawiający wymaga do oferowanego zestawu histeroskopowego  elektrody bipolarne śr. 5 mm, dł. 36 cm ; igła , kulka, haczyk ?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego zostały określone w siwz.

8.  Czy Zamawiający wymaga do oferowanego zestawu pętli do polypectomy, śr. 5 mm, dł. 34 cm ?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego zostały określone w siwz.

Pytanie nr 11:

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 1) na następujący:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 2) na następujący:

- w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 3) na następujący:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §1

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści: SIŁA WYŹSZA

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia "siły wyższej" - druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

- Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

- Pod pojęciem “siły wyższej“ rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki,  rewolucje, strajki - oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. załącznika nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego lp. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. załącznika nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego lp. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu wynosił 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

dot. załącznika nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego lp. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej wynosiła 7 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych gwarantowany był na 7 lat po zakończeniu produkcji danego modelu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot: Pakiet 7 załącznik nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany tor wizyjny współpracował z endoskopami giętkimi takimi jak gastroskop, kolonoskop, duodenoskop?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dot. Pakiet 7 Załącznik nr 2

Poz: Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD Full HD – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery o następujących parametrach:

- rozdzielczość 1080i

- 1 chip, system HD

- częstotliwości 50/60 Hz

- automatyczna regulacja balansu bieli

- wyjścia analogowe  RGB, BNC, S-VHS

- wyjścia cyfrowe HDSDI, SDI, Firewire

- elektroniczne powiększenie obrazów  w zakresie od 1,2x do 1,5x i funkcjach:

- funkcja NBI (obrazowanie w wąskim paśmie światła) zapewniająca kontrastowe uwidocznienie struktur naczyń włosowatych oraz szczegółów śluzówki celem zaobserwowania zmian mogących mieć podłoże nowotworowe

- dostępne dwa rodzaje wyostrzenia strukturalnego tkanki (standardowe typ A oraz wysoko-kontrastowe typ B do obserwacji drobnych struktur np. naczyń)

- funkcja zamrożenia obrazu

- funkcja ID (identyfikacji endoskopu)

- funkcja automatyczna dostosowania jasności obrazu (Iris)

- funkcja obraz w obrazie (PIP) umożliwiająca jednoczesną obserwację obrazu endoskopowego, ultrasonograficznego, rtg, fluoroscencyjnego, laparoskopowego

współpracująca z endoskopami zarówno

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Monitor medyczny LCD – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o następujących parametrach

- Przekątna ekranu 26”, ekran panoramiczny

- Kąt widzenia 178o x 178o

- Proporcje obrazu  16:10

- Współczynniki kontrastu 1:1000

- Rozdzielczość 1920X1200 (WUXGA)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Źródło światła LED moc min 200 W – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ksenonowego źródła światła o następujących parametrach:

- filtr NBI (obrazowanie tkanki w wąskim paśmie światła)

- automatyczny dobór parametrów oświetlenia gwarantujący optymalny obraz tkanki

- wysokowydajna 300 W lampa ksenonowa

- zapasowa lampa halogenowa włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Światłowód – 3 szt

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie światłowodu o następujących parametrach:

- długość  3m,

- średnica  7mm,

- autoklawowalny  o klasycznej obudowie

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: System medycznej dokumentacji cyfrowej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści system o następujących parametrach:

- Interfejs programu w języku polskim z możliwością edycji

- Konfiguracja poziomu dostępu każdego użytkownika oraz dodatkowa autoryzacji raportów

- Terminarz do prowadzenia zapisów badań

- Elektroniczna historia pacjenta w postaci  połączonych rekordów z możliwością nagrania na nośnik CD, DVD

- Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data urodzenia, itp.

- Nagrywanie zdjęć oraz filmów z wyborem 2 źródeł

- Wejścia cyfrowe 2 szt. z możliwością podłączenia analogowego źródła

- Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej w czasie rzeczywistym

- Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo

- Eksport/Import w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF  oraz filmów w znanych formatach: AVI, MPEG2

- Dane  przechowywane w postaci połączonych rekordów, zawierających badania, obrazy, filmy

- Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków itp.

- Kontrola ilości badan wykonanych przez personel oraz laparoskop

- Tworzenie raportów z badan w oparciu o bloki tekstowe z możliwością:

- edycji

- wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas operacji

- Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów badan, instytucji kierujących

- Możliwość rozbudowy systemu o kolejne systemy do archiwizacji połączone w  jedna spójna bazę

- Możliwość przesyłania zdjęć do sieci szpitalnej do serwera FTPa lub integracji z PACSem  w standardzie DICOM3

- Sterowanie poprzez dotykowy panel LCD z możliwością podłączenia zwykłej klawiatury i myszki

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Insuflator 1 szt

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie insuflatora o następujących parametrach:

- ciśnienie przepływu dwutlenku węgla; 0-25mmHg

- przepływ dwutlenku węgla; 35 l/min

- Funkcje:

- automatyczne oddymianie pola operacyjnego za pomocą drugiego drenu (oddymiającego) w czasie cięcia nożem harmonicznym

- praca z butlą oraz centralnym systemem ściennym zasilania w CO2

- automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów i funkcjach:

- oddymianie

- alarm dźwiękowy i świetlny  przekroczenia  zadanego ciśnienia

- wyposażony w zestaw autoklawalnych niskociśnieniowych drenów do insuflacji   i  oddymiania

wyposażony w akcesoria dodatkowe:

łącznik do butli CO2 wg norm DIN

wielorazowy dren do insuflacji z z adapterem

dren do oddymiania

kabel do oddymiania

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Pompa laparoskopowa 1 szt

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy ssąco płuczącej o następujących parametrach:

Parametry płukania :

- maksymalny przepływ  1,6 l/min, ciśnienie  1200 mbar.

Parametry ssania :

- maksymalny przepływ 1,35 l/min, ciśnienie  660 mbar

z płynną regulacją ssania i płukania realizowaną za pomocą niezależnych przycisków do ssania i płukania

wyposażona w :

uchwyt sterujący z dwoma niezależnymi przyciskami sterującymi do ssania i płukania;
sonda ssaco płucząca o średnicy 5 mm i długości roboczej 330mm;

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Optyka laparoskopowa 3 szt.

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie optyk 30˚i 0˚ pracujących w systemie HD o średnicy 10mm z kontenerem do sterylizacji?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: Instrumentarium laparoskopowe 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autoklawowalnych narzędzi takich jak : chwytak, preparator, nożyczki, ekstraktor składających się z trzech części: uchwytu, płaszcza i wkładu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz: wózek aparaturowy -1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o następujących parametrach

- podstawa jezdna z blokadą  dwóch kół

- listwa zasilająca z transformatorem separującym

- ramię ruchome do monitora montowane z prawej lub lewej strony wózka pracujące w trzech płaszczyznach

- możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu

- uchwyt na butlę CO2

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Poz :Zestaw histeroskopowy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy histeroskopowej o następujących parametrach

- regulacja przepływu zakresie 30-500 ml/min

- regulacja ciśnienia w zakresie15-150 mm Hg

- automatyczne rozpoznawanie rodzaju używanego histeroskopu/histeroresektoskopu

- automatyczne utrzymywanie zadanych parametrów przepływu i ciśnienia

- możliwość podłączenia do pompy do systemu mierzącego utratę płynów podczas zabiegu

- automatyczna dostrajanie ciśnienia panującego w macicy w zależności od używanego instrumentu

- autoklawowalny, wielorazowy  dren umożliwiający podłączenie do pompy  jednocześnie dwóch worków z płynem oraz połączenie pompy z histeroskopem

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie histeroskopu składającego się z:

Optyki szerokokątnej o kącie patrzenia 30˚, średnicy 4mm

Płaszcza   o wymiarze 6,5 mm i kanale roboczym 7Fr

Światłowodu  o długości 3m , średnicy zewnętrznej 5,3mm

Narzędzia 7Fr półgiętkie – chwytające, biopsyjne, nożyczki hakowate

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw laparoskopowy o poniższym parametrach technicznych :

| 1 | Urządzenie typ | podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetworniki CCD | 3 przetworniki CCD 1/3" |
| 3 | Standard kamery | 1080 |
| 4 | Skanowanie obrazu | progresywne |
| 5 | Częstotliwość | 50/60Hz |
| 6 | Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 7 | Dynamika obrazu(SNR) | 54dB |
| 8 | Przewód sygnałowy głowicy | możliwość samodzielnej wymiany przewódu sygnałowego głowicy kamery |
| 9 | Sterownik kamery | sterownik wyposażony w wyświetlacz |
| 10 | 2,5x Zoom optyczny | zoom optyczny 13-32mm |
| 11 | 2x Zoom cyfrowy | zoom cyfrowy sterowany elektronicznie co 0,25 |
| 12 | Przyciski na głowicy kamery | 2 przyciski na głowicy sterujące 6 funkcjami |
| 13 | Rodzaj sterylizacji | dostosowana do sterylizacji ETO; STERIS; STERrAD |
| 14 | Dezynfekcja | dezynfekcja gluteraldehydowa |
| 15 | Sterownik wyposażony w wyjścia | DVI-D, 2xHD-SDI, HD-RGB, S-VIDEO, Composite |
| 16 | Opóżnienie | 1/50-1/10 000s |
| 17 | Automatyczna funkcja wzmocnienia sygnału | tak |
| 18 | Współpraca z innymi endoskopami | dostosowana do pracy z endoskopami giętkimi - z likwidacją efektu Moora |
| 19 | Programy | 8 programów kamery w tym 3 użytkownika(laparoskopia standardowa, laparoskopia zaawansowana, artroskopia, neuroendoskopia, histeroskopia, 3 tryby użytkownika) |
| 1 | Urządzenie typ | podać |
| 2 | Światło ksenonowe | TAK |
| 3 | Liczba palników | 1 |
| 4 | Moc palników | min. 300 W |
| 5 | Żywotność palnika | min 500 godz. |
| 6 | Temperatura barwowa | min. 6 000 K |
| 7 | Natężenie światła | zmienne, regulowane płynnie przesłoną mechaniczną min. od 0 do 1600 lux. |
| 8 | światłowód Full HD (o zwiększonej transmisji światła) | autolkawowalny,śr.4,8mm, długość 250cm -1 szt |
| 1 | Technologia wyświetlacza | LCD |
| 2 | Ekran wyświetlacza | ekran antyrefleksyjny |
| 3 | Czas reakcji matrycy | 10-16 ms |
| 4 | Jasność nominalna | min. 500 cd/m2 |
| 5 | Rozdzielczość | min. 1920 x 1200 (FULL HD) |
| 6 | Kąt widzenia | min. 178˚ x 178˚ |
| 7 | Kontrast | min. 700 : 1 |
| 8 | Wejścia sygnałowe | DVI-D, HD-SDI, HD-RGB, Y/C (S-VHS), Composite Video (BNC), VGA |
| 9 | Wyjścia sygnałowe | DVI-D, HD-SDI, HD-RGB, Y/C (S-VHS), Composite Video (BNC) |
| 10 | Statyw (stopa) do monitora | Tak, stabilna stopa umożlwiająca zamocowanie do wózka |
| 1 | Jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa ssąco-płucząca-1kpl | Podać producenta i model |
| 2 | Możliwe tryby: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, urologia, aktywowane za pomocą osobnych transponderów RFID |  |
| 3 | Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7” |  |
| 4 | Sterowanie ekranem dotykowym i pilotem |  |
| 5 | Tryb: laparoskopia,histeroskopia,artroskopia, urologia |  |
| 6 | Przepływ płynów | 2500ml/min |
| 7 | Ciśnienie | 15-200 mmHg |
| 8 | Dreny płuczące | tak/ autoklawowalne, silikonowe, wielorazowe(20x)-1szt |
| 9 | Ciśnienie ssania | 0-700mbar |
| Insuflator |
| 1 | Urządzenie typ | podać |
| 2 | Regulacja ciśnienia insuflacji | 1 – 30mmHg |
| 3 | Maksymalny przepływ CO2 | min. 40 l/min |
| 4 | Zintegrowany system podgrzewania gazu |  |
| 5 | Automatyczna desuflacja gazu |  |
| 6 | Duży wyświetlacz parametrów LCD |  |
| 7 | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny |  |
| 8 | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2. |  |
| 9 | Filtry do gazu |  |
| Optyki laparoskopowe |
| 1 | Optyka laparoskopowa autoklawowalna, zgodna ze standardem FULL HD |  |
| Medyczny system archiwizacji |
| 1 | Medyczny komputer nagrywający do rejestracji obrazów endoskopowych itp. |  |
| 2 | Sterowanie z: ekranu dotykowego 15", z możliwością podglądu obrazu |  |
| 4 | Możliwość wykorzystanie monitora operacyjnego do obsługi systemu archiwizacji |  |
| 5 | Informacja graficzna na ekranie monitora operacyjnego potwierdzająca rozpoczęcie/zakończenie rejestracji sekwencji wideo |  |
| 6 | Informacja graficzna na ekranie monitora operacyjnego o pojemności aktualnej dysku/płyty |  |
| 7 | Zapis bezpośrednio na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym |  |
| 8 | Zapis danych na zewnętrznych serwerach oraz nośnikach pamięci podłączanych do potu USB |  |
| 9 | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, |  |
| 10 | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2 |  |
| 11 | Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. |  |
| 12 | Możliwość wyboru jakości nagrywanej sekwencji wideo |  |
| 13 | Możliwość zapisu dźwięku, mikrofon w komplecie |  |
| 14 | Funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę |  |
| 15 | Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach |  |
| 16 | Funkcja wyboru poszczególnych plików, które mają zostać zapisane na DVD, CD |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy interfejsu do współpracy z siecią szpitalną HL7 i DICOM 3.0 |  |
| 18 | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury |  |
| 19 | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy myszki poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie monitora |  |
| 20 | Możliwość ukrycia przycisku „stop-klatki” |  |
| 21 | Wyjścia sygnałowe: DVI, S-VIDEO, RJ-45, 3xUSB, RS232, Tauch, |  |
| 22 | Wejścia sygnałowe: S-VIDEO |  |
| 23 | Pojemność twardego dysku: min. 150GB |  |
| 24 | System operacyjny: Windows XP |  |
| Wózek medyczny |
| 1 | Ilość półek | min. 4 |
| 2 | uchwyt głowicy kamery | tak |
| 3 | blokada kół jezdnych | tak/min 2 |
| 4 | szuflada zamykana na klucz | tak/ w części dolnej |
| 5 | możliwość montażu dodatkowych urządzeń | Tak/ monitor , urządzenia irygacyjne itp.. |
| 6 | wymiary wózka | 935 x 1580 x 700 mm (+/- 5 %) |
| 7 | wymiary półek | 710 x 440 mm (+/- 5 %) |
| 8 | Zabezpieczenia elektryczne | tak/ listwa ekwipotencjalna zintegrowana z wózkiem |
| 9 | Listwy zasilające pod urządzenia endoskopowe | tak/ możliwość łączenia urządzeń z listwą zasilającą wbudowaną na stałe |
| 10 | maksymalne obciążenie wózka | min. 200 kg |
| 11 | Ramie do monitora |  |
| Narzędzia laparoskopowe |
| 1. | Kleszczyki preparacyjne typu Meryland, średnicy 5 mm, długość robocza 310 mm, czteroczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, rozbieralne, rączka z podłączeniem do diatermii, monopolarne |  |
| 2. | Nożyczki laparoskopowe typu „Metzenbaum”, średnicy 5mm , obie bransze uchome, długość robocza 310 mm, czteroczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, rozbieralne, rączka z podłączeniem do diatermii, monopolarne |  |
| 3. | Kleszczyki ekstrakcyjne, 2x3 zęby, 10 mm, jedna bransza ruchoma, długość robocza 310 mm, czteroczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, rozbieralne, rączka z zatrzaskiem |  |
| 4. | Kleszczyki chwytające, typu grasper, średnicy 5 mm, obie bransze ruchome poprzecznie ząbkowane, długość robocza 310 mm, czteroczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, rozbieralne, rączka z podłączeniem do diatermii, monopolarne |  |
| 5. | Kleszczyki chwytające, uniwersalne, atraumatyczne, średnicy 5 mm, okienkowe, obie bransze ruchome poprzecznie ząbkowane, długość robocza 310 mm, czteroczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, rozbieralne |  |
| 6. | Klipsownica pojedyńcza średnica 10mm długość 300mm, na klipsy średnio-duże (medium-large), nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowę ramie |  |
| 7. | Klipsy do klipsownicy 20 magazynków po 6 klipsów |  |
| 8. | Uchwyt elektrody monopolarnej, dwuczęściowy, średnica 5mm, długość 330mm, z możliwością umieszczenia końcówki haczyka, wraz z końcówką typu L |  |
| 9. | Narzędzie ssąco-płuczące, z dźwignią sterującą ssaniem-płukaniem, z bocznymi i centralnym otworem, Ř 5mm, długość 330mm |  |
| 10. | Trokar do laparoskopii, korups jednoelementowy, gwintowany, śr 5mm, dł 110mm, wyposażony w kranik do insuflacji, |  |
| 11. | Obturator trójgraniasty do trokaru 5mm, długość 110mm |  |
| 12. | Uszczelka do trokaru 5mm dwuczęściowa, autoklawowalna, opk. 20szt |  |
| 13. | Trokar do laparoskopii, korups jednoelementowy, gwintowany, śr 10mm, dł 110mm, wyposażony w kranik do insuflacji, system redukcji zintegrowany wraz z uszczelką górną. |  |
| 14. | Obturator trójgraniasty do trokaru 10mm, długość 110mm |  |
| 15. | Igła Veresa długość 120 mm |  |

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 2 – Pakiet 3 (Lampy operacyjne) oraz Pakiet 8 – narzędzia operacyjne, załącznik nr 5 – wzór umowy.

Nowy termin składania ofert upływa 27.07.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 27.07.2011 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 27.07.2011 r. o godz. 10:00

Zakończenie realizacji zamówienia 26.09.2011r.