Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno eksploatacyjne

Tomograf komputerowy – 1 szt. Cena za tomograf komputerowy – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu, certyfikat CE. Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej (stacja i oprogramowanie): deklaracja zgodności dla oferowanego produktu (stacja i oprogramowanie), certyfikat CE. Certyfikaty i świadectwa dla automatycznego wstrzykiwacza: deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu wstrzykiwacza, certyfikat CE. | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE/PODAĆ | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Tomograf komputerowy wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany. | TAK |  |  |
| 2. | Aparat TK umożliwiający wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania mózgowia, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 160 cm wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, - badanie stopnia zwapnienia tętnic wieńcowych ( calcium scorring), - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, - badania ortopedyczne, - badania wielourazowe w zakresie min. 160 cm. | TAK |  |  |
| 3. | Urządzenie umożliwiające akwizycję min. 16 nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu układu lampa – detektor. | TAK |  |  |
| 4. | Stanowiska pracy: - konsola operatorska - 1 szt. - konsola lekarska – 2 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Testy akceptacyjne po zainstalowaniu aparatu po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| II. | GANTRY I STÓŁ |
| 1. | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 70 |  |  |
| 2. | Kąt pochylenia gantry. | ≥ ± 300 |  |  |
| 3. | Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa), - z konsoli w sterowni. | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość sterowania pochyleniem gantry oraz ruchami stołu z wszystkich czterech stron gantry tzn. z lewej i prawej strony z przodu gantry oraz z lewej i prawej strony z tyłu gantry. | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od potrzeb protokołów badań. | TAK |  |  |
| 6. | Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconymi w kierunku pacjenta licznikami czasu pozostałego do zakończenia wstrzymania oddechu umieszczone z przodu i tyłu gantry. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7. | Odległość ogniska lampy od detektora. | Podać |  | ≥ 105 - 0 pkt. 100–105 - 1 pkt. < 100 – 2 pkt. |
| 8. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg]. | ≥ 200 |  | 200 – 0 pkt. 201-225 – 1 pkt. > 225 – 2 pkt. |
| 9. | Wyposażenie stołu: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórkę pod kolana, - podpórkę pod głowę i ręce, - pasy unieruchamiające. | TAK |  |  |
| III. | SYSTEM SKANOWANIA |
| 1. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (3600) układu lampa rtg – detektor [s]. | ≤ 0,5 |  |  |
| 2. | Ilość warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie podczas jednego pełnego obrotu. | ≥ 16 |  | 16 – 0 pkt. 17-24 – 1 pkt. > 24 – 2 pkt. |
| 3 | Akwizycja min. 16 warstwowa w trybie spiralnym i min. 16 warstwowa w trybie aksjalnym (sekwencyjnym). | TAK |  |  |
| 4. | Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch (z korekcją stożka). | ≥ 1,50 |  | 1,50 – 0 pkt. 1,51-1,70 – 1 pkt. > 1,70 – 2 pkt. |
| 5. | Długość skanu topograficznego [cm]. | ≥ 150 |  |  |
| 6. | Możliwość zatrzymania topogramu. | TAK |  |  |
| 7. | Ilość projekcji skanu topograficznego [n]. | Min. 2 (AP, LAT) |  | 2-3 – 0 pkt. 4-100 – 1 pkt. > 100 – 2 pkt. |
| 8. | Maksymalna długość badania spiralnego bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjentów [cm]. | ≥ 160 |  |  |
| 9. | Maksymalne, diagnostyczne pole rekonstrukcji FOV [cm]. | ≥ 50 |  |  |
| 10. | Maksymalny czas pojedynczego skanu spiralnego [s]. | ≥ 100 |  | 100 – 0 pkt. 101-110 – 1 pkt. > 110 – 2 pkt. |
| 11. | Matryca rekonstrukcyjna. | 512x512 |  |  |
| 12. | Matryca prezentacyjna. | 1024x1024 |  |  |
| 13. | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), mierzona w polu akwizycyjnym FOV = 50 cm w punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm]. | ≥ 15 |  |  |
| 14. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 [obrazy/s]. | ≥ 16 |  |  |
| 15 | Akwizycja bramkowana sygnałem EKG do oceny zwapnień naczyń wieńcowych. | TAK |  |  |
| IV. | KONSOLA OPERATORSKA |
| 1. | Tomograf sterowany przez wielozadaniowy system operacyjny umożliwiający współbieżne skanowanie, rekonstrukcję, wyświetlanie obrazu, przesyłanie badań do konsoli lekarskiej i kamery archiwizacyjnej oraz archiwizację, jak również przeglądanie dowolnego badania zapisanego na dysku i rekonstrukcję aktualnie wykonywanego badania. | TAK |  |  |
| 2. | Protokoły do badań pediatrycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [,,]. | ≥ 19 |  |  |
| 4. | Konsola operatorska dwumonitorowa i dwustanowiskowa ,umożliwiająca jednoczesną pracę operatora przy badaniu i analizę niezależną np. obrazów innych pacjentów. | TAk |  |  |
| 5. | Możliwość jednoczesnej rekonstrukcji obrazów TK w trzech lub więcej płaszczyznach (np. aksalnej, sagitalnej i koronalnej) z jednoczesnym wyświetlaniem na ekranie monitora konsoli operatorskiej. | TAK |  |  |
| 6. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 200 000 |  |  |
| 7. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 8. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Query/Retrieve, - Stroage Commitment, - Worklist. | TAK |  |  |
| 9.. | Obsługa klasy serwisowej DICOM Structured Dose Report. | TAK/NIE |  | TAK – 0,5 pkt. NIE – 0 pkt |
| 10. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne). | TAK |  |  |
| 11. | Prezentacja Cine | TAK |  |  |
| V. | GENERATOR I LAMPA RTG |
| 1. | Maksymalna moc generatora rozumiana jako iloczyn napięci i prądu dostępnego w protokołach badań [kW]. | ≥ 50 |  |  |
| 2. | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]. | ≥ 135 |  | 135 – 0 pkt. > 135 – 1 pkt. |
| 3. | Minimalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]. | ≤ 80 |  |  |
| 4. | Maksymalny prąd anodowy, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA]. | ≥ 420 |  | 420 – 0 pkt. 421-500 – 0,5 pkt. > 500 – 1 pkt. |
| 5. | Modulacja prądu anody w osiach x, y, z. | TAK |  |  |
| 6. | Pojemność cieplna anody (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent) [MHU]. | ≥ 6 |  |  |
| 7. | Liczba ognisk lampy rtg. | ≥ 2 |  |  |
| 8. | Automatyczny wybór ogniska lampy. | TAK |  |  |
| VI. | DETEKTOR |
| 1. | Detektor typu stałego. | TAK |  |  |
| 2. | Minimalna grubość warstwy submilimetrowej przy akwizycji min. 16 warstw [mm]. | ≤ 0,65 |  |  |
| VII. | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 1. | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK |  |  |
| 2. | SSD (Surface Shaded Display). | TAK |  |  |
| 3. | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK |  |  |
| 4. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | TAK |  |  |
| 5. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  |  |
| 6. | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  |  |
| 7. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |  |
| 8. | Oprogramowanie do endoskopii wirtualnej przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym do bronchoskopii, kolonoskopii, itd.). | TAK |  |  |
| 9. | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej. Sprzężenie min. klasy IV wg CiA 425. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10. | Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów kontrastu uzyskanych z dostarczonego wstrzykiwacza (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączony do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 11. | Identyczna obsługa kontroli operatorskiej i konsoli lekarskiej, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych – oprogramowanie od jednego producenta. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| VIII. | KONSOLA LEKARSKA – 2 szt. |
| 1. | Konsola lekarska niezależna od konsoli operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0 | TAK podać nazwę |  |  |
| 2. | Dwumonitorowa konsola lekarska umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie co najmniej 8 obrazów w rozdzielczości 512x512. | TAK |  |  |
| 3. | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19''. | TAK |  |  |
| 4. | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512x512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 750000 |  | > 750000 – 0,5 pkt. |
| 5. | Płynna regulacja wyświetlanego okna oraz możliwość wstępnego zaprogramowania najczęściej używanych ustawień. | TAK |  |  |
| 6. | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni). | TAK |  |  |
| 7. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne). | TAK |  |  |
| 8. | Prezentacje Cine. | TAK |  |  |
| 9. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Query/Retrieve, - Stroage Commitment. | TAK |  |  |
| 10. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R oraz DVD w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| IX. | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ – 2 szt. |
| 1. | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 2. | SSD (Surface Shaded Display). | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 3. | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 4. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 5. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 6. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 7. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 8. | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień). | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 9. | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i innych narządów miąższowych, automatyczna segmentacja zmian (pomiar parametrów w tym: objętość, maksymalna średnica, gęstość) oraz możliwość porównania zmiany z poprzednim badaniem. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 10. | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii umożliwiające automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym oraz automatyczną segmentację jelita grubego. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 11. | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw. electronic cleansing. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12. | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian i wyznaczaniem czasu podwajania objętości guza. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 13. | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 14. | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 15. | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 16 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) - dotyczy 1 stacji. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 17 | Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) - dotyczy 1 stacji. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| 18 | Oprogramowanie do oceny perfuzji wielonarządowej posiadając specjalizowane (zorientowane tkankowo) protokoły do oceny perfuzji nerek, śledziony, gruczołu krokowego, kości - dotyczy 1 stacji. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19 | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegające na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi - dotyczy 1 stacji. | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 20 | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych (calicum score) – dotyczy 1 stacji. | TAK Podać nazwę oprogramowania |  |  |
| X. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1. | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia. | TAK |  |  |
| 2. | Wymagana moc podłączeniowa [kVA]. | Podać |  |  |
| 3. | Zakres temperatur pracy systemu. | Podać |  |  |
| XI. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp. | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego sprzężony z tomografem komputerowym. | TAK |  |  |
| XII. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji na system TK na całość zestawu (łącznie z pełną, bez limitu skanów, gwarancją na lampę RTG). | ≥ 18 miesięcy |  |  |
| 2. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od daty zainstalowania aparatu. | TAK |  |  |
| 3. | Przeglądy konserwacyjne systemu TK wykonane przez producenta bezpłatnie w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe systemu TK. Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania. | TAK |  |  |
| XIII. | SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenia w miejscu instalacji dla min. 3 lekarzy radiologów i min. 3 techników oraz min. 1 osoby z Działu Technicznego. I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakończenia instalacji, w wymiarze 4 dni x 6 godzin. II – szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wymiarze 4 dni x 6 godzin. Po przeprowadzeniu szkoleń Wykonawca wyda osobom przeszkolonym certyfikaty ukończenia szkolenia. | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej tabelce.

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego Zamawiający przydzieli za ten parametr minimalną ilość punktów.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta.

Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli lekarskiej w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującej tą konsolę lekarską. Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.

W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy oferowanej danego parametru podlegającego ocenie, Zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.

….....................................................				…....................................................................

miejscowość, data					         pieczęć i podpis osoby uprawnionej 								           do reprezentowania Wykonawcy