Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 12.10.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, EZ/215/100/2012

I

dotyczy załącznika nr 2.1 – wielofunkcyjne łóżko elektryczne do intensywnej terapii – 2 szt. – dotyczy obydwóch łóżek!

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża 2220 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem leża 2420 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ i stosownie do wymagań spełniających parametry.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja segmentu podudzia, wspomaganą systemem zapadkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją oparcia pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z jedną baterią o długiej żywotności, wystarczającą na ponad 100 cykli łóżkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm, blokowanymi centralnie?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwigniami blokady umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Pytanie nie do tego asortymentu

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi blokowanymi na dwóch wysokościach?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

dotyczy załącznika nr 2.3 – wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z przechyłem Trendelenburga w zakresie 0-17ᴼ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z segmentem pleców regulowanym za pomocą systemu samoblokującego w zakresie 0-72ᴼ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek o obciążeniu roboczym 200 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm blokowanymi centralnie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

dotyczy załącznika nr 2.4 – wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 920 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 1850 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta z lewej i prawej strony łóżka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 4 segmentowym, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z przeziernym leżem, ale bez prowadnicy na kasetę RTG?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy z uchwytami? Uchwyty na dodatkowe wyposażenie można mocować na ramie wózka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem, że rama jest dostosowana

- Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 krążkami dwuosiowymi, w każdym narożu wózka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez listew odbojowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek o minimalnym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 125 mm, blokowanymi centralnie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwigniami blokady umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

II

Dotyczy Załącznik nr 2.3- Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o regulowanej wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 630 – 980mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z dźwignią do regulacji przechyłów wzdłużnych umieszczonej po obu stronach wózka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z leżem 2-segmentowym wypełnionym płytą przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez ruchomego segmentu uda?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego gdyż piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem?

Odpowiedź:

Pod warunkiem, że średnica wynosi minimum 200 mm.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  bez segmentu uda regulowanego za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Dotyczy Załącznik nr 2.4 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  o długości całkowitej 2110mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  o pozycji Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 180 ?

Odpowiedź:

Pytanie nieprecyzyjne

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  bez przezierności RTG?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-90° ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych  z możliwością wyboru 3 kolorów obić tapicerowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

- Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.1 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.2 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości części umowy, której zwłoka dotyczy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust.1.3 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 10% wartości umowy wskazanej w §1, w przypadku niewykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie §7 ust.1 wzoru umowy dotyczącego wprowadzenia do treści umowy prawa rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia lub prosimy o określenie terminu wprowadzenia takiego ograniczenia nie później niż do daty zawarcia umowy lub precyzyjne wskazanie, którego asortymentu 
i w jakim zakresie będzie mogło dotknąć przewidywane ograniczenie.

Zapis w aktualnym brzmieniu stoi w sprzeczności w art. 29 ust.1 ustawy, obowiązkiem jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, którego istotnym elementem jest zakres ilościowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- W Warunkach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (Załącznik nr 6) pkt. 2 Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww.
postanowienie w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas przystąpienia do usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 48 h od momentu zgłoszenia

- W Warunkach gwarancji i serwisu pogwarancyjnego (Załącznik nr 6) pkt. 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania maksymalnie 6 dniowego terminu usunięcia usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 5 załącznika nr 6 (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego) na: „ Minimalna liczba napraw powodująca wyminę podzespołu na nowy – 3 naprawy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

III

Zwracamy się  z zapytaniem, dotyczącym  przedmiotu zamówienia Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt. :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o całkowitej długości 2160 mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, w którym pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej znajduję się w zakresie od 0° do 15°.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z materacem tapicerowanym w kolorze czarnym w wykonaniu bezszwowym, odpornym na środki dezynfekujące z pamięcią kształtu zapobiegającym powstawaniu odleżyn u pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 225 kg.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ / bezpieczne obciążenie powyżej 250 kg gwarantujące niezawodność mechanizmów

IV

Pytania dot. Pakietu nr I: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne do intensywnej opieki  – 2 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżka elektryczne wyprodukowane w 2011 r. wolne o wad technicznych, w pełni sprawne, należycie przechowywane w magazynie, posiadające 24 miesięczną gwarancję od daty dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

V

dot . załącznik nr 2.2 do SIWZ - pakiet 2 respirator transportowy 7 szt.

- Dotyczy Parametry techniczne pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści respirator o zasilaniu z wewnętrznego akumulatora na około 4 godzin z możliwością błyskawicznej wymiany pakietu baterii na następne 4 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Dotyczy Parametry techniczne pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści respirator 0 czasie ładowania baterii około 5 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Dotyczy Parametry techniczne pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści respirator o wadze 5,4 kg wraz z akumulatorem wewnętrznym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Parametry pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści respirator z bezpośrednią regulacją czasu wdechu umożliwiający uzyskanie I:E w zakresie 1:4 do 3:1 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Alarmy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści respirator bez wydzielonego alarmu rozłączenia pacjenta? Rozłączenie pacjenta jest zawsze sygnalizowane przez wymagany w punkcie 1 alarm Pmin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Dotyczy Alarmy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w walarm przecieku wywoływany w przypadku gdy podawana objętość oddechowa jest niższa o 40% od nastawionej przez operatora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Dotyczy Monitoring pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący I:E wynikające z nastaw czasowych parametrów wentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Dotyczy Inne pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści respirator z wbudowaną ładowarką?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający będzie wymagać wentylacji nieinwazyjnej przez maskę (NIV) z kompletem masek dla dorosłych wielorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Czy Zamawiający będzie wymagać wentylacji przy bezdechu pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

VI

Pakiet nr 3

1.Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (6 szt.) z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (6 szt.) z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

3. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (10 szt.) z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0-12°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (10 szt.) z miejscem na butlę tlenową znajdującym się w tworzywowej osłonie podwozia, zamiast kosza? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych wózka

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

VII

Dotyczy treści SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do  8 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 2.1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne do intensywnej opieki  – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy opuszczonych barierkach 95,5 cm, a przy podniesionych barierkach 98 cm? Wskazane parametry nieznacznie różnią się od parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a jednocześnie gwarantują pełny komfort pacjentów, a tym samym ułatwiają pracę personelu medycznego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z manualną regulacją segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie 0-12(? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości bez diodowego indykatora osiągnięcia wysokości minimalnej? Wymagany parametr nie jest konieczny dla uzyskania pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczne regulowaną pozycją szokową uzyskiwaną z jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem, jednak bez wyróżniającego się kolorystyczne przycisku? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczne regulowaną pozycją poziomą (CPR), w którym po naciśnięciu przycisku leże łóżka wypoziomuje się a następnie opuści do najniższej bezpiecznej pozycji tak, aby umożliwić przeprowadzenie sprawnej akcji resuscytacyjnej oraz z elektryczne regulowaną pozycją poziomą (egzaminacyjną), w którym po naciśnięciu przycisku leże łóżka wypoziomuje się oraz podniesie na maksymalną wysokość, tak aby ułatwić pracę personelu medycznego oraz prowadzenie badań? Oferowane parametry są znacznie korzystniejsze od wymaganych i podnoszą wartość użytkową łóżka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z panelem sterującym dla pacjentów i personelu medycznego wbudowanym obustronnie w barierki, z funkcją selektywnej blokady z panelu centralnego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym spełnia wymagania Zamawiającego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, umożliwiając zablokowanie wybranych funkcji przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej  baterii zasilającej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe podwójnie dzielone i swobodnie opuszczane wzdłuż leża oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki, zapewniające ochronę na całej długości leża, bez możliwości blokowania na trzech różnych wysokościach? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych w warunkach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe podwójnie dzielone, zapewniające ochronę na całej długości leża, swobodnie opuszczane oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki wzdłuż leża w pionie, nie wymagające wolnej przestrzeni z boków łóżka? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. Barierki doskonale i w pełni zabezpieczają pacjenta przed zakleszczeniem, w łatwy sposób są opuszczane oraz mogą służyć jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko wyposażone w 4 uchwyty  zapobiegające zsuwaniu się łóżka, które mogą służyć jako uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Materac powietrzny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy jednostrefowy z 3 statycznymi komorami w strefie głowy i z funkcję naprzemiennego zmiennego ciśnienie w komorach w pozostałej części, bez pianki w strefie pięt?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy zbudowany z pojedynczych wymiennych komór w kształcie „8”, z których dolna część komór pozostaje stale napompowana tak, że dodatkowy podkład gąbkowy nie jest konieczny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy którego limity wagowe mieszczą się w zakresie  od 28,6 do 247,7 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko elektryczne z wagą

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem leża 250cm? Wskazany parametr jest korzystniejszy od parametru wymaganego przez Zamawiającego, a jednocześnie gwarantuje pełny komfort pacjentów, a tym samym ułatwia pracę personelu medycznego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości bez diodowego indykatora osiągnięcia wysokości minimalnej? Wymagany parametr nie jest konieczny dla uzyskania pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy opuszczonych barierkach 95,5 cm, a przy podniesionych barierkach 98 cm? Wskazane parametry nieznacznie różnią się od parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a jednocześnie gwarantują pełny komfort pacjentów, a tym samym ułatwiają pracę personelu medycznego

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z manualną regulacją segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie 0-12(? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczne regulowaną pozycją szokową uzyskiwaną z jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem, jednak bez wyróżniającego się kolorystyczne przycisku? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczne regulowaną pozycją poziomą (CPR), w którym po naciśnięciu przycisku leże łóżka wypoziomuje się a następnie opuści na do najniższej bezpiecznej pozycji tak, aby umożliwić przeprowadzenie sprawnej akcji resuscytacyjnej oraz z elektryczne regulowaną pozycją poziomą (egzaminacyjną), w którym po naciśnięciu przycisku leże łóżka wypoziomuje się oraz podniesie na maksymalną wysokość, tak aby ułatwić pracę personelu medycznego oraz prowadzenie badań? Oferowane parametry są znacznie korzystniejsze od wymaganych i podnoszą wartość użytkową łóżka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z panelem sterującym dla pacjentów i personelu medycznego wbudowanym obustronnie w barierki, z funkcją selektywnej blokady z panelu centralnego? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym spełnia wymagania Zamawiającego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, umożliwiając zablokowanie wybranych funkcji przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej  baterii zasilającej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe podwójnie dzielone i swobodnie opuszczane wzdłuż leża oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki, zapewniające ochronę na całej długości leża, bez możliwości blokowania na trzech różnych wysokościach? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych w warunkach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe podwójnie dzielone, zapewniające ochronę na całej długości leża, swobodnie opuszczane oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki wzdłuż leża w pionie, nie wymagające wolnej przestrzeni z boków łóżka? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. Barierki doskonale i w pełni zabezpieczają pacjenta przed zakleszczeniem, w łatwy sposób są opuszczane oraz mogą służyć jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko wyposażone w 4 uchwyty  zapobiegające zsuwaniu się łóżka, które mogą służyć jako uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Materac powietrzny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy jednostrefowy z 3 statycznymi komorami w strefie głowy i z funkcję naprzemiennego zmiennego ciśnienie w komorach w pozostałej części, bez pianki w strefie pięt?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy zbudowany z pojedynczych wymiennych komór w kształcie „8”, z których dolna część komór pozostaje stale napompowana tak, że dodatkowy podkład gąbkowy nie jest konieczny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy którego limity wagowe mieszczą się w zakresie  od 28,6 do 247,7 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 3 – wózek do przewożenia chorych – 6 sztuk

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o szerokości maksymalnej z podniesionymi barierkami wynoszącej 805mm? Oferowany parametr tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest korzystniejszy dla zapewnienia pełnego komfortu pacjentom o większych gabarytach.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o długości całkowitej wynoszącej 2150mm? Oferowana długość jest korzystniejsza od wymaganej i podnosi komfort transportu pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga do 14( i anty-Trendelenburga do 10( ?  Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i są wystarczające dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności co ma bardzo dobre zastosowanie praktyczne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy,  którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem ?  Rozwiązanie to jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż wszystkie metalowe części są osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, a proponowana konstrukcja gwarantuje pełną dezynfekcję wózka i jego estetyczny wygląd przez wiele lat.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym regulacja kąta oparcia segmentu pleców odbywa się w zakresie od 0 do 90º? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dla zapewnienia pełnego komfortu podczas przewożenia pacjentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia chorych wyposażony w  barierki boczne pokryte termoplastycznym tworzywem swobodnie opuszczane pod leże przy pomocy dźwigni, gwarantujące przy tym brak przerwy transferowej zamiast wymaganych barierek składanych? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, ponieważ zapobiega ewentualnemu przyszczypaniu lub zakleszczeniu części ciała lub wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w specjalnie wyprofilowaną podstawę umożliwiająco przewożenie butli z tlenem oraz rzeczy osobistych pacjenta zamiast wymaganego kosza? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i pozwala na przewożenie dodatkowego osprzętu bez ryzyka że zakłuci to transport chorego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwodleżynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy wyłącznie w kolorze czarnym? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia najwyższy komfort transportowanego oraz personelu medycznego ponadto eliminuje ryzyko powstawania przebarwień i idealnie dopasowuje się do kolorystyki sal szpitalnych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia chorych wyposażony w 4 koła blokowane centralnie za pomocą obustronnej dźwigni umieszczonych przy dłuższych bokach podstawy oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, a ponadto gwarantuje łatwość i lekkość zarówno prowadzenia, jak i manewrowania wózkiem, a także bezpieczeństwo przewożonego pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w specjalnie wyprofilowaną podstawę umożliwiającą przewożenie butli z tlenem oraz rzeczy osobistych pacjenta zamiast wymaganego kosz ? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganiami i pozwala na przewożenie dodatkowego osprzętu bez ryzyka, że zakłóci to transport chorego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia chorych wyposażony w 4 koła blokowane centralnie za pomocą obustronnej dźwigni umieszczonych przy dłuższych bokach podstawy oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, a ponadto gwarantuje łatwość i lekkość zarówno prowadzenia, jak i manewrowania wózkiem, a także bezpieczeństwo przewożonego pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 4 – wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy)-10 sztuk

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym minimalna wysokość leża od podłoża wynosi 535mm? Oferowany parametr wysokości minimalnej jest optymalnie dostosowany dla potrzeb użytkowych wózka i jest wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania łóżka przez pacjentów o niższym wzroście.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-14º natomiast pozycja anty-Trendelenburga w zakresie od 0-10º? Oferowane rozwiązanie są optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych odbywa się  przy pomocy jednej dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców obok głowy pacjenta, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym  i  gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji bez dodatkowych konieczności w postaci użycia innych dźwigni.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy,  którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem ?  Rozwiązanie to jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż wszystkie metalowe części są osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, a proponowana konstrukcja gwarantuje pełną dezynfekcję wózka i jego estetyczny wygląd przez wiele lat.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów składający się z dwóch segmentów, a więc bez oddzielnego segmentu uda? Proponowane rozwiązanie jest optymalne dla wózków transportowych i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej, gdyż wózki te nie są przeznaczone do przeprowadzania zabiegów medycznych i nie wymagają uniesienia bądź opuszczenia nóg.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie jest wyposażony w listwę wyposażoną w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym płynna regulacja oparcia pleców przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej odbywa się w zakresie 0 - 90º? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego i gwarantuje pełny komfort przewożonych pacjentów oraz ich właściwe ułożenie podczas zabiegu lub badania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony wyłącznie w cztery jednoosiowe krążki odbojowe umieszczone w narożnikach leża bez dodatkowych listew odbojowych? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony wózka oraz ścian przed wszelakimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w  2 wieszaki infuzyjne, które zamocowane są na   barierkach i składane są wzdłuż barierek, tak by nie przeszkadzać w sytuacjach gdy są zbędne? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zarówno podczas transportu jak i przeprowadzanych badań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w  barierki boczne pokryte termoplastycznym tworzywem swobodnie opuszczane pod leże przy pomocy dźwigni, gwarantujące przy tym brak przerwy transferowej zamiast wymaganych barierek składanych? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, ponieważ zapobiega ewentualnemu przyszczypaniu lub zakleszczeniu części ciała lub wyposażenia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w specjalnie wyprofilowaną podstawę umożliwiająco przewożenie butli z tlenem oraz rzeczy osobistych pacjenta zamiast wymaganego kosza? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i pozwala na przewożenie dodatkowego osprzętu bez ryzyka że zakłuci to transport chorego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 pojedyncze koła blokowane centralnie za pomocą obustronnej dźwigni umieszczonych przy dłuższych bokach podstawy oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, a ponadto gwarantuje łatwość i lekkość zarówno prowadzenia, jak i manewrowania wózkiem, a także bezpieczeństwo przewożonego pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

VIII

Pakiet III – Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 
620-990 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją Trendeleneburga za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-140?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją za pomocą sprężyny gazowej 
anty-Trendeleneburga w zakresie 0-70 ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z prowadnicą na kasetę RTG umieszczoną pod częścią plecową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-700? Parametr ten jest parametrem lepszym od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w chromowane poręcze boczne opuszczane 
w płaszczyźnie pionowej, rozkładane z blokadą samoblokującą. Montowane za pomocą szybkozłączy umożliwiających zdejmowanie i zakładanie do wózka bez używania narzędzi?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolorze czarnym lub białym?

Odpowiedź:

Jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 
225 kg?

Zgodnie z zapisami SIWZ / bezpieczne obciążenie powyżej 250 kg gwarantujące niezawodność mechanizmów

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery kółka o średnicy 150 mm blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 h?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 48 h od momentu zgłoszenia

- Czy Zamawiający dopuści wózki posiadające certyfikat ISO producenta? - CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. nie jest wymagany dla sprzętu klasy I.

Odpowiedź:

Dla klasy I zamawiający wymaga deklaracji zgodności,

- W tabeli technicznej Zamawiający wymaga załączenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Oferowane wózki posiadają powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych. Prosimy zatem o dokonanie zmiany zapisu w tabeli.

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza zapis: załączenia wpisu do rejestru lub powiadomienie prezesa (jeżeli wprowadzono sprzęt w unii europejskiej)

Pakiet IV- Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 750 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2075 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 
620-990 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją Trendeleneburga za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-140?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją anty-Trendeleneburga za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-70 ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwignią regulacji Trendelenburga 
i anty-Trendelenburga umieszczoną pod częścią centralną wózka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z prowadnicą na kasetę RTG umieszczoną pod częścią plecową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy wyposażonej w przesuwne uchwyty 
do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 jednoosiowe krążki odbojowe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez listew odbojowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne opuszczane 
w płaszczyźnie pionowej, rozkładane z blokadą samoblokującą. Montowane za pomocą szybkozłączy umożliwiających zdejmowanie i zakładanie do wózka bez używania narzędzi?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery pojedyncze kółka o średnicy 
150 mm blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 
225 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ / bezpieczne obciążenie powyżej 250 kg gwarantujące niezawodność mechanizmów

- Czy Zamawiający dopuści wózek z centralnym systemem hamowania za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w części nożnej wózka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści przenośnik taśmowo-rolkowy odporny na środki dezynfekcyjne o wymiarach 180 cm x 52 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 h?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia

- Czy Zamawiający dopuści wózki posiadające certyfikat ISO producenta? - CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. nie jest wymagany dla sprzętu klasy I.

Odpowiedź:

Dla klasy I zamawiający wymaga deklaracji zgodności,

- W tabeli technicznej Zamawiający wymaga załączenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Oferowane wózki posiadają powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych. Prosimy zatem o dokonanie zmiany zapisu w tabeli.

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza zapis: załączenia wpisu do rejestru lub powiadomienie prezesa (jeżeli wprowadzono sprzęt w unii europejskiej)

IX

Pakiet nr IV – Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o szerokości całkowitej 760 mm? Proponowany wymiar będzie w pełni funkcjonalny podczas codziennego użytkowania wózka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o długości całkowitej 2252 mm? Z uwagi na określenie przez Zamawiającego „wymiaru całkowitego” oferowana długość wynika z zastosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych takich jak np. uchwyty do prowadzenia oraz krążki odbojowe, czyli rozwiązań konstrukcyjnych danego producenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 618 mm – 845 mm? Proponowany zakres regulacji wysokości, to najczęściej wykorzystywany przedział w codziennych procedurach medycznych i profesjonalnej opiece nad pacjentem. Pragniemy nadmienić również, że proponowany górny parametr (845 mm) mieści się w zakresie podanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, w którym pozycja Trendelenburga uzyskiwana jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 0o do 14o? Jest to kąt różniący się jedynie o 1o od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, którego regulacja przechyłów wzdłużnych jest uzyskiwana płynnie za pomocą sprężyny gazowej przyciskiem umieszczonym od strony segmentu wezgłowia? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego przez Zamawiającego, gdyż eliminuje możliwość przypadkowego naciśnięcia dźwigni regulacji przechyłów, np. kolanem podczas transportu, w windzie, czy też podczas obniżania wysokości wózka i praktycznie do zera minimalizuje ryzyko częstych wypadków związanych właśnie z przypadkowym uruchomieniem tejże funkcji. Proponowane rozwiązanie wynika 
z  doświadczeń konstrukcyjnych danego producenta i jest bardzo wygodnym oraz poprawiającym bezpieczeństwo rozwiązaniem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej ze specjalnie zaprojektowanym leżem do prześwietleń RTG, w którym kaseta może znajdować się w dowolnym miejscu na całej długości leża? Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, znacznie lepsze, niż wymagana przez Zamawiającego prowadnica. Proponowane rozwiązanie pozwala uniknąć „martwych stref RTG” i niweluje ograniczenie dostępu do pacjenta radiologom.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej nie posiadający 
pod leżem listwy wyposażonej w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego, natomiast wyposażony w dwa haczyki na woreczki urologiczne i drenażowe, dostępne po obu stronach wózka oraz wiele miejsc do mocowania wyposażenia dodatkowego? Proponowane rozwiązanie jest bardzo praktyczne, funkcjonalne i zaprojektowane tak, aby w zupełności wystarczyło do codziennych procedur medycznych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z ruchomym segmentem uda, regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą (płynnie w zakresie 0o – 27o), który również posiada możliwość opuszczenia sekcji nóg? Proponowane rozwiązanie jest idealne, aby uzyskać np. pozycję w pełni fotelową.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w cztery jednoosiowe krążki odbojowe w narożnikach wózka? Proponowane rozwiązanie jest wystarczające, aby zabezpieczyć ściany i wózek przed uszkodzeniami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, który nie posiada listew odbojowych, natomiast jest w pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami wózka i ścian poprzez zastosowanie we wszystkich miejscach leża, barierek, podstawy - elastycznych i miękkich materiałów (bez odsłoniętych części metalowych), które chronią wózek i ściany przed uszkodzeniami zdecydowanie lepiej niż listwy odbojowe, bo w całym możliwym zakresie?

Odpowiedź:

Nie,, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w dwa składane wieszaki kroplówki zamontowane od strony segmentu pleców oraz nóg? Proponowane rozwiązanie jest funkcjonalne oraz bardzo praktyczne, ponieważ wieszaki kroplówek w tym przypadku są zamocowane na stałe do stelaża wózka, a w momencie ich nieużywania można w szybki sposób złożyć je i schować wzdłuż ramy leża. Rozwiązanie to ma dodatkowy atut, gdyż 2 wieszaki w pełni zabezpieczają miejsca infuzji u pacjentów bez konieczności montowania ich w konkretnym narożniku wózka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w barierki boczne  odchylane w bardzo komfortowy sposób, ułatwiające pracę personelu, a zarazem bardzo bezpieczne dla pacjenta, które po opuszczeniu nie poszerzają wózka i pozwalają na pełen dostęp do pacjenta? Jest to rozwiązanie bardzo przydatne w codziennej praktyce i opiece nad pacjentami - dające więcej możliwości niż barierki składane wzdłuż ramy leża.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, którego podstawa osłonięta jest estetyczną obudową wykonaną z tworzywa ABS, posiadająca specjalne miejsce na butlę tlenową z pasami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem butli? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wskazanym przez Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych danego producenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z systemem centralnej blokady kół, wyposażony w dodatkowe piąte koło odpowiadające za funkcję łatwego manewrowania i jazdy na wprost? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze, niż oczekiwane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

X

2.1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne do intensywnej opieki 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża wynoszącą 2310 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z opuszczonymi barierkami 102 , 5 cm ,a z podniesionymi 104 , 5 mm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości mierzonej  od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca na poziomie 395 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o maksymalnej wysokości mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca na poziomie 775 mm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji funkcji Trendelenburga i anty na poziomie + / - 13 ° ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w rozumieniu pkt.24 Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jedną baterię zasilającą wszystkie funkcje łóżka ? Opisane rozwiązanie w specyfikacji oferuje tylko jedna firma.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający parametr ten (wymogi) uważa za niezbędny ze względu na specyfikę zastosowania

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne  dzielone z dodatkowym chroniącym protektorem  całej długości ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko  z możliwoscią opuszczania barierek za pomocą jednej ręki na min. dwóch wysokościach ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder  ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Materac powietrzny

- Czy Zamawiający dopuści materac o poniższym opisie:

System do wszystkich stanów odleżyn po najbardziej zaawansowane schorzenia.

System pracy zmiennociśnieniowy, komory umieszczone w kilkunastu rzędach napełniają się

powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia (system 1:3) w stałym cyklu 7,5 - minutowym.

Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała

pacjenta z podłożem.

Rodzaje trybów: tryb statyczny, alernatywny (dynamiczny).

Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka

z możliwością ustawienia na podłodze.

Mechaniczna Funkcja CPR - możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza

(np. w celu resuscytacji).

Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie

po 10 minutach w tryb alternatywny (dynamiczny) – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym

po zostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym.

Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez

zasilania zewnętrznego (na akumulatorze).

Układ kabli schowany wewnątrz systemu.

Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego.

Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu

w formie standardowego materaca piankowego.

Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną

i powietrze, a zatrzymującym ciecze.

Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed zanieczyszczeniem.

Waga materaca zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu, nie naraża go na

dodatkowy wysiłek fizyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by zostały zachowane parametry określone SIWZ lub lepsze.

Łóżko elektryczne z materacem powietrznym 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża wynoszącą 2310 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem leża na poziomie 2400 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z opuszczonymi barierkami 102 , 5 cm ,a z podniesionymi 104 , 5 mm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości mierzonej  od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca na poziomie 395 mm ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o maksymalnej wysokości mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca na poziomie 775 mm ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji funkcji Trendelenburga i anty na poziomie + / - 13 ° ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy w rozumieniu pkt.25 Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jedną baterię zasilającą wszystkie funkcje łóżka ? Opisane rozwiązanie w specyfikacji oferuje tylko jedna firma.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający parametr ten (wymogi) uważa za niezbędny ze względu na specyfikę zastosowania

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością opuszczania barierek za pomocą jednej ręki na min. dwóch wysokościach ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Materac powietrzny

- Czy Zamawiający dopuści materac o poniższym opisie:

System do wszystkich stanów odleżyn po najbardziej zaawansowane schorzenia.

System pracy zmiennociśnieniowy, komory umieszczone w kilkunastu rzędach napełniają się

powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia (system 1:3) w stałym cyklu 7,5 - minutowym.

Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała

pacjenta z podłożem.

Rodzaje trybów: tryb statyczny, alernatywny (dynamiczny).

Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka

z możliwością ustawienia na podłodze.

Mechaniczna Funkcja CPR - możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza

(np. w celu resuscytacji).

Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie

po 10 minutach w tryb alternatywny (dynamiczny) – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym

po zostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym.

Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez

zasilania zewnętrznego (na akumulatorze).

Układ kabli schowany wewnątrz systemu.

Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego.

Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu

w formie standardowego materaca piankowego.

Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną

i powietrze, a zatrzymującym ciecze.

Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed zanieczyszczeniem.

Waga materaca zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu, nie naraża go na

dodatkowy wysiłek fizyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by zostały zachowane parametry określone SIWZ lub lepsze.

2.3 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 810 x 2040 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja pozycji Trendelenburga i Anty Trendelenburga z regulacja 0 – 18 ° ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji na dwóch kolumnach, wykonany z hartowanej , gawlanizowanej stali ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 90 ° ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwę zabezpieczającą cały wózek jak i narożniki ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek lakierowane barierki boczne składane ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Załącznik 2.4 – Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej ( 3 segmentowy )

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 810 x 2040 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja pozycji Trendelenburga i Anty Trendelenburga z regulacja 0 – 18 ° ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwignią umieszczoną w centralnej części podstawy wózka z bocznej strony  ?

Odpowiedź:

Jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji na dwóch kolumnach, wykonany z hartowanej, gawlanizowanej stali ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek dwusegmentowy ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez uchwytów do mocowania wyposażenia dodatkowego ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 90 ° ?

Odpowiedź:

Tak, jeśli regulacja jest płynna.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwę w pełni zabezpieczającą cały wózek jak i narożniki ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek lakierowane barierki boczne składane ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery pojedyncze koła o średnicy 200 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

XI

dotyczy: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego-respirator transportowy – 7 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy o wadze 7,8 kg?

Ta nieznacznie odczuwalna różnica jest podyktowana wdrożeniem nowatorskiego i bezpiecznego  rozwiązania w dodatkowe zabezpieczenie zasilania akumulatorowego jak i wyjątkową wytrwałość aparatu na wstrząsy oraz uderzenia. Pkt. 5

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy spełniający normy prawne i agencyjne: IEC 60068-2-6:2008, IEC 60068-2-27:2008, IEC 68-2-34:1973, IEC 60601-2-12:2001, IEC 60601-1:1988, IEC 60601-1-1:2000, IEC 60601-1-2:2001,

IEC 60601-1-4:2000, EC 60601-1-6:2004, IEC 60601-1-8:2006, IEC 60529 IPX2,

ASTM F 1100-90:1997, ASTM F 1246-91:2005, MIL-STD-810E dające opis sprawdzonych a tym samym wiarygodniejszego działania we wszystkich jego posiadanych trybach, zakresach, alarmów i jakości zabezpieczeń, które są co najmniej równoważne do wymaganych przez Zamawiającego?  Część INNE

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby wysokiej klasy respirator transportowy posiadał wymienny system baterii umieszczony z tyłu obudowy respiratora wystarczający na  min. 10 godz. pracy,  z czasem ładowania do 3 godz. oraz wyposażony dodatkowo w wewnętrzny akumulator pozwalający na dodatkowe 30 minut pracy? Rozwiązanie takie daje możliwość nieprzerwalnej wentylacji dzięki bardzo prostej  wymianie akumulatora rozładowanego na naładowany np. podczas dalekiego transportu kołowego czy powietrznego? Pkt. 3

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga aby wysokiej klasy respirator transportowy posiadał wbudowany innowacyjny moduł automatycznego ustawiania progów alarmowych dający znacznie większy komfort personelowi oraz, który pozwala się szybko i stosownie dopasować do wentylowanego pacjenta? Część ALARMY.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga posiadania przez respirator wbudowanego unikalnego interfejsu POMOCY w języku polskim tzn. podpowiedzi i opisu każdej operacji dotyczącej zmian ustawień, aktualnych wyświetleń trybów i alarmów bez przerywania pracy urządzenia? Część MONITORING.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

XII

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty wykonawcy instrukcji obsługi oferowanych urządzeń? Alternatywnie czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty wykonawcy instrukcji obsługi w formie elektronicznej na [płycie CD lub innym nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność wersji elektronicznej z papierową? Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom na znaczne ograniczenie objętości dokumentów składanych z ofertą.

Odpowiedź:

Do składanej oferty tak,  jednak nie zwalnia to dostawcy od dokumentacji w wersji papierowej dostarczanej wraz z urządzeniami stosownie do wymaganej ilości

XIII

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6szt

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o szerokości całkowitej 790mm? Jest to parametr niewiele odbiegający od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 570 – 910mm? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z obciążeniem roboczym wynoszącym 200kg?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie  w realizacji przedmiotu umowy z 0,5% na 0,2% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie terminu załatwienia reklamacji z 1% na 0,5% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem