Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Sprostowanie do zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału OIOM, nr postepowania EZ/215/66/2015.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 6 lipca 2015 roku.

**W odpowiedziach z dnia 06.07.02015 roku jest:**

**Pytanie 9.**

Dotyczy pakietu 14.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 wysokiej jakości obwód oddechowy o długości 40/200 cm z polipropylenu posiadający worek oddechowy ze złączem 22F idealnie pasujący do całości, zestaw pakowany folia fila przy spełnieniu wszystkich innych wymaganych parametrów w 100%?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 45.**

Pakiet 15 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr mechaniczny,  o skutecznościach potwierdzonych w testach nebulizacyjnych i kartą katalogową producenta odpowiednio: przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej: min. 99,99 %, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, utracie wilgotności 9 mg H2O/l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**W odpowiedziach z dnia 06.07.02015 roku powinno być:**

**Pytanie 9.**

Dotyczy pakietu 14.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 wysokiej jakości obwód oddechowy o długości 40/200 cm z polipropylenu posiadający worek oddechowy ze złączem 22F idealnie pasujący do całości, zestaw pakowany folia fila przy spełnieniu wszystkich innych wymaganych parametrów w 100%?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza w pozycji 5 wysokiej jakości obwód oddechowy o długości 160 cm z rury karbowanej posiadający dodatkowe ramię o długości 120 cm oraz worek oddechowy ze złączem 22F idealnie pasujący do całości. Zestaw pakowany folia-folia z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 45.**

Pakiet 15 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr mechaniczny,  o skutecznościach potwierdzonych w testach nebulizacyjnych i kartą katalogową producenta odpowiednio: przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej: min. 99,99 %, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, utracie wilgotności 9 mg H2O/l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem