PAKIET 3                                                                                                                            zał.2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 2 zestawy łóżek  elektrycznych o podwyższonym standardzie wraz z szafką i materacem,

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2015 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH – ŁÓŻKO

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE BEZ WAGI |
|  | Łóżko przeziewne dla promieni RTG na całej długości | TAK |  |
| 1 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża: 220cm± 2cm. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach: 101 cm± 1cm. | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach: 101 cm± 1cm. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 37cm± 5cm. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 83cm± 2cm | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0÷650. | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem. | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0 ÷ 350. | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Elektryczna regulacja segmentu podudzia. | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża: min. 0 ÷200. | TAK |  |
| 13 | Autoregresja segmentu oparcia i uda. | TAK |  |
| 14 | Ruch wsteczny, teleskopowy segmentu oparcia. | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga: min. 0 ÷ 130 | TAK |  |
| 17 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 18 | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 19 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 20 | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
| 21 | Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |
| 22 | Wbudowana bateria zasilająca.. | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania. | TAK |  |
| 24 | 4 zintegrowane pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy min.150 mm. | TAK |  |
| 25 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią | TAK |  |
| 26 | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. | TAK |  |
| 27 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
| 28 | Min. dwa gniazda do mocowania statywu kroplówki od strony wezgłowia | TAK |  |
| 29 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia. | TAK |  |
| 30 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |
| 31 | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. | TAK |  |
| 32 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki. | TAK |  |
| 33 | Łóżko wyposażone w uchwyt reki |  |  |
| 34 | Uchwyty na akcesoria (8haków) po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 35 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 36 | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
| 37 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
| 38 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK |  |
| 39 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 40 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
| 41 | Materac średnio twardy przeciwodleżynowy dopasowany do rozmiarów leża. Konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie „gofra” Brzegi materaca wykonane z gęstszej pianki. Pokrowiec zapinany na zamek wyposażony w listwę chroniącą przed przeciekaniem, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny. Pokrowiec odporny na przenikanie krwi , cząstek wirusowych i krwi. Pianka ( lub inny materiał – podać ): Atest higieniczny PZH, Pokrowiec: Atesty higieniczne PZH, Badania tlącego się papierosa i równoważnika płomienia zapalniczki, badanie wodoszczelności, paro przepuszczalności. Grubość materaca: 140 ± 10mm. Przezierność dla promieni RTG | TAK |  |
| 42 | Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na kółkach. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł. ) 825 +/- 25 mm x430 +/- 20 mm x 430 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się na ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ Gwarancja 24 m-ce - 0 pkt. Gwarancja 36 m-ce – 5 pkt. Gwarancja 48 m-cy – 10 pkt |  |
| 7 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia czegokolwiek |  |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 10 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |
| 11 | Do oferty dołączyć wykaz części zamiennych ulegających zużyciu , awarii ( podać aktualne ceny) | TAK |  |
| 12 | Przegląd techniczny wliczony w cenę min. 1 raz na rok w okresie gwarancji | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 								   reprezentowania firmy na zewnątrz)