| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/Wykonawca Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie RP – potwierdzić odpowiednim dokumentem | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji 2015/2016 | TAK |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |
| 6 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania – min. 1 000 000 ( milion) | TAK Podać liczbę |  |
| 7 | Monitor kolorowy LCD, min. 19” o rozdzielczości minimum 1200x1000 | TAK |  |
| 8 | Minimum 3 gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 9 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu, pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku | TAK |  |
| 10 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia wysokości i obrotu | TAK |  |
| 11 | Elektryczna regulacja wysokości pulpitu | TAK |  |
| 12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera przynajmniej 45 sekund | TAK, podać liczbę klatek i czas zapisu |  |
| 13 | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 190 dB | TAK, podać |  |
| 14 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 150 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać |  |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2,0 MHz do 12,0 MHz | TAK |  |
| 16 | Drukarka laserowa podłączona do aparatu do wydruku raportów | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 17 | Zakres głębokości penetracji do minimum 35 cm, | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu(tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1000 Hz | TAK |  |
| 20 | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
| 21 | Doppler pulsacyjny(PWD): rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od - 6m/s do 0 oraz od 0 do + 6 m/s; Color Doppler (CD): rejestrowane prędkości maksymalne min. -200 cm/s do 0 oraz od 0 do +200 cm/s | TAK |  |
| 22 | Obrazowanie przepływów naczyniowych bez użycia funkcji DOPPLERA | TAK – opisać |  |
| 23 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1,0-12 mm | TAK |  |
| 24 | Doppler fali ciągłej, o mierzonych prędkościach min. 12m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 25 | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |
| 26 | Tryb Triplex (B + CD/PD + CWD) | TAK |  |
| 27 | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy | TAK |  |
| 28 | Anatomiczny M- Mode na żywo | TAK |  |
| 29 | Anatomiczny M- Mode z zatrzymanych i pochodzących z archiwum pętli 2D | TAK |  |
| 30 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym ( jeden standardowy B – Mode oraz drugi obraz B-Mode + Color Doppler) | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | TAK |  |
| 32 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań m. innymi: kardiologicznych osób dorosłych, pediatrycznych, naczyniowych | TAK |  |
| 33 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
| 34 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym – minimum 8 razy | TAK |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2 D ( przy pomocy jednego przycisku) | TAK |  |
| 36 | Funkcja ciągłego, automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 37 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 38 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy , np. SRI lub równoważne | TAK |  |
| 39 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) | TAK |  |
| 40 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera PWD | TAK |  |
| 41 | Pakiet oceny funkcji skurczowej LV bazujący na śledzeniu markerów ultrasonograficznych z minimum 3 projekcji wzdłużnych i analizą ilościową BullEye 17 segmentów | TAK |  |
| 42 | Protokokół badań wysiłkowych z mozliwościa zaprogramowania własnych procedur do 6 projekcji i 8 poziomów obciażenia | TAK |  |
| 43 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
| 44 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne oraz osób dorosłych, naczyniowe | TAK |  |
| 45 | Funkcje przetwarzania na zatrzymanym obrazie – wymienić | TAK |  |
| 46 | Funkcje przetwarzania obrazu na obrazach z archiwum – wymienić | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 47 | Głowica sektorowa a) wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów , b) szerokopasmowa, c) liczba przetworników piezoelektrycznych min. 80, d) o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1,0 MHz- 5,0 MHz (+/- 1 MHz); e) obrazowanie harmoniczne; f) kąt widzenia min. 90o | TAK |  |
| 48 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa a) zakres pracy min. 3-8 MHz (+/- 1 MHz) b) minimum 64 elementy piezoelektryczne c) tryby pracy:2D, PW Doppler, CW Doppler d) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 49 | Głowica kardiologiczna-pediatryczna. a)zakres pracy min.3-8 MHz b)tryb Triplex CWD, PWD c)kąt widzenia >1000 | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |
| 50 | 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii na głowicach | TAK |  |
| 51 | Minimum dwie ortogonalne płaszczyzny na obrazie 3D pokazujące wnętrze bryły | TAK |  |
| 52 | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | TAK |  |
| 53 | Szybka rekonstrukcja 3D serca z możliwością uzyskania obrazu z jednego cyklu pracy serca | TAK |  |
| 54 | Głowica przezprzełykowa matrycowa a) zakres pracy min. 3-7 MHz b) min. 2500 elementów c) tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne Oferowana głowica musi posiadać w możliwościach rozbudowy systemu na dzień składania oferty: Obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor) | TAK |  |
| 55 | Głowica przezklatkowa matrycowa a) zakres pracy min. 2-4 MHz +/-1 MHz b) min. 2000 elementów c) tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne Oferowana głowica musi posiadać w możliwościach rozbudowy systemu na dzień składania oferty: Obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor) | TAK |  |
| Inne |
| 56 | Zasilanie 230V +-10% | Tak |  |
| 57 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika | TAK |  |
| 58 | Okres gwarancji min 24 mies. | TAK |  |
| 59 | Zdalny serwis i diagnostyka podłączonego do internetu aparatu | TAK |  |
| 60 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC | TAK |  |
| 61 | Aparat spełnia dyrektywy czystości RoHs | TAK |  |