| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/Wykonawca Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie RP – potwierdzić odpowiednim dokumentem | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy. Waga aparatu max 100 kg (+/- 5 procent ) | TAK |  |
| 5 | Rok produkcji 2016 | TAK |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |
| 6 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania – min. 4 500 000 | TAK Podać liczbę |  |
| 7 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości minimum 1920x1080 | TAK |  |
| 8 | Minimum 4 równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 9 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu, pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. Wysuwana klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 10 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia wysokości i obrotu. Regulacja lewo/prawo min +/- 180 stopni. | TAK |  |
| 11 | Elektryczna lub mechaniczna regulacja wysokości pulpitu. Elektryczny hamulec położenia | TAK |  |
| 12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera przynajmniej 45 sekund | TAK, podać liczbę klatek i czas zapisu |  |
| 13 | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 300 dB | TAK, podać |  |
| 14 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1TB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać |  |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1,0 MHz do 18,0 MHz | TAK |  |
| 16 | Drukarka laserowa podłączona do aparatu do wydruku raportów | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 17 | Zakres głębokości penetracji do minimum 30 cm, | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu(tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2800 Hz | TAK |  |
| 20 | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
| 21 | Doppler pulsacyjny(PWD): rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od - 8m/s do 0 oraz od 0 do + 8 m/s; Color Doppler (CD): rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz od 0 do +300 cm/s | TAK |  |
| 22 | Obrazowanie przepływów naczyniowych dopplerowskich oraz bez użycia funkcji DOPPLERA | TAK |  |
| 23 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1,0-20,0 mm | TAK |  |
| 24 | Doppler fali ciągłej, o mierzonych prędkościach min. 20 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 25 | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |
| 26 | Tryb Duplex (B + CD, B + PD, B + PWD) | TAK |  |
| 27 | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy | TAK |  |
| 28 | Anatomiczny M- Mode na żywo | TAK |  |
| 29 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym ( jeden standardowy B – Mode oraz drugi obraz B-Mode + Color Doppler) | TAK |  |
| 30 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań : kardiologicznych osób dorosłych | TAK |  |
| 31 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 32 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym – minimum 8 razy | TAK |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2 D ( przy pomocy jednego przycisku) | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
| 34 | Funkcja ciągłego, automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 36 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy , np. SRI lub równoważne | TAK |  |
| 37 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) | TAK |  |
| 38 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera PWD | TAK |  |
| 39 | Pakiet oceny funkcji skurczowej LV bazujący na śledzeniu markerów ultrasonograficznych z minimum 3 projekcji wzdłużnych i analizą ilościową BullEye 17 segmentów. Automatyczny 2D Strain. Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej w 2D. | TAK |  |
| 40 | Protokół badań wysiłkowych z możliwością zaprogramowania własnych procedur | TAK |  |
| 41 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
| 42 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne oraz osób dorosłych, naczyniowe | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 43 | Głowica sektorowa a) szerokopasmowa, b) liczba przetworników piezoelektrycznych min. 80, c) o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1,0 MHz- 5,0 MHz d) obrazowanie harmoniczne; e) kąt widzenia min. 90o | TAK |  |
| 44 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa matrycowa a) zakres pracy min. 2-7 MHz b) minimum 2500 elementów piezoelektrycznych c) tryby pracy:2D, PW Doppler, CW Doppler, Color Doppler d) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |
| 45 | 3D w czasie rzeczywistym na głowicach konweksowych i liniowych | TAK |  |
| 46 | Głowica przezprzełykowa pediatryczna a) zakres pracy min. 3-7 MHz b) min. 48 elementów c) tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, Color Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 47 | Głowica przezklatkowa pediatryczna a) zakres pracy min. 3-8 MHz b) min. 96 elementów c) tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, Color Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 48 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa a) zakres pracy min. 5 – 18 MHz b) min 570 elementów akustycznych c) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 49 | Głowica sektorowa noworodkowa a) zakres pracy min 4 – 12 MHz b) min 96 elementów c) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| Inne |
| 50 | Zasilanie 230V +-10% | Tak |  |
| 51 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika | TAK |  |
| 52 | Okres gwarancji min 12 mies. | TAK |  |
| 53 | Zdalny serwis i diagnostyka podłączonego do internetu aparatu | TAK |  |
| 54 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC | TAK |  |
| 55 | Aparat spełnia dyrektywy czystości RoHs | TAK |  |