Zał.2

OPIS WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW

| Spirometr – 1 sztuka |
| --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | a/ Połączenie spirometru z PC poprzez port USB b/Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows’7/8/10 c/Bezpłatna instalacja oprogramowania i uruchomienie spirometru na PC użytkownika | Tak |  |
|  | Zakresy pomiarowe Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości: - zakres pomiaru przepływu min. +/- 18 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% | TAK |  |
|  | a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) b/W dostawie 10 szt. głowic pneumotachograficznych | TAK |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji >10000 | TAK |  |
|  | a/Ustniki w dwóch rozmiarach - dla dorosłych - dla dzieci b/W dostawie 10 szt. ustników dla dorosłych i 100 szt. ustników dla dzieci ( jednorazowych ) | TAK |  |
|  | a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS d/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania(klasa A lub B) | TAK |  |
|  | Spirometria VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
|  | Krzywa przepływ-objętość FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT | TAK |  |
|  | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | TAK |  |
|  | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, IGiChP w Rabce i inni | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/wartości należne z informacją o ich autorze b/liczbę odchyleń standardowych i percentyli c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów: - opory oddechowe metodą okluzji - pulsoksymetria - wzorzec oddechowy - wzorzec oddechowy z P01 - obiektywny pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP) - moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych - elektroniczna stacja pogodowa z automatyczną transmisją danych do spirometru | TAK |  |
|  | a/Eksport wyników do Excell’a b/Zapis badań w PDF | TAK |  |
|  | Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Bezpłatne dostawa i szkolenie personelu w siedzibie firmy lub Użytkownika | TAK |  |

| 1 | Czas gwarancji w miesiącach/ przedmiot gwarancji | gwarancja wynosi … (min. 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru, Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie/ sprzęt/wyrób, wraz z oprzyrządowaniem, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – bez wyłączania czsgokolwiek. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową - elektroniczną albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 24 godzin. | TAK |
| 3 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia zgłoszenia max- 5 dni kolejnych w przypadku awarii, wymagających naprawy poza Polską max 8 dni. | TAK |
| 4 | Okres gwarancaji przedłuża się o czas od zgłoszenia do usunięcia awarii . | TAK |
| 5 | Minimalna liczba naprawa powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 naprawy |
| 6 | Przyczyny utraty prawa do gwarancji (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski , w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 8 | Adres najbliższego serwisu | ……………………………………………………………………….. |
| 9 | Numer telefonu , faksu i email na który mają być zgłaszane awarie | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 10 | Dostępność części zamiennych | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 8 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 8 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |
| 11 | Usunięcie wszelkich zapór elektronicznych oraz serwisowych po wygaśnięciu gwarancji w tym również haseł . |  |
| 12 | Przegląd okresowy zalecany przez producenta w trakcie trwania gwarancji oraz w ostatnim miesiącu gwarancji ujęty w cenie zakupu. |  |
| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki | ……………………………..……. |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia | …………………………………… |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ Niezmienny przez min 3 lata od zawarcia umowy |
| 3.1 | 1 roboczogodzina- cena niezmienna przez min 3 lata od zawarcia umowy | ……………………………………. |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika- cena niezmienna przez min 3 lata od zawarcia umowy | ……………………………………. |