załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferent: 		…………………

Producent: 		…………………..

Kraj pochodzenia: 	……………..........

Model (typ): 		…………………..

| Lp. | PARAMETR /WARUNEK | Wymagana wartość lub odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność komory l STE (70-100litrów) zgodnie z PN EN 285. Komora pozioma, prostopadłościenna. | Tak (podać litraż) |  |
|  | Sterylizator jednodrzwiowy (nieprzelotowy) | Tak |  |
|  | Urządzenie (sterylizator) nowe, nie używane, nie wykorzystywane do prezentacji. Rok produkcji 2010 | Tak |  |
|  | Sterylizator posiadający możliwość łatwego przemieszczenia (kółka), bez sztywnych połączeń z mediami oraz nie wymagające stosowania specjalnych podmurówek (cokołów) i impregnacji podłoża | Tak |  |
|  | Drzwi zamykane i odmykane automatycznie lub manualnie w płaszczyźnie pionowej | Tak |  |
|  | Drzwi automatycznie ryglowane w czasie procesu sterylizacji, uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej parą wodną | Tak |  |
|  | Komora, płaszcz grzewczy wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Płaszcz grzewczy o budowie pierścieniowej umożliwiający kontrolę spawów (np. w czasie kontroli UDT) | Tak (załączyć rys. techn. komory z płaszczem) |  |
|  | Opanelowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia szer. 700mm/ gł. 850mm/ wys. 1500mm | Tak (podać wymiray) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary | Tak (podać moc w kW) |  |
|  | Wytwornica pary z systemem automatycznego oczyszczania | Tak |  |
|  | Orurowanie sterylizatora zaizolowane termicznie | Tak |  |
|  | Sterowany mikroprocesorowo | Tak |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu na wyświetlaczu sterownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii na wyświetlaczu sterownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Fleksyjny czujnik temperatury w komorze (do umieszczenia w butelkach referencyjnych) | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne : a) program – 134ºC/4 min (narzędzia nieopakowane) b) program – 134ºC/7min (materiały opakowane) c) program - 134ºC /7 min (materiały opakowane z intensywnym dosuszaniem) e) program - 121ºC/20 min (wyroby opakowane ze szkła, gumy, tworzyw sztucznych) f) program roztworowy (płyny, roztwory) w naczyniach otwartych | Tak |  |
|  | Programy testowe: a) program testujący Bowie & Dick Test b) program testu próżniowego | Tak |  |
|  | Frakcjonowana próżnia wstępna za pomocą mechanicznej pompy z wodnym płaszczem uszczelniającym | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji | Tak (dołączyć kopię wydruku) |  |
|  | Minimum dwu liniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznego komputera celem archiwizacji danych z procesów sterylizacyjnych i celem diagnostyki urządzenia | Tak |  |
|  | Wózkowy system załadunku wózki transportowe: 1 sztuka wózek załadowczy kasetowy: 2 sztuki wózek załadowczy roztworowy: 2 sztuki | Tak |  |
|  | Wyposażenie sterylizatora w system redukujący zużycie wody. Możliwość nastawy temperatury wody w obiegu zamkniętym | Tak |  |
|  | Graficzny przebieg procesu na wydruku z drukarki | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik (tj: płyta CD, DVD, karta chipowa, pamięć USB, dyskietka) umożliwiający wczytywanie dodatkowych programów sterylizacyjnych. Czytnik zabudowany (dostępny) od frontu urządzenia | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wymagany autoryzowany serwis w Polsce (załączyć dokument potwierdzający autoryzację) | Tak Proszę podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Okres gwarancji na perforację komory w latach | Min. 15 lat |  |
|  | Czas reakcji na usunięcie uszkodzenia w godzinach (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) | Maksymalnie 24 godz. |  |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji. | 5 dni roboczych |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | Maksymalnie 3 |  |
|  | Okres od daty instalacji w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia | Minimum 10 lat |  |
|  | Budowa sterylizatora zgodna z normą PN EN 285 | Tak |  |
|  | Deklaracje zgodności CE i certyfikaty potwierdzające, ze urządzenie jest zgodne z dyrektywa ciśnieniową nr 97/23EC oraz dyrektywą 93/42 EEC dotycząca urządzeń medycznych. | Tak |  |
|  | Urządzenie do uzdatniania wody metodą osmozy rewersyjnej o wydajności 150litrów/godzna. System dozujący wodę w sposób ciągły i automatyczny. W skład systemu wchodzą: - wyłącznik ciśnieniowy zabezpieczający pracę na sucho - układ filtrów wstępnych typu Big Blue - manometry pozwalające na ocenę zużycia filtrów wstępnych - manometry pozwalające na ustawienie charakterystyki pracy membran - przepływomierz produktu - przepływomierz odrzutu - zbiornik z tworzywa sztucznego o opoj. 200 litrów z filtrem przeciwbakteryjnym oraz systemem czujników sterujących bezobsługową pracą jednostki RO - pętli wody uzdatnionej: lampa ultrafioletowa SPQ - pompa dystrybucyjna (obudowa ze stali nierdzewnej) - orurowanie, złączki, zawory z tworzywa sztucznego System zabudowany kompaktowo. Wymiary zewnętrzne nie przekraczające: szer.200 x gł.80 cm | Tak |  |
|  | kosz sterylizacyjny druciany (ze stali nierdzewnej): 2 szt. | Tak |  |