Zał.2

| Lp. | PARAMETR | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf fabrycznie nowy z roku 2010 | TAK Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK Podać |  |
| 3 | Oferowany model. | TAK Podać |  |
| 4 | Producent | TAK Podać |  |
| 5 | Wymagania przy diagnostyce siatkówki: | TAK Podać |  |
| a) | Możliwa analiza przekrojów optycznych siatkówki | TAK Podać |  |
| b) | Moduł analizy grubości siatkówki | TAK Podać |  |
| C) | Mapy topograficzne grubości warstw siatkówki- możliwość programowego porównania dwóch map | TAK Podać |  |
| d) | Analiza grubości warstwy włókien nerwowych ( RNFL) | TAK Podać |  |
| e) | Automatyczne wyznaczanie obrysu nerwu wzrokowego ( z możliwością korekty) | TAK Podać |  |
| f) | Automatyczne wyznaczanie obrysu zagłębienia | TAK Podać |  |
| g) | Pomiar indeksu C/D w osi poziomej i pionowej | TAK Podać |  |
| h) | Pomiar objętości zagłębienia w nerwie wzrokowym | TAK Podać |  |
| 6 | Minimalna szerokość źrenicy pacjenta: nie większa niż 3 mm. | TAK Podać |  |
| 7 | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 4µm | TAK Podać |  |
| 8 | Rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 18 µm | TAK Podać |  |
| 9 | Szybkość skanowania : co najmniej 45 000 skanów A na sekundę. | TAK Podać |  |
| 10 | Maksymalna szerokość przekroju skanu B: co najmniej 10 mm | TAK Podać |  |
| 11 | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D | TAK Podać |  |
| 12 | Możliwość pomiaru przedniego odcinaka oka, pachymetryczna mapa rogówki | TAK Podać |  |
| 13 | Podgląd dna oka „na żywo” w trakcie badania siatkówki | TAK Podać |  |
| 14 | Oprogramowanie komputerowe w języku polskim | TAK Podać |  |
| 15 | W komplecie zestaw komputerowy: PC min 2,2 GHz Core Duo, monitor LCD min. 19”, drukarka laserowa kolorowa, stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. | TAK Podać |  |
| 16 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołaczona do sprzętu. | TAK Podać |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48 godzin. | TAK Podać |  |
| 18 | Czas usunięcia awarii max 5 dni roboczych | TAK Podać |  |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące na całości zestawu bez wyłączenia elementów zużywalnych | TAK Podać |  |
| 20 | Po naprawie dwukrotnej tego samego elementu , wymiana elementu na nowy | TAK Podać |  |
| 21 | W czasie trwania gwarancji min. 2 bezpłatne przeglądy okresowe | TAK Podać |  |
| 22 | Okres po ustaniu gwarancji , w którym wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia. Minimum 10 lat. | TAK Podać |  |
| 23 | Przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia podczas instalacji sprzętu. | TAK Podać |  |

Parametr techniczny opisany lub określony  „TAK” jest  bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony  i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.