Załącznik nr 2 do SIWZ

| Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa - 3 sztuki Producent: ……………………………………………………………. Model: ………………………………………………………………………. |
| --- |
| L.p. | Opis techniczny Pompy strzykawkowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Urządzenia posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub Certyfikat CE i Deklarację Zgodności ze znakiem CE wystawioną przez Producenta | TAK |  |
| 2. | Ochrona przed wilgocią min, IP 22 | TAK |  |
| 3. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | TAK |  |
| 4. | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
| 5. | Masa pompy bez uchwytu nie większa niż 1,5 kg | TAK |  |
| 6. | Strzykawka całkowicie chroniona panelem przednim automatycznie mocowana od przodu pompy. | TAK |  |
| 7. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. | TAK |  |
| 8. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. bez dodatkowych akcesoriów. Moduły zasilane jednym przewodem, przenoszone za pomocą odłączalnego uchwytu do mocowania . | TAK |  |
| 9. | Możliwość zatrzaskowego sposobu mocowania w stacji dokującej. | TAK |  |
| 10. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml. | TAK |  |
| 11. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o pojemności 2/3, | TAK |  |
| 12. | Maksymalny zakres prędkości prędkości infuzji min. 0,1 do 1 500ml/h | TAK |  |
| 13. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 14. | Zmiana prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 15. | Regulowana szybkość infuzji bolusa w zakresie min.0,1 – 1800 ml/h . Bolus ręczny i automatyczny. | TAK |  |
| 16. | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
| 17. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 18. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie 0,1- 99,99 ml programowana co 0,01ml | TAK |  |
| 19. | Regulowane ciśnienie okluzji 0,1 – 1,2 bar | TAK |  |
| 20. | Funkcja wypełniania drenu programowana szybkość max. 1800 ml/h. Bez ograniczenia objętości. | TAK |  |
| 21. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 22. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 23. | Podświetlany panel sterowania i klawisze | TAK |  |
| 24. | Możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem. | TAK |  |
| 25. | Biblioteka Leków zawierająca min. 720 leków z możliwością podzielenia na 15 kategorii | TAK |  |
| 26. | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji . | TAK |  |
| 27. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji ( limity względne min:max, limity bezwzględne , parametry standardowe) | TAK |  |
| 28. | W przypadku leków wprowadzonych do Biblioteki bez parametrów infuzji – na ekranie odpowiednie ostrzeżenie | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie komputerowe do tworzenia biblioteki leków. | TAK |  |
| 30. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 31. | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 32. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 33. | Alarm okluzji | TAK |  |
| 34. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 35. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 36. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 37. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 38. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki – czas do ustawienia | TAK |  |
| 39. | Alarm wstępny przed końcem infuzji – czas do ustawienia | TAK |  |
| 40. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK |  |
| 41. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 42. | Możliwość pracy pompy w trybie TCI | TAK |  |
| 43. | Możliwość pracy pompy w trybie PCA | TAK |  |
| 44. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu | TAK |  |
| Przedmiot zamówienia: Pompa objętościowa - 1 sztuka Producent: ………………………………………………………….. Model: ………………………………………………………………………. |
| L.p. | Opis techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania leków, płynów krwiozastępczych, żywienia parenteralnego i enteralnego oraz krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
| 2. | Urządzenia posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub Certyfikat CE i Deklarację Zgodności ze znakiem CE wystawioną przez Producenta | TAK |  |
| 3. | Ochrona przed wilgocią min, IP 22 | TAK |  |
| 4. | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
| 5. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 4 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK |  |
| 6. | Masa pompy bez uchwytu nie większa niż 1,5 kg | TAK |  |
| 7. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | TAK |  |
| 8. | Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej ( załączyć ofertę drenów ) | TAK |  |
| 9. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. bez dodatkowych akcesoriów. Moduły zasilane jednym przewodem, przenoszone za pomocą odłączalnego uchwytu do mocowania . | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzaskowego sposobu mocowania pomp w Stacji dokującej. | TAK |  |
| 11. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 12. | Dokładność podaży +/- 5% | TAK |  |
| 13. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/godz. Programowany co 0,01ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99ml/h | TAK |  |
| 14. | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1200 ml/h | TAK |  |
| 15. | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
| 16. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 17. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie 0,1- 99,99 ml programowana co 0,01ml | TAK |  |
| 18. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 19. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 20. | Podświetlany panel sterowania i klawisze | TAK |  |
| 21. | Biblioteka Leków zawierająca min. 720 leków z możliwością podzielenia na 15 kategorii | TAK |  |
| 22. | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji . | TAK |  |
| 23. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji ( limity względne min:max, limity bezwzględne , parametry standardowe) | TAK |  |
| 24. | W przypadku leków wprowadzonych do Biblioteki bez parametrów infuzji – na ekranie odpowiednie ostrzeżenie | TAK |  |
| 25. | Oprogramowanie komputerowe do tworzenia biblioteki leków. | TAK |  |
| 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 27. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 28. | Alarm okluzji | TAK |  |
| 29. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 30. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 31. | Alarm wstępny przed końcem infuzji – czas do ustawienia | TAK |  |
| 32. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK |  |
| 33. | Możliwość współpracy z Systemami Zarządzania Danymi Pacjenta (PDMS) potwierdzona listą działających instalacji. | TAK |  |
| 34. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisku pacjenta poprzez sieć LAN/WLAN z dowolną ilością komputerów PC | TAK |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 36. | Możliwość pracy pompy w trybie TCI | TAK |  |
| 37. | Możliwość pracy pompy w trybie PCA | TAK |  |
| 38. | Stacje dokujące składające się z modułów – możliwość zasilania z sieci jednym przewodem min. 4 oferowanych pomp. | TAK |  |
| 39. | Możliwość dowolnego konfigurowania stanowiska pacjenta za pomocą modułów każdy na 4 pompy max.24 pompy. | TAK |  |
| 40. | Możliwość instalacji w Stacjach dokujących zarówno pomp strzykawkowych jak i objętościowych. | TAK |  |
| 41. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 42. | Szkolenie personelu | TAK |  |

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”.

Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																		……………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką 												imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).