FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/18/2010

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW dostawa dziewięciu zestawów monitorowania pacjenta wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

###### I. Jeden zestaw monitorowania pacjentów -  zestaw składa się z 8 monitorów funkcji życiowych wraz z centralą monitorującą, jak następuje:

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym : min. 24 godzinna pamięć: trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów, funkcja „holterowska” min. 5 krzywych, historia alarmów, ustawienia monitora, dane demograficzne | TAK |  |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne ( bez użycia wentylatorów) | TAK |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 | TAK |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.( bez użycia pokrętła) | TAK |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 90 minut pracy. | TAK |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |  |
|  | Podgląd danych z monitorów BSM seria 6000 posiadanych przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania systemu do podglądu danych pacjenta poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do sieci szpitalnej. Realizacja min. 5 „podglądów” z różnych komputerów | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 godzin | TAK |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - Kabel EKG dla dorosłych – 1 szt./monitor - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe – 1 szt. /monitor - EKG, przewody pacjenta 5 lub 6 żyłowe – 1 szt. /monitor - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG- 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, standardowy x 3 szt./monitor - mankiet dla dorosłych, duży x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, mały x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, bardzo duży x 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Akcesoria: - wodoszczelny czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temperatury centralnej 1szt./monitor - czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pomiar Rzutu Minutowego Serca | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar BIS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiaru saturacji w dwóch punktach z prezentacją różnicy wartości | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi akcesoriami z posiadanymi monitorami BSM seria 6000 | TAK |  |  |
|  | Mocowanie monitora do ściany lub rury lub szyny. | TAK |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitorowanie min. 10 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 17”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja z min 72 godzin, min 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny. Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.							          												       			............................................................			                                    		           						(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

###### II. Osiem zestawów monitorowania pacjentów - każdy zestaw składa się z 5 monitorów funkcji życiowych wraz z centralą monitorującą, jak następuje:

###### MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 5 szt.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym : min. 24 godzinna pamięć: trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów, funkcja „holterowska” min. 5 krzywych, historia alarmów, ustawienia monitora, dane demograficzne | TAK |  |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne ( bez użycia wentylatorów) | TAK |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800 x 600 | TAK |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.( bez użycia pokrętła) | TAK |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 90 minut pracy. | TAK |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |  |
|  | Podgląd danych z monitorów BSM seria 6000 posiadanych przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania systemu do podglądu danych pacjenta poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do sieci szpitalnej. Realizacja min. 5 „podglądów” z różnych komputerów | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 godzin | TAK |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - Kabel EKG dla dorosłych – 1 szt./monitor - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe – 1 szt. /monitor - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG- 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, standardowy x 3 szt./monitor - mankiet dla dorosłych, duży x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, mały x 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Akcesoria: - wodoszczelny czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temperatury centralnej 1szt./monitor - czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej 1szt./monitor | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pomiar Rzutu Minutowego Serca | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar BIS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiaru saturacji w dwóch punktach z prezentacją różnicy wartości | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi akcesoriami z posiadanymi monitorami BSM seria 6000 | TAK |  |  |
|  | Mocowanie monitora do ściany lub rury lub szyny. | TAK |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2010 |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 17”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja z min 72 godzin, min 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny. Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.							       														............................................................			                                    		            					(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).