###### Pakiet 1.Respirator transportowy dla dzieci/dorosłych

###### z wyposażeniem sztuk 1

#### WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

#### GRANICZNE(ODCINAJĄCE) I PODLEGAJĄCE OCENIE.

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2009 lub 2010, aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| II | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu – dla każdego oferowanego produktu | TAK |  |  |
| III | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Przenośny aparat do transportu wewnątrzszpitalnego pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, dostosowany do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora: maksymalnie 8,5-9 kg z akumulatorami | TAK Podać |  |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 5 kg | TAK |  |  |
| IV | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu lub możliwość podłączenia butli tlenowej z reduktorem | TAK 3,0 do 6,0 bar |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu na minimum 1 godzinę pracy.(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza) | TAK Podać |  |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | TAK |  |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | TAK |  |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu/ Zabezpieczająca minimalna częstość oddechowa | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV z docelową objętością (VT target, AutoFlow) | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | TAK |  |  |
|  | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| VI | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50 na minutę | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 1500 ml | TAK |  |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 1500 ml | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdech/ wydech zakres min. 1:1 do 1:3 | TAK |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 4 do 20 mbar | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100%, wbudowany mieszalnik gazów dostosowany do zasilana tlenem z sieci centralnej lub butli z reduktorem ( złącze standard AGA) | TAK |  |  |
|  | Wydzielony dodatkowy przycisk umożliwiający wentylację tlenem w stężeniu 100% przez 2 min. | TAK |  |  |
|  | Trigger wdechowy posiadający nie mniej niż 2 poziomy regulacji i funkcje wyłączenia | TAK |  |  |
| VII | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV | TAK |  |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 80% przepływu szczytowego | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
|  | Wbudowane urządzenie do pomiaru saturacji krwi tętniczej wentylowanego pacjenta w czasie transportu wewnątrz szpitalnego | TAK |  |  |
| VIII | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie | TAK |  |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania krzywych oddechowych ciśnienie/czas i przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykres | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu. | TAK |  |  |
| XII | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
|  | Pomiar wydechowej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru stężenia wdechowego tlenu | TAK |  |  |
| IX | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów (min 5 zdarzeń) | TAK |  |  |
| X | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym przeciekowym (Leakage valve) | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym jednoramiennym z zaworem wydechowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym dwuramiennym z zaworem wydechowym. | TAK |  |  |
|  | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dostosowanych do respiratora | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna dla respiratora z min. dwoma hamulcami | TAK |  |  |
| XI | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta | TAK Załączyć |  |  |
|  | Szkolenie w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu pracującego w systemie zmianowym, w cenie dostawy. | TAK |  |  |
| XII | WARUNKI SERWISU (GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO) |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK Podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | TAK Podać |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz odczynników min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy max. 72 h (w dni robocze) | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o podanych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub niewypełnienie któregokolwiek pola i niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		                 ……….....................................

/miejscowość, data/      					    /podpis osoby upoważnionej/

###### Pakiet 2 .Respirator transportowy dla dzieci/dorosłych

###### z wyposażeniem sztuk 8

#### WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

#### GRANICZNE(ODCINAJĄCE) I PODLEGAJĄCE OCENIE.

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Model / Typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2009 lub 2010, aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| II | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Respirator transportowy dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |  |
| 2 | Respirator zaopatrzony w wygodny uchwyt transportowy | TAK |  |  |
| 3 | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie energią elektryczną 220V (10%, 50 Hz | TAK |  |  |
| 5 | Wewnętrzne, elektryczne zasilanie bateryjne respiratora na min. 9 godzin | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego 2,4- 6,1 atm. | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie w sprężone powietrze z wewnętrznego, integralnego kompresora | TAK |  |  |
| 8 | Waga do 8 kg | TAK |  |  |
| III | Typy i tryby wentylacji |  |  |  |
| 1 | Wentylacja objętościowo - kontrolowana | TAK |  |  |
| 2 | Wentylacja ciśnieniowo - kontrolowana | TAK |  |  |
| 3 | SIMV | TAK |  |  |
| 4 | A/CMV | TAK |  |  |
| 5 | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |  |
| 6 | Wentylacji bezdechu | TAK |  |  |
| 7 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
| 8 | Wentylacja manualna | TAK |  |  |
| 9 | PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 10 | PSV -wspomaganie ciśnieniowe oddechu spontanicznego | TAK |  |  |
| IV | Parametry regulowane |  |  |  |
| 1 | Objętości oddechowa VT 100-2000 ml | TAK |  |  |
| 2 | Częstość oddechów 1-99 odd/min. | TAK |  |  |
| 3 | Przepływ 6-100 l/min. | TAK |  |  |
| 4 | Czas wdechu 0,1 -3 sek. | TAK |  |  |
| 5 | Stosunek wdechu do wydechu I:E 1:99- 3:1 | TAK |  |  |
| 6 | PEEP / CPAP 0-30 cm H2O | TAK |  |  |
| 7 | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem -9,9- 0 cm H2O | TAK |  |  |
| 8 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 21 -100 % | TAK |  |  |
| V | Alarmy |  |  |  |
| 1 | Niskie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 2 | Wysokie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 3 | Niskie ciśnienie bazowe | TAK |  |  |
| 4 | Wysokie ciśnienie bazowe | TAK |  |  |
| 5 | Niska wentylacja minutowa | TAK |  |  |
| 6 | Wysoka wentylacja minutowa | TAK |  |  |
| 7 | Bezdech | TAK |  |  |
| 8 | Przejście z zasilania sieciowego na bateryjne |  |  |  |
| 9 | Niski stan naładowania baterii | TAK |  |  |
| 10 | Bateria wewnętrzna wyczerpana | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego na min. 60 sekund | TAK |  |  |
| VI | Parametry wyświetlane i monitorowane przez respirator |  |  |  |
| 1 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 2 | Wentylacja minutowa |  |  |  |
| 3 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
| 4 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 5 | Ciśnienie bazowe | TAK |  |  |
| 6 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |  |
| 7 | Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu ( I:E ) | TAK |  |  |
| 8 | Poziom naładowania baterii | TAK |  |  |
| VII | Inne wymagania |  |  |  |
| 1 | Niskie koszty eksploatacji, brak zewnętrznych czujników przepływu | TAK |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie przed zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia przy użyci linii proksymalnej | TAK |  |  |
| 4 | Kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |  |
| 5 | Funkcja auto testu po włączeniu | TAK |  |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
| 7 | Podstawa jezdna dla respiratora z min. dwoma hamulcami | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o podanych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub niewypełnienie któregokolwiek pola i niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		                 ……….....................................

/miejscowość, data/      					    /podpis osoby upoważnionej/