| Oferent: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model/ typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |

załącznik 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny elektro-hydrauliczny - 5 sekcyjny , | TAK |  |
| 2. | Elektro-hydrauliczna regulacja wysokości: 760 do 1120 mm +/-5 | Tak |  |
| 3. | Elektro-hydrauliczna regulacja oparcia pleców: + 850 do - 350 (+/-2°) | TAK |  |
| 4. | Regulacja podgłówka: + 500 do - 900 | TAK |  |
| 5. | Elektro-hydrauliczna regulacja przechyłów bocznych : 200 / 20 ° ( +/- 2°) | TAK |  |
| 6. | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga : 30 ° (+/- 2°) | TAK |  |
| 7. | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga : 30° (+/- 2°) | TAK |  |
| 8. | Regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych góra +25 / dół -95 (+/- 2) | TAK |  |
| 9. | Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji flex/reflex | TAK |  |
| 10. | Regulacja pozycji flex za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 11. | Regulacja pozycji reflex za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 12. | Elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu (sterowana z pilota przewodowego oraz dodatkowego panelu na kolumnie stołu) : 250 mm +/- 5 mm | TAK |  |
| 13. | Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego | TAK |  |
| 14. | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta, co zapewnia dostęp do niego z obu stron stołu | TAK |  |
| 15. | Podstawa stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu | TAK |  |
| 16. | Stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania | TAK |  |
| 17. | Stół wyposażony w alternatywny system napędu | TAK |  |
| 18. | Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu | TAK |  |
| 19. | Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego | TAK |  |
| 20. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 21. | Zasilanie bateryjne 24 V | TAK |  |
| 22. | Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy min. 125mm | TAK |  |
| 23. | Dodatkowe 5 koło z możliwością szybkiego podnoszenia lub opuszczania za pomocą sterownika nożnego - zwiększające mobilność stołu operacyjnego jak również pozwalające jednej osobie przy użyciu niewielkiej siły precyzyjnie przestawiać lub przetransportować stół z leżącym pacjentem. | TAK |  |
| 24. | Mechaniczny system blokowania stołu, sterowany za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
| 25. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu [bez żadnych poprzeczek zakłócających obraz RTG] oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 26. | Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości min. 60 mm (dokument potwierdzający załączyć do oferty), zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie: Wieszak kroplówki Ramka ekranu Podpórka ręki | TAK |  |
| 28. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 29. | Udźwig stołu min. 250 KG | TAK |  |
| 30. | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |
| 31. | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. | TAK |  |
| 32. | Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu. | TAK |  |
| 33. | W czasie gwarancji , gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu | TAK |  |
| 34. | W trakcie gwarancji minimum 1 przegląd techniczny bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
| 35. | Gwarancja trwa od uruchomienia , przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. | TAK |  |
| 36. | Podać dostępność serwisu i najbliższy serwis regionalny. | TAK ( podać) |  |
| 37. | W przypadku awarii, usunięcie jej nie dłużej niż 96 godzin. | TAK |  |
| 48. | Rok produkcji 2011 – fabrycznie nowy | TAK |  |

……………………………………….

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo