| Pakiet 3 Lampy operacyjne na 4 sale załącznik 2 |
| --- |
| Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| Podwójny system sufitowy z dwoma czaszami lamp operacyjnych (przygotowany na kamerę). 4 kpl |
|  | Parametry ogólne: | TAK |  |
| 1 | Dwa niezależne ramiona na pojedynczym podwieszeniu | TAK |  |
| 2 | Kąt obrotu ramienia: 360˚ | TAK |  |
| 3 | Sposób montażu (podwieszenia): sufit | TAK |  |
| 4 | Min wysokość stropu sali operacyjnej: ≥3m | TAK/podać |  |
| 5 | Możliwość technicznego wsparcia na odległość poprzez sieć komputerową | TAK |  |
| 6 | Zestaw lamp operacyjnych wyposażony w niezależny system awaryjnego podtrzymania zasilania | TAK |  |
|  | I czasza (bez przygotowania pod kamerę) | TAK |  |
| 7 | średnica czaszy: ≤68cm | TAK/podać |  |
| 8 | liczba diod LED: ≥90 | TAK/podać |  |
| 9 | max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów | TAK/podać |  |
| 10 | zakres średnicy pola oświetlenia: 21.6 – 32.8cm | TAK/podać |  |
| 11 | temperatura barwowa: 4400K ±200K | TAK/podać |  |
| 12 | wskaźnik oddawania barw: ≥90 | TAK/podać |  |
| 13 | max głębokość oświetlenia: ≥104cm | TAK/podać |  |
| 14 | opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej | TAK/podać |  |
| 15 | kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ | TAK/podać |  |
| 16 | rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium | TAK |  |
| 17 | zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm | TAK/podać |  |
| 18 | uchwyt sterylny | TAK |  |
| 19 | pobór mocy: ≤110W | TAK/podać |  |
| 20 | indeks renderowania R9: 85%±10% | TAK/podać |  |
|  | II czasza (z przygotowaniem pod kamere): | TAK |  |
| 21 | średnica czaszy: ≤68cm | TAK/podać |  |
| 22 | liczba diod LED: ≥90 | TAK/podać |  |
| 23 | max natężenie oświetlenia: ≥160000 luksów | TAK/podać |  |
| 24 | zakres średnicy pola oświetlenia: 21.6 – 32.8cm | TAK/podać |  |
| 25 | temperatura barwowa: 4400K ±200K | TAK/podać |  |
| 26 | wskaźnik oddawania barw: ≥90 | TAK/podać |  |
| 27 | max głębokość oświetlenia: ≥104cm | TAK/podać |  |
| 28 | opcje sterowania: panel naścienny, sterowanie głosowe lub za pomocą panelu dotykowego zapewniane przez dedykowany systemu sali zintegrowanej | TAK/podać |  |
| 29 | kąt obrotu czaszy lampy: 360˚ | TAK |  |
| 30 | rodzaj materiału odbłyśnika: aluminium | TAK |  |
| 31 | zakres pionowy ruchu głowicy: ≥1190mm | TAK/podać |  |
| 32 | uchwyt sterylny | TAK |  |
| 33 | Głowica przygotowana do montażu kamery | TAK |  |
| 34 | pobór mocy: a. bez kamery: ≤110W b. z kamerą: : ≤155W | TAK/podać |  |
| 35 | Wykonawca zobowiązuje się również do montażu lamp operacyjnych w nowowybudowanym bloku operacyjnym przed jego uruchomieniem – jako druki etap montażu. | TAK |  |