Pakiet nr I										      Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Sterylizator parowy jednopakietowy nieprzelotowy – 1 szt.

Cena za sterylizator – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność komory minimum 22 litry. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. | TAK |  |
| 3 | Dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny informujący w języku polskim o pracy autoklawu. | TAK |  |
| 4 | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów. | TAK |  |
| 5 | Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową. | TAK |  |
| 6 | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej. | TAK |  |
| 7 | Automatyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu. | TAK |  |
| 8 | Kontrola ilości wody pobieranej. | TAK |  |
| 9 | Do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża woda destylowana lub demineralizowana. | TAK |  |
| 10 | Program "test próżniowy" oraz „Bowie&Dick”. | TAK |  |
| 11 | Programy sterylizacyjne 121°C oraz 134°C (w tym program szybki do narzędzi nieopakowanych o czasie trwania do 15 minut). | TAK |  |
| 12 | Drukarka procesów oraz zapis minimum 40 ostatnich procesów w pamięci sterownika. | TAK |  |
| 13 | Filtr bakteriologiczny. | TAK |  |
| 14 | Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 15 | Ogrzewanie minimum 1,8kW. | TAK |  |
| 16 | Na wyposażeniu stelaż z 9 tackami. | TAK |  |
| 17 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. Wymagane dokumenty stosowne dla zamawianego urządzenia np. UDT. | TAK |  |
| 18 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja: min. 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia | TAK Podać |  |
| 20 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 21 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 22 | Minimum dwa bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
	w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................

(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy na zewnątrz)