Załącznik nr 2 do SIWZ

| 1 | Nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Typ/model | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj produkcji | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji | Min 2017 |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System laserowy |
| 1 | Typ lasera | Laser tulowy Tm:YAG o fali ciągłej 2013nm +/- 10nm, do zabiegów urologicznych na tkankach miękkich i impulsowy laser holmowy Ho:YAG o długość fali 2123nm +/- 10nm, do kruszenia kamieni w układzie moczowym; umieszczone w jednej obudowie; z jednym złączem światłowodu dla obydwu wbudowanych laserów umożliwiającym zmianę rodzaju wiązki roboczej w trakcie zabiegu |  |
| 2 | Zakres zastosowań | Urologia: enukleacja prostaty, usuwanie guzów pęcherza, udrażnianie zwężeń częściowa resekcja nerki i pęcherza, kruszenie kamieni Otolaryngologia: redukcja przerośniętych małżowin nosowych, septoplastyka, usuwanie zrostów nosowych, usuwanie polipów, redukcja podniebienia miękkiego i języczka (łagodny bezdech senny) Neurochirurgia: przez-skórna dekompresja dysku, zabiegi endoskopowe |  |
| 3 | Moc lasera tulowego | Regulowana min. od 5 do 150W |  |
| 4 | Tryby pracy lasera tulowego | Ciągła, Impulsowa |  |
| 5 | Czas impulsu lasera tulowego | Regulowany min. od 50 do 1000ms |  |
| 6 | Częstotliwość impulsów lasera tulowego | Regulowana min. od 0,5 do 10Hz |  |
| 7 | Moc lasera holmowego | Regulowana min. od 2,5 do 20W |  |
| 8 | Energia impulsu lasera holmowego | Regulowana, min. od 0,5 do 2.6J |  |
| 9 | Częstość impulsów lasera holmowego | Regulowana, min. od 5 do 15Hz |  |
| 10 | Moc szczytowa pojedynczego impulsu laser holmowego | Min. 7kW |  |
| 11 | Laser tulowy i laser holmowy umieszczone w jednej obudowie; jedno złącze światłowodu dla obydwu wbudowanych laserów | Tak |  |
| 12 | Widzialny laser pilotujący | 635nm, moc min. 1mW |  |
| 13 | Zasilanie | 1-fazowe 230Vac, maks. 16A |  |
| 14 | Chłodzenie | Układ zamknięty, nie wymaga dołączenia do zewnętrznej instalacji wodnej |  |
| 15 | Sterowanie emisją wiązki | Pedał sterujący z dwoma przyciskami, z możliwością przypisania im dwóch różnych zestawów parametrów emisji lasera |  |
| II | Wyposażenie lasera |
| 1 | Światłowód o średnicy części optycznej 365(m, do sterylizacji w autoklawie | Tak, 2 szt. |  |
| 2 | Światłowód o średnicy części optycznej 550(m, do sterylizacji w autoklawie | Tak, 2 szt. |  |
| 3 | Narzędzia do zdejmowania płaszcza ze światłowodu 365(m | Tak, 1 szt. |  |
| 4 | Narzędzia do zdejmowania płaszcza ze światłowodu 550(m | Tak, 1 szt. |  |
| 5 | Narzędzia do obcinania światłowodów | Tak, 1 szt. |  |
| 6 | Okulary ochronne | Tak, 6 szt. |  |
| III | Morcelator do enukleacji prostaty |  |
| 1 | Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji, urządzenie złożone z: konsoli sterującej, uchwytu morcelatora oraz wymiennego ostrza | Tak |  |
| 2 | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania uchwytem morcelatora wyposażona w: - wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości uchwytu morcelatora możliwej do ustawienia, - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości uchwytu morcelatora | Tak |  |
| 3 | Regulacja prędkości uchwytu morcelatora w zakresie min. 500 - 5000 obr/min. przy pomocy przycisków na panelu konsoli | Tak |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu / napędu | Tak |  |
| 5 | Konsola wyposażona w gniazdo umożliwiające połączenie i pracę w sposób zsynchronizowany z urządzeniem sterującym otwieraniem i zaciskaniem drenu ssącego morcelatora | Tak |  |
| 6 | W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy, dwustopniowy: - pierwszy stopień - aktywacja odsysania poprzez otwarcie drenu ssącego przez urządzenie sterujące zaciskaniem drenu ssącego, - drugi stopień - aktywacja ostrza w uchwycie morcelatora | Tak |  |
| 7 | Uchwyt morcelatora zapewniający różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy | Tak |  |
| 8 | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach | Tak |  |
| 9 | Zintegrowany w uchwycie morcelatora centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki | Tak |  |
| 10 | Ostrze morcelatora dwuczęściowe, rozbieralne, okienko tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne | Tak, 1 szt. |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C | Tak |  |
| 12 | W zestawie adapter do mycia uchwytu morcelatora oraz adapter do mycia noża morcelatora | Tak |  |
| 13 | Urządzenie sterujące otwieraniem i zamykaniem drenu ssącego połączonego z uchwytem morcelatora i z pompą ssącą / kanistrem, wyposażone w gniazdo umożliwiające połączenie z konsolą sterującą morcelatora i pracę w sposób zsynchronizowany | Tak |  |
| 14 | Urządzenie sterujące otwieraniem i zamykaniem drenu ssącego wyposażone w przycisk na panelu czołowym do ręcznego otwarcia drenu ssącego | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykorzystania urządzenia sterującego otwieraniem i zamykaniem drenu ssącego w połączeniu z diatermią podczas operacji laparoskopowych w celu sterowanie oddymianiem pola operacyjnego | Tak |  |
| 16 | Dren ssący, jednorazowy, sterylny | Tak, 10 szt. |  |
| 17 | Kanister na odessany płyn, objętość 12 litrów, jednorazowy | Tak, 4 szt. |  |
| 18 | Pułapka na zmorcelowane tkanki, mocowana na kanistrze | Tak, 10 szt. |  |
| 19 | Uniwersalna pompa ssąca typu próżniowego o maksymalnej wartości podciśnienia próżni min. 85 kPa i wydajności odsysania min. 30 l/min | Tak |  |
| 20 | Pompa wyposażona w pokrętło do regulacji podciśnienia oraz manometr | Tak |  |
| 21 | Pompa wyposażona w uchwyt do zamocowania butli ssącej | Tak |  |
| 22 | Obudowa pompy wyposażona w uchwyt transportowy | Tak |  |
| 23 | W zestawie: - filtr hydrofobowy - wielorazowa butla ssąca (2 litrowa) z pokrywą - zestaw drenów | Tak |  |
| 24 | Taca druciana do sterylizacji elementów resektoskopu ze składanymi uchwytami, pokrywą, matą silikonową, kołkami i paskami mocującymi | Tak, 1 kpl. |  |
| 25 | Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektaoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik | Tak, 1 szt. |  |
| 26 | Adapter do połączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu 26Fr | Tak, 1 szt. |  |
| 27 | Kosz druciany na optykę kątową | Tak, 1 szt. |  |
| IV | Resektoskop laserowy |
| 1 | Optyka cystoskopowa 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa | Tak, 1 szt. |  |
| 2 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe | Tak, 1 szt. |  |
| 3 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr | Tak, 1 szt. |  |
| 4 | Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszcza resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30 cm i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr | Tak, 1 szt. |  |
| 5 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, kompatybilna z elementem pracującym | Tak, 1 szt. |  |
| 6 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, kompatybilna z elementem pracującym | Tak, 1 szt. |  |
| 7 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym | Tak, 1 szt. |  |
| 8 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym | Tak, 1 szt. |  |
| V | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Instrukcje obsługi na całość zestawu w języku polskim min. 2 zestawy oraz CD | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności , certyfiakt CE i inne dokumenty potwierdzające że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do używania zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego po zakończeniu instalacji u Zamawiającego . Po uruchomieniu aparatu w min. 3 dniowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |

GWARANCJA

| Lp | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana- podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia bez wyłączania czegokolwiek min 24 miesiące. | 24 m-ce- 0 pkt 25- 35 m-cy- 20 pkt 36 m-cy i więcej - 40 pkt Podać |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać dane kontaktowe. |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta, ostatni bezpłatny przegląd w ostatnim miesiącu trwania gwarancji | TAK |  |
| 4 | Awaria automatycznie wydłuża okres gwarancji o czas przestoju licząc od dnia zgłoszenia do dnia zakończenia naprawy | TAK |  |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszoną awarie max 24 godziny. | TAK |  |
| 6 | Termin przystąpienia serwisu do naprawy gwarancyjnej max 48 godzin od zgłoszenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 7 | Termin usunięcia usterki wymagającej wymianę podzespołów max 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. | TAK |  |
| 8 | W przypadku naprawy tego samego podzespołu 2 razy przy kolejnej awarii /tego samego podzespołu/ wymiana na nowy. | TAK |  |
| 9 | Wymiana podzespołu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespół min 12 miesięcy jeśli zdarzenie nastąpiło w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 10 | Aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji nieodpłatnie. | TAK |  |
| 11 | Dostępność części zamiennych dla całości przedmiotu zamówienia przez min 10 lat. | TAK |  |
| 12 | Przedstawienie harmonogramu przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz kosztu przeglądu po okresie gwarancji. | TAK |  |
| 13 | Cena jednej roboczogodziny pracy serwisu po okresie gwarancji niezmienna przez min 3 lata | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw informatycznych | TAK |  |
| 15 | Po zakończeniu okresu gwarancji usunięcie blokad programowych i haseł lub udostępnienie ich Zamawiającemu. | TAK |  |
| 16 | paszport techniczny , protokół instalacji, protokół szkolenia z zestawieniem osób przeszkolonych, kartę gwarancyjną oraz wszelkie niezbędne dokumenty przekazać po uruchomieniu i przekazaniu aparatu | TAK |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych , ich lokalizacja | TAK |  |